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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spirometr 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Wyświetlacz ekran dotykowy
	TAK
	

	4.
	Wymiary wyświetlacza 120 x 90 mm (=/- 5 mm)
	TAK/ Podać
	

	5.
	Rozdzielczość ekranu 640 x 480 RGB (kolor)
	TAK/ Podać
	

	6.
	Klawiatura kombinowana – funkcyjna+ ekranowe przyciski dotykowe
	TAK/ Podać
	

	7.
	Sygnalizacja: rozładowania baterii akustyczna + świetlna
	TAK
	

	8.
	Wymiary spirometru 330 x 250 x 70 mm (+/- 10 mm)
	TAK
	

	9.
	Waga urządzenia max 4 kg
Zasady oceny punktowej:
4 kg – 0 pkt
3,5 – 4 kg – 10 pkt
poniżej 3,5 – 20 pkt
	TAK/ Podać
	

	10.
	Połączenie z PC USB
	TAK/ Podać
	

	11.
	Drukarka
Szerokość papieru 112 mm
Typ papieru roll
Rozdzielczość drukarki 200 dpi w osi Y, 500 dpi w osi X
Typ druku termiczny
	TAK/ Podać
	

	12.
	Parametry pomiarowe
Korekcja BTPS automatyczna
Wdech/ wydech tak / tak
	TAK/ Podać
	

	13.
	Profil Forced (FVC)
FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, wiek płuc, EV
	TAK
	

	14.
	Profil Relaxed (SVC): SVC, ERV, IRV, TV, IC,IVC
	TAK
	

	15.
	Profil MVV: MVV, MVVf, MVVt, TV
	TAK
	

	16.
	Test bronchoprowokacyjny PRE/POST: tak
	TAK
	

	17.
	Wartości przewidywane (27) - ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca Barcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Perreira 1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 2004, Thai 2000
	TAK
	

	18.
	Zapamiętywane rekordy min. 500
Zasady oceny punktowej:
500 – 0 pkt
500 – 900 – 10 pkt
powyżej – 20 pkt
	TAK/ Podać
	

	19.
	Profile zdefiniowane przez użytkownika nieograniczona
	TAK/ Podać
	

	20.
	Automatyczna interpretacjaATS, BTS, Enright, ATS + GOLD
	TAK/ Podać
	

	21.
	Zachęty dla dzieci tak
	TAK/ Podać
	

	22.
	Zakres przepływu (l/s) 0 do 16 l/s (wdech/wydech)
	TAK/ Podać
	

	23.
	Dokładność (50 ml/s do 16 l/s) ±5 % lub 50 ml/s (liczy się większa wartość)
	TAK/ Podać
	

	24.
	Zakres objętości (l) 0 do 8 l
	TAK/ Podać
	

	25.
	Dokładność (0.025 do 8l) ±3 % lub50 ml (liczy się większa wartość)
	TAK/ Podać
	

	26.
	Opór przepływu < 79 Pa/l/s
	TAK/ Podać
	

	27.
	Rozdzielczość przetwornika 15 bitów
	TAK/ Podać
	

	28.
	Częstotliwość 1000 Hz
	TAK/ Podać
	

	29.
	Korekcja BTPS
	TAK/ Podać
	

	30.
	Czujnik temperatury +10 °C do +40 °C
	TAK/ Podać
	

	31.
	Dokładność ±3 % (dla 25 °C)
	TAK/ Podać
	

	32.
	Czujnik ciśnienia barometrycznego 700 hPa do 1200 hPa
	TAK/ Podać
	

	33.
	Dokładność ±2 % w wymienionym zakresie
	TAK/ Podać
	

	34.
	Czujnik wilgotności względnej 0 do 100 % RH
	TAK/ Podać
	

	35.
	Dokładność ±4 % (dla 25 °C i 30 do 80 % RH)
	TAK/ Podać
	

	36.
	Moc wejściowa max. 100 VA
	TAK/ Podać
	

	37.
	Napięcie sieciowe ~ 100 V to 120 V (napięcie nominalne 115 V), AC
~ 200 V to 240 V (napięcie nominalne 230 V ), AC
	TAK/ Podać
	

	38.
	Częstotliwość 50 Hz do 60 Hz
	TAK/ Podać
	

	39.
	Klasa ochronności II z uziemieniem funkcjonalnym
Połączenie nie chroni przed porażeniem elektrycznym.
Zgodnie z EC 60601-1 BF
Klasa zgodnie z MDD 93/42/EEC IIa
Bezpiecznik zewnętrzny T1AH / 250 V, rurkowy bezpiecznik topikowy 5 x 20 mm, zgodny z normą IEC 60127-2
Włącznik zasilania na tylnej stronie urządzenia, pozycja O i I
	TAK/ Podać
	

	40.
	Kod IP IP20
	TAK/ Podać
	

	41.
	Standard spirometryczny ATS/ERS 2005
	TAK/ Podać
	

	42.
	Wewnętrzne chemiczne materiały
	TAK/ Podać
	

	43.
	Bateria litowa CR2430
	TAK/ Podać
	

	44.
	Akumulator kwasowo-ołowiowy 1x 12 V / 1.2 Ah, 48 x 97 x 52 mm, bezobsługowy
	TAK/ Podać
	

	45.
	Akumulator kwasowo-ołowiowy 1x 12 V / 1.2 Ah, 48 x 97 x 52 mm, bezobsługowy
	TAK/ Podać
	

	46.
	Pojemność akumulatora do 30 wydruków
	TAK/ Podać
	

	47.
	Monitorowanie bez wydruków: do 90 minut
	TAK/ Podać
	

	48.
	Czas ładowania całkowity, od pełnego rozładowania: ~ 4–6 godzin
	TAK/ Podać
	

	49.
	Na wyposażeniu: pompa kalibracyjna, przejściówka USB-RS232 (do oprogramowania komputerowego), 350 sztuk filtr antybakteryjny
	TAK/ Podać
	

	50.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	[bookmark: _GoBack]Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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