

Załącznik nr 2-15 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System holterowski 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
	TAK
	

	4.
	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych  / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
	TAK/ Podać
	

	5.
	Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
	TAK/ Podać
	

	6.
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
	TAK/ Podać
	

	7.
	Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania 
	TAK
	

	8.
	Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi
	TAK
	

	9.
	Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost
	TAK/ Podać
	

	10.
	Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi
	TAK/ Podać
	

	11.
	Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
	TAK/ Podać
	

	12.
	Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia
	TAK/ Podać
	

	13.
	Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz:
- Analiza HRV w formie tabelarycznej
HRV trendy
- Analiza ST w formie tabelarycznej
 ST trendy
-QT, QTc  w formie analizy tabelarycznej
QT, QTc trendy
Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a
Wykresy QT/RR oraz QT/HR
- PQ w formie analizy tabelarycznej
PQ trendy
Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR
	TAK
	

	14.
	Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku  
	TAK
	

	15.
	Obrazowanie Waterfall
	TAK
	

	16.
	Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków
	TAK
	

	17.
	Obrazowanie Poincaré
	TAK
	

	18.
	Histogramy RR
	TAK/ Podać
	

	19.
	Wykres PSD
	TAK/ Podać
	

	20.
	Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR
	TAK/ Podać
	

	21.
	Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej,  Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej
	TAK/ Podać
	

	22
	Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady
	TAK/ Podać
	

	23
	Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta
	TAK/ Podać
	

	24
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera,  karty SD
	TAK/ Podać
	

	25
	Menu programu i raporty w języku polskim
	TAK/ Podać
	

	26
	Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem
	TAK/ Podać
	

	27
	Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika
	TAK/ Podać
	

	28
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
	TAK/ Podać
	

	29
	Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
	TAK/ Podać
	

	30
	Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych
	TAK/ Podać
	

	31
	Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność
	TAK/ Podać
	

	32
	Możliwość zmiany szaty graficznej w programie
	TAK/ Podać
	

	33
	Możliwość scalania szablonów
	TAK/ Podać
	

	34
	Możliwość usunięcia szumów
	TAK/ Podać
	

	35
	Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń
	TAK/ Podać
	

	36
	Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu 
	TAK/ Podać
	

	37
	Tabela arytmii uporządkowana względem ważności
	TAK/ Podać
	

	38
	Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania
	TAK/ Podać
	

	39
	Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza
	TAK/ Podać
	

	40 
	Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym
	TAK/ Podać
	

	41
	Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.
	TAK/ Podać
	

	42
	Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.
	TAK/ Podać
	

	43
	Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii
	TAK/ Podać
	

	44
	Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV 
	TAK/ Podać
	

	45
	Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
	TAK/ Podać
	

	46
	Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej
	TAK/ Podać
	

	47
	Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG
	TAK/ Podać
	

	48
	Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta
	TAK/ Podać
	

	49
	Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.
	TAK/ Podać
	

	50
	Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora.
	TAK/ Podać
	

	51
	System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. 
	TAK/ Podać
	

	52
	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
	TAK/ Podać
	

	53
	Stacja robocza z monitorem i drukarką. System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia.
	TAK/ Podać
	

	II
	Rejestrator EKG – 10 szt
	TAK/ Podać
	

	54
	Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod)
	TAK/ Podać
	

	55
	Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod
	TAK/ Podać
	

	56
	Rejestrowane odprowadzenia: 
- 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5
- 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1
- 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
	TAK/ Podać
	

	57
	Klawiatura: Mikroprzełączniki
	TAK/ Podać
	

	58
	Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń
	TAK/ Podać
	

	59
	Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia 
	TAK/ Podać
	

	60
	Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony
	TAK/ Podać
	

	61
	Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń)
	TAK/ Podać
	

	62
	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta
	TAK/ Podać
	

	63
	Wyświetlacz LCD do  2,1” o rozdzielczości 128x64
	TAK/ Podać
	

	64
	Waga rejestratora max. 110g
	TAK/ Podać
	

	65
	Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm
	TAK/ Podać
	

	66
	Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm
	TAK/ Podać
	

	67
	Transmisja danych za pomocą USB,z  możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera,   Karta SD
	TAK/ Podać
	

	68
	Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
	TAK/ Podać
	

	69
	Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora
	TAK/ Podać
	

	70
	Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz
	TAK/ Podać
	

	71
	Rozdzielczości  przetwornika AD przy rejestracji 24 bity
	TAK/ Podać
	

	72
	Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz
	TAK/ Podać
	

	73
	Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB
	TAK/ Podać
	

	74
	Detekcja pracy stymulatora
	TAK/ Podać
	

	75
	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s
	TAK/ Podać
	

	76
	Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz
	TAK/ Podać
	

	77
	Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów
	TAK/ Podać
	

	78
	Impedancja wejściowa: > 20 MΩ
	TAK/ Podać
	

	79
	Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu
	TAK/ Podać
	

	80
	Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego
	TAK/ Podać
	

	81
	Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy
	TAK/ Podać
	

	82
	Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA
	TAK/ Podać
	

	83
	Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów.
	TAK/ Podać
	

	84
	Obudowa z PC-ABS
	TAK/ Podać
	

	III
	Rejestrator ciśnieniowy – 6 szt
	TAK/ Podać
	

	85
	Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
	TAK/ Podać
	

	86
	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych  / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
	TAK/ Podać
	

	87
	Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
	TAK/ Podać
	

	88
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
	TAK/ Podać
	

	89
	Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania  
	TAK/ Podać
	

	90
	Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
	TAK/ Podać
	

	91
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
	TAK/ Podać
	

	92
	Czas ciągłego zapisu min.51 godz.
	TAK/ Podać
	

	93
	Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin
	TAK/ Podać
	

	94
	Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów
	TAK/ Podać
	

	95
	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
	TAK/ Podać
	

	96
	Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne
	TAK/ Podać
	

	97
	Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty.
	TAK/ Podać
	

	98
	Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.
	TAK/ Podać
	

	99
	Zakres pomiaru ciśnienia krwi	30 – 260 mmHg
	TAK/ Podać
	

	100
	Zakres pomiaru Pulsu 	40 – 200 uderzeń/ min
Dokładność pomiaru	±3mmHg lub ±2%
	TAK/ Podać
	

	101
	Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)
	TAK/ Podać
	

	102
	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły :  BHS i AAMI
	TAK/ Podać
	

	103
	Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg
	TAK/ Podać
	

	104
	Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny
	TAK/ Podać
	

	105
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB
	TAK/ Podać
	

	106
	Pomiar na żądanie wywołany z
poziomu rejestratora przy użyciu
dedykowanego przycisku.
	TAK/ Podać
	

	107
	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
	TAK/ Podać
	

	108
	Przycisk informacji o pobraniu leku
	TAK/ Podać
	

	109
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
	TAK/ Podać
	

	110
	Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)
	TAK/ Podać
	

	111
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze
	TAK/ Podać
	

	112
	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora
	TAK/ Podać
	

	113
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
	TAK/ Podać
	

	114
	Waga bez akumulatorów max. 190g
	TAK/ Podać
	

	115
	Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
	TAK/ Podać
	

	116
	Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora  bez użycia komputera  
	TAK/ Podać
	

	117
	Minimum 3  wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj.
-Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy
-Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy
-Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia
	TAK/ Podać
	

	118
	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie
	TAK/ Podać
	

	119
	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów
	TAK/ Podać
	

	120
	Możliwość stworzenia indywidualnego
plan pomiarowego
	TAK/ Podać
	

	121
	Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem
	TAK/ Podać
	

	122
	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów
	TAK/ Podać
	

	123
	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów
	TAK/ Podać
	

	124
	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)
	TAK/ Podać
	

	125
	Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru.
Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli.
Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu.
	TAK/ Podać
	

	126
	Menu i raporty w języku polskim
	TAK/ Podać
	

	127
	Tryby pracy administratora i użytkowników systemu
	TAK/ Podać
	

	128
	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu
	TAK/ Podać
	

	129
	Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych
	TAK/ Podać
	

	130
	Możliwość ręcznego wykluczenia
artefaktów pomiarowych
	TAK/ Podać
	

	131
	Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in.  całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów
	TAK/ Podać
	

	132
	[bookmark: _GoBack]Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatną gotowość i wsparcie techniczne na potrzeby integracji rozwiązania z systemem szpitalnym HIS. 
	TAK/ Podać
	

	133
	Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32)
	TAK/ Podać
	

	134
	Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania
	TAK/ Podać
	

	135
	Konfigurowalny interfejs użytkownika
	TAK/ Podać
	

	136
	Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie
	TAK/ Podać
	

	137
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych.
	TAK/ Podać
	

	138
	Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników
	TAK/ Podać
	

	139
	Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017,
ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011
	TAK/ Podać
	

	140
	Możliwe rozmiary mankietu:	
Duży: 33-44 cm
Średni: 25-34 cm
Mały 18-25 cm
	TAK/ Podać
	

	141
	W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka
	TAK/ Podać
	

	142.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
12 m-cy– 0 pkt
powyżej 12 do 24 m-cy – 10 pkt
powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt
powyżej 36 m-cy– 30 pkt

	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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