## Załącznik nr 2-16 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do prób wysiłkowych z defibrylatorem 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK/ Podać |  |
| 5. | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK/ Podać |  |
| 6. | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK/ Podać |  |
| 7. | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 8. | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
| 9. | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK/ Podać |  |
| 10. | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK/ Podać |  |
| 11. | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK/ Podać |  |
| 12. | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK/ Podać |  |
| 13. | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
| 14. | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |
| 15. | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
| 16. | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
| 17. | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |
| 18. | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK/ Podać |  |
| 19. | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK/ Podać |  |
| 20. | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK/ Podać |  |
| 21. | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK/ Podać |  |
| 22 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK/ Podać |  |
| 23 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK/ Podać |  |
| 24 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK/ Podać |  |
| 25 | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK/ Podać |  |
| 26 | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK/ Podać |  |
| 27 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK/ Podać |  |
| 28 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK/ Podać |  |
| 29 | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK/ Podać |  |
| 30 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK/ Podać |  |
| 31 | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK/ Podać |  |
| 32 | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK/ Podać |  |
| 33 | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK/ Podać |  |
| 34 | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK/ Podać |  |
| 35 | Archiwizacja danych medycznych | TAK/ Podać |  |
| 36 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK/ Podać |  |
| 37 | Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora. | TAK/ Podać |  |
| 38 | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK/ Podać |  |
| 39 | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK/ Podać |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | TAK/ Podać |  |
| 41 | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK/ Podać |  |
| 42 | Stacja robocza z monitorem i drukarką (Windows 11 pro). System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. | TAK/ Podać |  |
| II | BIEŻNIA |  |  |
| 43 | Wymiary: Długość: max. 205cm Szerokość max. 80 cm Wysokość: max. 112 cm | TAK/ Podać |  |
| 44 | Wymiary pasa: 50 x150 cm tolerancja +/- 2% | TAK/ Podać |  |
| 45 | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 2% | TAK/ Podać |  |
| 46 | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 2% | TAK/ Podać |  |
| 47 | Waga: 163 kg tolerancja +/- 2% | TAK/ Podać |  |
| 48 | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg | TAK/ Podać |  |
| 49 | Zakres prędkości: 0 –20 km/h | TAK/ Podać |  |
| 50 | Przyrost prędkości: 0,1 km/h | TAK/ Podać |  |
| 51 | Zakres nachylenia: 0 – 25 % | TAK/ Podać |  |
| 52 | Przyrost nachylenia: 0.5 % | TAK/ Podać |  |
| 53 | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM | TAK/ Podać |  |
| 54 | Silnik podnoszenia: 90 watów DC | TAK/ Podać |  |
| 55 | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK/ Podać |  |
| 56 | Magnetyczny klucz bezpieczeństwa | TAK/ Podać |  |
| 57 | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA | TAK/ Podać |  |
| 58 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość 2.7 mm | TAK/ Podać |  |
| 59 | Działanie: Zdalne sterowanie | TAK/ Podać |  |
| 60 | Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232 | TAK/ Podać |  |
| 61 | Złącze: DB9 F | TAK/ Podać |  |
| 62 | Szybkość transmisji: 4800 bps | TAK/ Podać |  |
| 63 | Warunki pracy Temperatura: Od 10 do 40 C° Wilgotność: Mniejsza niż 85% | TAK/ Podać |  |
| 64 | Warunki przechowywania i transportu Temperatura: Od -10 do 60 C° Wilgotność: Mniejsza niż 90% Pakowanie: Kartonowe pudło z drewnianą paletą | TAK/ Podać |  |
| 65 | Podciśnieniowy system aplikacji elektrod | TAK/ Podać |  |
| III | Defibrylator |  |  |
| 66 | Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny | TAK/ Podać |  |
| 67 | Przeznaczenie: dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych | TAK/ Podać |  |
| 68 | Tryb pracy: ciągła | TAK/ Podać |  |
| 69 | Możliwość pracy w trybie ręcznym, automatycznym oraz w trybie monitoringu | TAK/ Podać |  |
| 70 | Zastosowanie u osób dorosłych (w wieku powyżej 8 lat lub o masie ciała > 25 kg) i dzieci (od 1 do 8 roku życia lub o masie ciała < 25 kg) | TAK/ Podać |  |
| 71 | Wymiary: max. 265 x 215 x 75 mm | TAK/ Podać |  |
| 72 | Wbudowana rączka do przenoszenia defibrylatora | TAK/ Podać |  |
| 73 | Waga urządzenia: max. 2,2 kg (łącznie z elektrodami i baterią) | TAK/ Podać |  |
| 74 | Kolorowy wyświetlacz TFT max. 5,7” (112 x 80 mm) z podświetleniem LED | TAK/ Podać |  |
| 75 | Rozdzielczość wyświetlacza: 640 x 480 pikseli | TAK/ Podać |  |
| 76 | Wyświetlany zapis EKG: 1 (odprowadzenie II) | TAK/ Podać |  |
| 77 | Prędkość zapisu EKG: 25 mm/s | TAK/ Podać |  |
| 78 | Informacje na wyświetlaczu: • Tętno pacjenta (bpm) • Impedancja klatki piersiowej pacjenta (Ω) • Wykryte VF lub VT (wartość liczbowa) • Dostarczona liczba wstrząsów (wartość liczbowa) • Polecenia tekstowe dotyczące działań do wykonania (tekst) • Instrukcje graficzne dotyczące działań do wykonania (grafika) • Aktywne alarmy techniczne i fizjologiczne (grafika) • Tryb pracy • Ustawiony poziom energii (J) • Czas trwania ładowania (pasek postępu) • Czas trwania procedury ratunkowej (godz./mm/s) • Poziom baterii (pasek postępu) • Data i godzina (dzień/miesiąc/rok - godz./mm/s) | TAK/ Podać |  |
| 79 | Włączenia defibrylatora za pomocą przycisku ON/OFF | TAK/ Podać |  |
| 80 | 3 przyciski nawigacyjne: W GÓRĘ, ENTER, W DÓŁ | TAK/ Podać |  |
| 81 | Przycisk wstrząsu (do dostarczania wstrząsu defibrylacyjnego) | TAK/ Podać |  |
| 82 | Wskaźniki wizualne/tekstowe i dźwiękowe | TAK/ Podać |  |
| 83 | Komunikaty głosowe (Komunikaty dźwiękowe związane z instrukcjami w trakcie pracy oraz sygnały akustyczne wskazujące na ostrzeżenia i zagrożenia) | TAK/ Podać |  |
| 84 | Głośnik: Wstępnie ustawiona głośność, z możliwoscia regulacji | TAK/ Podać |  |
| 85 | Mikrofon: Ustawienie ON/OFF (WŁ./WYŁ.) z menu do rejestrowania głosu i zakłóceń z otoczenia | TAK/ Podać |  |
| 86 | Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym trzech rodzajów autotestów - Aktywacji- po włożeniu baterii - Automatyczny- w trybie gotowości, codziennie / co miesiąc / dwa razy na rok - Po włączeniu- po włączeniu urządzenia | TAK/ Podać |  |
| 87 | Możliwość zastosowania elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych lub dzieci | TAK/ Podać |  |
| 88 | Maksymalna dostarczana energia (dorośli): Nominalna 200J | TAK/ Podać |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o maksymalną dostarczaną energię: 360 J | TAK/ Podać |  |
| 90 | Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów dorosłych-Przyrostowy: Pierwszy 150 J – Kolejny 200 J | TAK/ Podać |  |
| 91 | Maksymalna dostarczana energia (dzieci): Nominalna 50 J | TAK/ Podać |  |
| 92 | Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów pediatrycznych: Stały: Pierwszy i kolejny 50J | TAK/ Podać |  |
| 93 | Przebieg fali: Dwufazowa fala ścięta wykładniczo (BTE) | TAK/ Podać |  |
| 94 | Kardiowersja synchroniczna: Dostarczanie energii rozpoczyna się w ciągu 60 ms od szczytu zespołu QRS | TAK/ Podać |  |
| 95 | Regulacja ładowania energii: Automatyczna przy użyciu systemu analizy pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 96 | Czas ładowania zgodnie z normą IEC/EN 60601-2-4 w trybie półautomatycznym: < 30 sekund: Maksymalny czas pomiędzy rozpoczęciem analizy rytmu EKG a zakończeniem ładowania z maksymalną energią; < 40 sekund: Maksymalny czas od momentu włączenia do zakończenia ładowania z maksymalną energią | TAK/ Podać |  |
| 97 | Czas ładowania zgodnie z normą IEC/EN 60601-2-4 w trybie ręcznym: < 15 sekund: maksymalny czas pomiędzy wstrząsem (od momentu całkowitego uwolnienia energii) a zakończeniem wyładowania z maksymalną energią < 25 sekund: maksymalny czas od momentu włączenia do zakończenia ładowania z maksymalną energią | TAK/ Podać |  |
| 98 | Czas ładowania (od momentu wygenerowania ostrzeżenia o wstrząsie) ≤ 9 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią | TAK/ Podać |  |
| 99 | Czas ładowania (od momentu rozpoczęcia analizy) ≤ 15 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031 | TAK/ Podać |  |
| 100 | Dostarczenie wstrząsu za pomocą jednego przycisku funkcyjnego | TAK/ Podać |  |
| 101 | Monitorowanie zapisu EKG | TAK/ Podać |  |
| 102 | Rodzaj ochrony: BF, CF | TAK/ Podać |  |
| 103 | Szerokość pasm: 0,5 przy 40 Hz (domyślnie) z elektrodami defibrylacyjnymi lub przewodem EKG | TAK/ Podać |  |
| 104 | Odprowadzenia EKG: Odprowadzenie II | TAK/ Podać |  |
| 105 | Zakres amplitudy EKG: 10 mm/mV | TAK/ Podać |  |
| 106 | Zakres tętna: 30 – 200 bpm | TAK/ Podać |  |
| 107 | Rozdzielczość tętna: 1 bpm | TAK/ Podać |  |
| 108 | Alarm tętna | TAK/ Podać |  |
| 109 | System analizy pacjenta określający impedancję pacjenta i ocenę rytmu EKG oraz jakość sygnału w celu określenia ewentualnej konieczności dostarczenia wstrząsu Zakres impedancji: 20 - 200 Ω | TAK/ Podać |  |
| 110 | Czas analizy EKG: ≥ 4 sekundy (z nową, w pełni naładowaną baterią) zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 Monitorowanie zapisu EKG na baterii do 24 godziny | TAK/ Podać |  |
| 111 | Czułość: 97% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 | TAK/ Podać |  |
| 112 | Swoistość: 99% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 | TAK/ Podać |  |
| 113 | Wykrywanie rytmów EKG: Rytm nadający się do defibrylacji Migotanie komór (VF); Rytm nadający się do defibrylacji Częstoskurcz komorowy (VT, bpm > 140); Rytm nienadający się do defibrylacji Prawidłowy rytm zatokowy; Rytm nienadający się do defibrylacji Asystolia; Rytm nienadający się do defibrylacji Ogólne AF, SVT, PVC; Dodatnie wartość predykcyjne; Wartości fałszywie dodatnie | TAK/ Podać |  |
| 114 | Alarmy sygnalizowane za pomocą migającego przycisku LED lub migającej kontrolnej diodzie LED | TAK/ Podać |  |
| 115 | Funkcja doradcy RKO oraz sposobu wykonywania ucisków klatki piersiowej i wdmuchiwania powietrza | TAK/ Podać |  |
| 116 | Oznaczenie rytmu uciskania klatki piersiowej przy użyciu metronomu | TAK/ Podać |  |
| 117 | Po zakończeniu uciskania klatki piersiowej wydanie polecenia o rozpoczęciu wdmuchiwania powietrza | TAK/ Podać |  |
| 118 | Port USB służący pobierania zarejestrowanych danych przechowywanych wewnętrznie | TAK/ Podać |  |
| 119 | Możliwość zapisywania danych na zewnętrznej karcie pamięci SD/SDHC do 100 godzin | TAK/ Podać |  |
| 120 | Zapisywanie danych w wewnętrznej pamięci | TAK/ Podać |  |
| 121 | Pamięć wewnętrzna: Pojemność pamięci: do 6 godzin „ciągłego” dźwięku otoczenia, zapisu EKG i zdarzeń | TAK/ Podać |  |
| 122 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do odczytu danych | TAK/ Podać |  |
| 123 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzną drukarkę termiczną Wymiary: max. 85,5 x 150 x 55 mm Masa: Około 400 g (łącznie z baterią i papierem Zasilanie: Akumulator 4,8 V pr.st. / 1600 mAh (4 x ogniwo AA Ni-MH ) Wydajność: 1 godzina nieprzerwanego drukowania Czas trwania ładowania: 4 godz. Prędkość wydruku: 80 mm/s Rozdzielczość: 203 dpi, 8 kropek/mm Rodzaj papieru: Papier termiczny (57 mm, średnica 30) Połączenie z defibrylatorem bezprzewodowo za pomocą portu IrDa i portowi drukarki Diody LED informujące o połączeniu z defibrylatorem lub błędzie | TAK/ Podać |  |
| 124 | Praca na baterii | TAK/ Podać |  |
| 125 | Możliwość pracy na akumulatorze | TAK/ Podać |  |
| 126 | Monitorowanie na zasilaniu akumulatorowym: Czas trwania monitorowania zapisu EKG nieprzerwalnie 14 godz. Wydajność: 200 wstrząsów w przypadku nowej, w pełni naładowanej baterii Czas ładowania: ≤ 2,5 godziny z nowymi akumulatorami i stacją ładowania | TAK/ Podać |  |
| 127 | Wbudowana wewnętrzna bateria zapasowa ochraniająca przed utratą danych konfiguracyjnych. | TAK/ Podać |  |
| 128 | Port IrDA: Brak ryzyka biologicznego. Zapewniona zgodność z normą IEC/EN 62471 (2006) z wyjątkiem „fotobiologiczne bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. | TAK/ Podać |  |
| 129 | Wytrzymałość na wstrząsy i upadki: Zgodna z normami IEC/EN 60601-1 paragraf 21 (siły mechaniczne) | TAK/ Podać |  |
| 130 | System uszczelniający: Zgodny z normami IEC/EN 60529: klasa IP54; zabezpieczenie przed aerozolem i kurzem (z zainstalowaną baterią | TAK/ Podać |  |
| 131. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy– 0 pkt powyżej 12 do 24 m-cy – 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 m-cy– 30 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej