## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Cyfrowy aparat RTG 1 kmpl

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2023 Wszystkie wyspecyfikowane elementy zestawu fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Najważniejsze elementy systemu objęte jednym certyfikatem CE. | TAK |  |
|  | GENERATOR RTG |  |  |
| 5. | Zasilanie trójfazowe 400 VAC / 50 Hz | TAK/ Podać |  |
| 6. | Częstotliwość napięcia anodowego generatora min. ≥ 400 kHz Zasady oceny punktowej: - ≥ 450 kHz – 4 pkt - < 450 kHz do 400 kHz - 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 7. | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW | TAK/ Podać |  |
| 8. | Max prąd w radiografii ≥ 800 mA | TAK/ Podać |  |
| 9. | Maksymalna wartość mAs: ≥ 800 mAs | TAK/ Podać |  |
| 10. | Minimalna wartość mAs: ≤ 0,1 mAs | TAK/ Podać |  |
| 11. | Zakres napięć w radiografii ≤ 40 - ≥ 150 kV | TAK/ Podać |  |
| 12. | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK/ Podać |  |
| 13. | Najdłuższy czas ekspozycji ≥ 6300 ms | TAK/ Podać |  |
| 14. | Ilość programów anatomicznych ≥ 1000 | TAK/ Podać |  |
| 15. | Minimum 4 grubości pacjentów, w tym projekcje pediatryczne w trybie APR | TAK/ Podać |  |
| 16. | Automat ekspozycji zdjęciowej AEC dla stołu i stojaka płucnego z wyborem pól pomiaru dawki dla automatycznego wyłączenia ekspozycji | TAK/ Podać |  |
| 17. | Programy anatomiczne w języku polskim ≥ 30 000 | TAK/ Podać |  |
| 18. | Mikroprocesorowa kalkulacja wykorzystania pojemności cieplnej anody lampy rtg z wyświetlaniem LCD na pulpicie generatora % stopnia jej wykorzystania lub prezentację stopnia wykorzystania pojemności cieplnej anody w kHU, wraz z blokadą ekspozycji rtg po przekroczeniu wartości krytycznej oraz z termicznym zabezpieczeniem kołpaka rtg dla niedopuszczenia do jego przegrzania | TAK/ Podać |  |
| 19. | Autodiagnostyka stanu urządzenia przed i w trakcie ekspozycji z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów | TAK |  |
| 20. | System pomiaru dawki ekspozycji rtg DAP | TAK |  |
| 21. | Ręczny ruchomy wyzwalacz ekspozycji rtg | TAK |  |
| 22. | Przesyłanie parametrów ekspozycji do stacji technika systemu DR. | TAK |  |
| 23. | Generator sprzężony z konsolą technika systemu DR (parametry generatora RTG można ustawiać bezpośrednio na konsoli technika systemu cyfrowego). | TAK/ Podać |  |
|  | KOŁPAK Z LAMPĄ RTG I KOLIMATOR RTG ZAMOCOWANY NA WYSIĘGNIKU KOLUMNY PODŁOGOWEJ |  |  |
| 24. | Wielkość małego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6 | TAK/ Podać |  |
| 25. | Wielkość dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2 | TAK/ Podać |  |
| 26. | Nominalna moc ogniska małego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 25 kW | TAK/ Podać |  |
| 27. | Nominalna moc ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 60 kW | TAK/ Podać |  |
| 28. | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU Zasady oceny punktowej: ≥ 600 kHU – 6 pkt < 600 kHU do ≥ 400 kHU – 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 29. | Szybkość chłodzenia anody ≥ 80 kHU/min | TAK/ Podać |  |
| 30. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU | TAK/ Podać |  |
| 31. | Synchroniczna szybkość chłodzenia anody ≥ 3 000 obr./min | TAK/ Podać |  |
| 32. | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG | TAK/ Podać |  |
| 33. | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym. Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux | TAK/ Podać |  |
| 34. | Obrót kolimatora wokół promienia centralnego wiązki rtg. | TAK/ Podać |  |
| 35. | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |
| 36. | Dodatkowa filtracja Cu, Al zainstalowana w kolimatorze, nie zasłaniająca wiązki światła wyznaczającego pole ekspozycji z filtrami utwardzającymi wiązkę promieniowania (minimum: 1 mm Al+0,1 mm Cu; 1 mm Al+0,2 mm Cu; 2 mm Al.) | TAK/ Podać |  |
| 37. | Automatyczny ruch nadążny lampy rtg zgodnie z pionowym ruchem blatu stołu dla utrzymania zadanego SID (Source Image Distance) przy zmianach oddalenia blatu stołu od podłogi | TAK/ Podać |  |
| 38. | Automatyczny, pionowy ruch nadążny lampy rtg na kolumnie zgodnie z pionowym ruchem detektora w pozycji poziomej przesłony bucky statywu do radiografii odległościowych dla zachowania zadanej odległości SID | TAK/ Podać |  |
| 39. | Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami dotykowymi do sterowania funkcjami kołpaka rtg i blatu stołu pacjenta wyposażony w dotykowy ekran „TOUCH SCREEN” minimum do nastaw kV, mAs (mA) ekspozycji generatora, wyboru komór (-ry) pomiarowej AEC, informacji o miejscu pracy (stół, stojak rtg), wielkości ogniska lampy rtg, odległości ogniska rtg od receptora, kąta obrotu kolumny, kąta pochylenia kołpaka rtg, użytego filtra utwardzania wiązki rtg i włączonym AEC | TAK/ Podać |  |
| 40. | Funkcja sklejania obrazów- stitching do zdjęć posturalnych | TAK/ Podać |  |
|  | WOLNOSTOJĄCA KOLUMNA PODŁOGOWA RTG |  |  |
| 41. | Kolumna mocowana do podłogi, niezintegrowana ze stołem RTG | TAK |  |
| 42. | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z kołpakiem z lampą RTG, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu ≥ 200 cm | TAK/ Podać |  |
| 43. | Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≤ 50 cm | TAK/ Podać |  |
| 44. | Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≥ 195 cm | TAK/ Podać |  |
| 45. | Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej ≥ ±150° | TAK/ Podać |  |
| 46. | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu (np. na łóżku szpitalnym) ≥ ±90° | TAK/ Podać |  |
| 47. | Hamulce elektromagnetyczne | TAK |  |
| 48. | Zmotoryzowany ruch pionowy kołpaka z lampą rtg na kolumnie | TAK |  |
| 49 | Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami do sterowania funkcjami kołpaka rtg | TAK |  |
|  | UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |
| 50. | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  |
| 51. | Pływający blat stołu | TAK |  |
| 52. | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK/ Podać |  |
| 53. | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK/ Podać |  |
| 54. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥ 80 cm | TAK/ Podać |  |
| 55. | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 25 cm | TAK/ Podać |  |
| 56. | Max. obciążenie blatu stołu ≥ 300 kg Zasady oceny punktowej: ≥ 330 kg - 8 pkt < 330 kg do ≥ 300 kg – 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 57. | Odległość powierzchnia blatu (płyta) stołu – detektor ≤ 75 mm | TAK/ Podać |  |
| 58. | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi ≤ 55 cm | TAK/ Podać |  |
| 59. | Maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi ≥ 84 cm | TAK/ Podać |  |
| 60. | Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu ≥ 55 cm | TAK/ Podać |  |
| 61. | Pochłanialność blatu stołu - ekwiwalent Al. ≤ 0,75 mm Al. Zasady oceny punktowej: ≤ 0,50 mm Al – 8 pkt > 0,50 mm Al do ≤ 0,75 mm Al. - 0pkt | TAK/ Podać |  |
| 62. | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK |  |
| 63. | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK/ Podać |  |
| 64. | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK/ Podać |  |
| 65. | Uchwyt dla dłoni pacjenta ≥ 1 kpl. | TAK/ Podać |  |
| 66. | Uchwyt na nogi pacjentki do wykonywania badań HSG 1 kpl | TAK/ Podać |  |
|  | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| 67. | Statyw mocowany do podłogi, instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu). | TAK |  |
| 68. | Statyw uchylny z motorowym ruchem w płaszczyźnie pionowej | TAK |  |
| 69. | Minimalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≤ 42 cm | TAK/ Podać |  |
| 70. | Maksymalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≥ 195 cm | TAK/ Podać |  |
| 71. | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK/ Podać |  |
| 72. | Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 110-180 cm lub odpowiedni zestaw kratek | TAK/ Podać |  |
| 73. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK/ Podać |  |
| 74. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,55 mm Al. Zasady oceny punktowej: ≤ 0,35 mm Al - 8 pkt > 0,35 mm Al do ≤ 0,55 mm Al.– 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 75. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 50 mm Zasady oceny punktowej: ≤ 40 mm – 6 pkt > 40 mm do ≤ 50 mm - 0pkt | TAK/ Podać |  |
| 76. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK/ Podać |  |
|  | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 2 sztuki |  |  |
| 77. | Detektor do stosowania w stole, statywie odległościowym oraz poza nimi (pacjenci na łóżkach itp.) | TAK/ Podać |  |
| 78. | Wymiary pola detektora ≥ 42 cm x 42 cm | TAK/ Podać |  |
| 79. | Rozdzielczość detektora ≥ 3000 x 3000 pixel | TAK/ Podać |  |
| 80. | Rozmiary piksela ≤ 140 µm | TAK/ Podać |  |
| 81. | Współczynnik DQE dla 0 pl/mm ≥ 75% | TAK/ Podać |  |
| 82. | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK/ Podać |  |
| 83. | Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm | TAK/ Podać |  |
| 84. | Waga detektora z baterią ≤ 3,7 kg | TAK/ Podać |  |
| 85. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 300 kg | TAK/ Podać |  |
| 86. | Ładowarka baterii, min. 2 baterie w komplecie (detektor posiada wbudowaną baterię podtrzymującą jego pracę podczas wymiany) lub ładowanie w stole diagnostycznym | TAK/ Podać |  |
| 87. | Maksymalna liczba ekspozycji na jednej baterii ≥ 1500 | TAK/ Podać |  |
|  | STACJA TECHNIKA RTG |  |  |
| 88. | Stacja technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK/ Podać |  |
| 89. | Dotykowy monitor kolorowy stacji technika: przekątna / matryca ≥ 23”/1920x1080 pix | TAK/ Podać |  |
| 90. | Komputer stacji technika: - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 punktów (wykaz w załącznym pliku PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20230418_1427.pdf) ≥ 2,0 GHz - Pamięć RAM minimum DDR3 ≥ 4 GB - Dysk HDD ≥ 250 GB | TAK/ Podać |  |
| 91. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość archiwizowanych obrazów) ≥ 10 000 | TAK/ Podać |  |
| 92. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 6 s | TAK/ Podać |  |
| 93. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s | TAK/ Podać |  |
| 94. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
| 95. | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
| 96. | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK/ Podać |  |
| 97. | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  |
| 98. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. Rejestracja pacjentów i zleceń w sposób manualny oraz z wykorzystaniem listy roboczej budowanej na podstawie zleceń ewidencjowanych w systemie RIS Alteris II Zamawiającego. Wymagana integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej automatycznej wymiany danych o zleceniach i danych obrazowych. | TAK/ Podać |  |
| 99. | Obsługa funkcjonalności DICOM: • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS | TAK/ Podać |  |
| 100. | Procedury przetwarzania obrazu po badaniu - Wyświetlanie pojedynczego obrazu. - Przegląd wielu obrazów. - Dedykowane LUT dla każdego egzaminu. - Funkcja powiększenia i lupy o współczynniku powiększenia od 1 do 3. - Regulacja okna / kontrastu. - Regulacja poziomu / jasności. - Inwersja w skali szarości (pozytyw / negatyw). - Odwracanie obrazy lewo / w prawo i góra / dół. - Obracanie obrazu w skokach co 90°. - Wyostrzające i wygładzające filtry przestrzenne z możliwością wyboru wymiaru jądra od 3x3 do 11x11. - Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami. - Adnotacja tekstu i znaczników na obrazie. - Obliczenia graficzne: kątów i odległości względnych | TAK/ Podać |  |
| 101. | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | TAK |  |
|  | STACJA DIAGNOSTYCZNA – 1 KOMPLET |  |  |
| 102. | KOMPUTER: Nazwa i typ urządzenia: Producent: | TAK/ Podać |  |
| 103. | Gwarancja producenta – min. 24 miesiące. | TAK/ Podać |  |
| 104. | Deklaracja CE | TAK/ Podać |  |
| 105. | Mysz i klawiatura w zestawie | TAK/ Podać |  |
| 106. | Obudowa z możliwością instalacji karty graficznej w złączu PCI-ex x16 o pełnej wysokości | TAK/ Podać |  |
| 107. | Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min 3.9 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19000 punktów (wykaz w załączonym pliku PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20230418_1427.pdf) | TAK/ Podać |  |
| 108. | Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB | TAK/ Podać |  |
| 109. | Porty min: 1x gniazdo audio (z przodu) 2x porty USB (z przodu) 2x porty USB 2.0 (z tyłu) 2x porty USB 3.2 (z tyłu) 1x port RJ45 1x złącze DisplayPort 1.4 (z tyłu) | TAK/ Podać |  |
| 110. | Dodatkowa dedykowana karta graficzna od producenta medycznych monitorów opisowych z minimum 2 wyjściami mini DispalyPort | TAK/ Podać |  |
| 111. | Gniazda rozszerzeń min: 1x pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3 1x gniazdo M.2 na dysk SSD | TAK/ Podać |  |
| 112. | Dysk twardy: min. 1 TB SSD | TAK/ Podać |  |
| 113. | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK/ Podać |  |
| 114. | System operacyjny min. Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny | TAK/ Podać |  |
| 115. | Zasilacz minimum 600W | TAK/ Podać |  |
| 116. | MONITOR: Nazwa i typ urządzenia: Producent: | TAK/ Podać |  |
| 117. | Gwarancja producenta – min. 24 miesiące. | TAK/ Podać |  |
| 118. | Deklaracja CE | TAK/ Podać |  |
| 119. | Monitor zapewniający pełną funkcjonalność w zakresie współpracy z oprogramowaniem medycznym zamawiającego, monitorami opisowymi i dostarczoną przeglądarką obrazów | TAK |  |
| 120. | Wielkość przekątnej ekranu min. 22” | TAK/ Podać |  |
| 121. | Rozdzielczość natywna min.Full HD 1920 x 1080 | TAK/ Podać |  |
| 122. | Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie | TAK/ Podać |  |
| 123. | Jasność 250 cd/m2 | TAK/ Podać |  |
| 124. | Kontrast panelu 1000:1 | TAK/ Podać |  |
| 125. | Czas reakcji: 5ms | TAK/ Podać |  |
| 126. | Złącza min: 1x DP, 1xHDMI | TAK/ Podać |  |
| 127. | W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB | TAK/ Podać |  |
| 128. | MONITOR MEDYCZNY: Nazwa i typ urządzenia: Producent: | TAK/ Podać |  |
| 129. | Wraz z monitorem zostaną dostarczone testy specjalistyczne wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie Rozporządzeniem Ministra | TAK/ Podać |  |
| 130. | Gwarancja producenta: min. 5lat - obejmująca: monitor, kartę grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator | TAK/ Podać |  |
| 131. | Wielkość przekątnej ekranu min. 30 cali | TAK/ Podać |  |
| 132. | Rozdzielczość naturalna: 2500 x 1600 | TAK/ Podać |  |
| 133. | Jasność min.: 800 cd/m2 jasność skalibrowana minimum 400 cd/m2 | TAK/ Podać |  |
| 134. | Kontrast panelu: 2000:1 | TAK/ Podać |  |
| 135. | Kąty widzenia: 178° | TAK/ Podać |  |
| 136. | Rodzaj matrycy: IPS | TAK/ Podać |  |
| 137. | Złącza: 1x DVI-D, 1x DisplayPort | TAK/ Podać |  |
| 138. | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK/ Podać |  |
| 139. | Wbudowany kalibrator DICOM | TAK/ Podać |  |
| 140. | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem, wraz z możliwością regulacji jego działania | TAK |  |
| 141. | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD | TAK |  |
|  | PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW |  |  |
| 142. | Obsługa różnych urządzeń i typów obrazów: CR, DX, MR, CT, US, OT, XA, RF | TAK/ Podać |  |
| 143. | Możliwość wypalania badań na płytach wraz z przeglądarką; odtworzenie płyty w systemie MS Windows nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów | TAK/ Podać |  |
| 144. | Możliwość otwierania badań z archiwum lokalnego oraz CD/DVD; | TAK/ Podać |  |
| 145. | Możliwość konwersji plików w różnych formatach do formatu DICOM i wysłania na serwer PACS | TAK/ Podać |  |
| 146. | Możliwość różnych konfiguracji wyświetlania: - wsparcie dla stacji 1, 2, 3, 4- monitorowych; - skalowanie elementów interfejsu użytkownika; - konfigurowalny wygląd okna; - możliwość konfigurowania położenia ikon, pasków narzędzi, miniatur; - predefiniowalne: układ obrazów, synchronizacja, sekwencje obrazów; - obsługa „hanging protocols” | TAK/ Podać |  |
| 147. | Funkcje: DICOM Store SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve SCU. | TAK/ Podać |  |
| 148. | Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym | TAK |  |
| 149. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania badań różnych pacjentów | TAK |  |
| 150. | Możliwość skonfigurowania monitora, na którym wyświetlany będzie obraz | TAK |  |
| 151. | Synchronizacja serii ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 152. | Linie referencyjne pomiędzy seriami | TAK |  |
| 153. | Obsługa formatów DICOM Enhanced w trybach matrix, stack, all; | TAK/ Podać |  |
| 154. | Zintegrowany panel narzędziowy z konfigurowalnym panelem szybkiego dostępu; | TAK |  |
| 155. | Skróty klawiszowe definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
| 156. | Możliwość kalibracji monitorów do trybów powiększenia right size, true size | TAK/ Podać |  |
| 157. | Szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami użytkownika/modalnościami; | TAK/ Podać |  |
| 158. | Definiowanie, edycja i zarządzanie ROI, ręczne lub automatyczne konturowanie | TAK/ Podać |  |
| 159. | Narzędzia pomiarowe (pomiar odległości, pomiar kątów, pomiar kątów Cobba, pomiar powierzchni, histogramy, automatyczny pomiar współczynnika CTR z możliwością ręcznej korekcji, wskaźnik stosunku długości pomiędzy dwoma wyznaczonymi odcinkami- podany w procentach); | TAK/ Podać |  |
| 160. | Narzędzia adnotacji konfigurowalne dla poszczególnych użytkowników | TAK |  |
| 161. | Tworzenie i wyświetlanie DICOM SR | TAK |  |
| 162. | Obsługa DICOM Presentation State | TAK |  |
| 163. | Dostępne narzędzia: - standardowe operacje na obrazach radiologii klasycznej; powiększanie (także 1:1), - lupa, interpolacja, regulacja poziomu i szerokości okna, przesuwanie obrazu, filtry; - predefiniowalne przez użytkownika wartości szerokości/poziomy okna; - automatyczne usuwanie tła; - rekonstrukcje MPR (skośne, krzywoliniowe), slab; - fuzja obrazów z różnych modalności; - rekonstrukcje 3D z możliwością obrotów, regulacją przezroczystości, VOI, - przecięcia w różnych płaszczyznach; - odtwarzanie obrazów multi-frame; - obsługa DICOM ECG; - MIP (Maximum Intensity Projection); - DSA (Digital Subtraction Angiography); - DRR (Digitally Reconstructed Radiography) | TAK/ Podać |  |
| 164. | Możliwość wywoływania z innej aplikacji wyświetlania obrazów w oferowanym oprogramowaniu | TAK |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE WLICZONE W CENĘ OFERTY |  |  |
| 165. | Wykonanie wszystkich pomiarów i testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych dopuszczający aparat do użytkowania | TAK |  |
| 166. | Wykonanie projektu osłon stałych wraz z uzgodnieniem i zaopiniowaniem przez WSSE, finalne uruchomienie pracowni RTG (uzyskanie zezwolenia WSSE). | TAK/ Podać |  |
| 167. | Wykonanie rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami | TAK/ Podać |  |
| 168. | Integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej wymiany danych o zleceniach i danych obrazowych. Zamawiający posiada system Alteris II. Koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem, wdrożeniem, integracją i organizacją prac pokrywa Wykonawca. | TAK/ Podać |  |
| 169. | Kompletny zestaw fantomów i sprzętu dodatkowego do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej radiografii ogólnej wyposażonej w system AEC zgodnie z polskim prawem na dzień 30 marca 2023r. | TAK/ Podać |  |
| 170. | Kompletne, legalne i oryginalne oprogramowanie dostarczone na płytach DVD/CD z wszystkimi niezbędnymi kluczami/kodami. | TAK/ Podać |  |
| 171. | Zestaw do komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań | TAK/ Podać |  |
| 172. | Dodatkowy statyw do zdjęć posturalnych, z uchwytami dla pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 173. | Demontaż obecnie używanego aparatu(Siemens Axiom MD r. prod. 2005) RTG, jego transport oraz utylizacja. | TAK/ Podać |  |
| 174. | Przygotowanie pomieszczenia gabinetu RTG , miedzy innymi wymiana wykładziny na wykładzinę elektrostatyczną przeznaczoną do pracowni rentgenowskich. Plan pracowni znajduje się w załączniku (podane wymiary są orientacyjne ). | TAK/ Podać |  |
| 175. | Komplet akcesoriów, okablowania itp. urządzeń do uruchomienia i użytkowania aparatu - instrukcja obsługi i użytkowania wszystkich urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku w formacie PDF | TAK/ Podać |  |
| 176. | Zestaw osłon przed promieniowaniem - bezołowiowy fartuch jednostronny o równoważniku 0,5 mm Pb (standard LM) - dziecięcy bezołowiowy fartuch jednostronny o równoważniku 0,5 mm Pb ( standard 50 x 70) | TAK/ Podać |  |
| 177. | Licencjonowanie obejmujące podłączenie wszystkich dostarczonych urządzeń i oprogramowania z systemami RIS/PACS Alteris II używanymi przez Zamawaiajaćego. | TAK/ Podać |  |
| 178. | Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Określenie licencji jako „bezterminowych i bez ograniczeń” oznacza, że nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy; | TAK/ Podać |  |
| 179. | Szkolenie z obsługi w siedzibie zamawiającego min. 20h (w ramach min 3 spotkań) | TAK |  |
| 180. | Termin realizacji max 10 tygodni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 72 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny dostępny przez okres, co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. Dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego najpóźniej w momencie odbioru urządzenia przez Sanepid | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej