

Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/23

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cyfrowy aparat RTG 1 kmpl
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2023
Wszystkie wyspecyfikowane elementy zestawu fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2023
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Najważniejsze elementy systemu objęte jednym certyfikatem CE.
	TAK
	

	
	GENERATOR RTG

	5.
	Zasilanie trójfazowe 400 VAC / 50 Hz
	TAK/ Podać
	

	6.
	Częstotliwość napięcia anodowego generatora min. ≥ 400 kHz
Zasady oceny punktowej:
- ≥ 450 kHz – 4 pkt
- < 450 kHz do 400 kHz - 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	7.
	Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW
	TAK/ Podać
	

	8.
	[bookmark: _Hlk525636490][bookmark: _Hlk525636508]Max prąd w radiografii ≥ 800 mA
	TAK/ Podać
	

	9.
	Maksymalna wartość mAs: ≥ 800 mAs
	TAK/ Podać
	

	10.
	Minimalna wartość mAs: ≤ 0,1 mAs
	TAK/ Podać
	

	11.
	Zakres napięć w radiografii ≤ 40 - ≥ 150 kV
	TAK/ Podać
	

	12.
	Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms
	TAK/ Podać
	

	13.
	Najdłuższy czas ekspozycji ≥ 6300 ms
	TAK/ Podać
	

	14.
	Ilość programów anatomicznych ≥ 1000
	TAK/ Podać
	

	15.
	Minimum 4 grubości pacjentów, w tym projekcje pediatryczne w trybie APR
	TAK/ Podać
	

	16.
	Automat ekspozycji zdjęciowej AEC dla stołu i stojaka płucnego z wyborem pól pomiaru dawki dla automatycznego wyłączenia ekspozycji
	TAK/ Podać
	

	17.
	Programy anatomiczne w języku polskim ≥ 30 000
	TAK/ Podać
	

	18.
	Mikroprocesorowa kalkulacja wykorzystania pojemności cieplnej anody lampy rtg z wyświetlaniem LCD na pulpicie generatora % stopnia jej wykorzystania lub prezentację stopnia wykorzystania pojemności cieplnej anody w kHU, wraz z blokadą ekspozycji rtg po przekroczeniu wartości krytycznej oraz z termicznym zabezpieczeniem kołpaka rtg dla niedopuszczenia do jego przegrzania
	TAK/ Podać
	

	19.
	Autodiagnostyka stanu urządzenia przed i w trakcie ekspozycji z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów
	TAK
	

	20.
	System pomiaru dawki ekspozycji rtg DAP
	TAK
	

	21.
	Ręczny ruchomy wyzwalacz ekspozycji rtg
	TAK
	

	22.
	Przesyłanie parametrów ekspozycji do stacji technika systemu DR.
	TAK
	

	23.
	Generator sprzężony z konsolą technika systemu DR (parametry generatora RTG można ustawiać bezpośrednio na konsoli technika systemu cyfrowego).
	TAK/ Podać
	

	
	KOŁPAK Z LAMPĄ RTG I KOLIMATOR RTG ZAMOCOWANY NA WYSIĘGNIKU KOLUMNY PODŁOGOWEJ

	24.
	Wielkość małego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6
	TAK/ Podać
	

	25.
	Wielkość dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2
	TAK/ Podać
	

	26.
	Nominalna moc ogniska małego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 25 kW
	TAK/ Podać
	

	27.
	Nominalna moc ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 60 kW
	TAK/ Podać
	

	28.
	Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU 
Zasady oceny punktowej:
≥ 600 kHU – 6 pkt
< 600 kHU do ≥ 400 kHU  – 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	29.
	Szybkość chłodzenia anody ≥ 80 kHU/min
	TAK/ Podać
	

	30.
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU
	TAK/ Podać
	

	31.
	Synchroniczna szybkość chłodzenia anody ≥ 3 000 obr./min
	TAK/ Podać
	

	32.
	Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG
	TAK/ Podać
	

	33.
	Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym.                                                                  Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux
	TAK/ Podać
	

	34.
	Obrót kolimatora wokół promienia centralnego wiązki rtg.
	TAK/ Podać
	

	35.
	Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania
	TAK
	

	36.
	[bookmark: _Hlk481487689]Dodatkowa filtracja Cu, Al zainstalowana w kolimatorze, nie zasłaniająca wiązki światła wyznaczającego pole ekspozycji z filtrami utwardzającymi wiązkę promieniowania (minimum: 1 mm Al+0,1 mm Cu; 1 mm Al+0,2 mm Cu; 2 mm Al.)
	TAK/ Podać
	

	37.
	Automatyczny ruch nadążny lampy rtg zgodnie z pionowym ruchem blatu stołu dla utrzymania zadanego SID (Source Image Distance) przy zmianach oddalenia blatu stołu od podłogi
	TAK/ Podać
	

	38.
	Automatyczny, pionowy ruch nadążny lampy rtg na kolumnie zgodnie z pionowym ruchem detektora w pozycji poziomej przesłony bucky statywu do radiografii odległościowych dla zachowania zadanej odległości SID
	TAK/ Podać
	

	39.
	Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami dotykowymi do sterowania funkcjami kołpaka rtg i blatu stołu pacjenta wyposażony w dotykowy ekran „TOUCH SCREEN” minimum do nastaw kV, mAs (mA) ekspozycji generatora, wyboru komór (-ry) pomiarowej AEC, informacji o miejscu pracy (stół, stojak rtg), wielkości ogniska lampy rtg, odległości ogniska rtg od receptora, kąta obrotu kolumny, kąta pochylenia kołpaka rtg, użytego filtra utwardzania wiązki rtg i włączonym AEC
	TAK/ Podać
	

	40.
	Funkcja sklejania obrazów- stitching do zdjęć posturalnych
	TAK/ Podać
	

	
	WOLNOSTOJĄCA KOLUMNA PODŁOGOWA RTG

	41.
	Kolumna mocowana do podłogi, niezintegrowana ze stołem RTG
	TAK
	

	42.
	[bookmark: _Hlk481487717]Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z kołpakiem z lampą RTG, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu ≥ 200 cm
	TAK/ Podać
	

	43.
	[bookmark: _Hlk481487743]Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≤ 50 cm
	TAK/ Podać
	

	44.
	Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≥ 195 cm
	TAK/ Podać
	

	45.
	Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej ≥ ±150°    
	TAK/ Podać
	

	46.
	[bookmark: _Hlk481487766]Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu (np. na łóżku szpitalnym) ≥ ±90°
	TAK/ Podać
	

	47.
	Hamulce elektromagnetyczne
	TAK
	

	48.
	Zmotoryzowany ruch pionowy kołpaka z lampą rtg na kolumnie
	TAK
	

	49
	Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami do sterowania funkcjami kołpaka rtg
	TAK
	

	
	UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

	50.
	Stół stacjonarny z płaskim blatem
	TAK
	

	51.
	Pływający blat stołu
	TAK
	

	52.
	Długość blatu stołu ≥ 220 cm
	TAK/ Podać
	

	53.
	Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm
	TAK/ Podać
	

	54.
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥ 80 cm
	TAK/ Podać
	

	55.
	Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 25 cm
	TAK/ Podać
	

	56.
	Max. obciążenie blatu stołu ≥ 300 kg
Zasady oceny punktowej:
≥ 330 kg - 8 pkt
  < 330 kg do ≥ 300 kg – 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	57.
	Odległość powierzchnia blatu (płyta) stołu – detektor ≤ 75 mm
	TAK/ Podać
	

	58.
	Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi ≤ 55 cm
	TAK/ Podać
	

	59.
	Maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi ≥ 84 cm
	TAK/ Podać
	

	60.
	Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu ≥ 55 cm
	TAK/ Podać
	

	61.
	Pochłanialność blatu stołu - ekwiwalent Al. ≤ 0,75 mm Al.
Zasady oceny punktowej:
≤ 0,50 mm Al – 8 pkt
> 0,50 mm Al do ≤ 0,75 mm Al. - 0pkt
	TAK/ Podać
	

	62.
	Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi
	TAK
	

	63.
	Układ AEC w stole, min 3 komory
	TAK/ Podać
	

	64.
	Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu
	TAK/ Podać
	

	65.
	Uchwyt dla dłoni pacjenta ≥ 1 kpl.
	TAK/ Podać
	

	66.
	Uchwyt na nogi pacjentki do wykonywania badań HSG 1 kpl
	TAK/ Podać
	

	
	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

	67.
	Statyw mocowany do podłogi, instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu).
	TAK
	

	68.
	Statyw uchylny z motorowym ruchem w płaszczyźnie pionowej
	TAK
	

	69.
	[bookmark: _Hlk525636537][bookmark: _Hlk525636564]Minimalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≤ 42 cm
	TAK/ Podać
	

	70.
	Maksymalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≥ 195 cm
	TAK/ Podać
	

	71.
	Układ AEC w statywie, min 3 komory
	TAK/ Podać
	

	72.
	Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 110-180 cm lub odpowiedni zestaw kratek
	TAK/ Podać
	

	73.
	Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
	TAK/ Podać
	

	74.
	Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,55 mm Al.
Zasady oceny punktowej:
≤ 0,35 mm Al - 8 pkt
> 0,35 mm Al do ≤ 0,55 mm Al.– 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	75.
	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 50 mm
Zasady oceny punktowej:
≤ 40 mm – 6 pkt
> 40 mm do ≤ 50 mm - 0pkt
	TAK/ Podać
	

	76.
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
	TAK/ Podać
	

	
	DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 2 sztuki

	77.
	Detektor do stosowania w stole, statywie odległościowym oraz poza nimi (pacjenci na  łóżkach itp.) 
	TAK/ Podać
	

	78.
	Wymiary pola detektora ≥ 42 cm x 42 cm
	TAK/ Podać
	

	79.
	Rozdzielczość detektora ≥ 3000 x 3000 pixel
	TAK/ Podać
	

	80.
	Rozmiary piksela ≤ 140 µm
	TAK/ Podać
	

	81.
	Współczynnik DQE dla 0 pl/mm ≥ 75%
	TAK/ Podać
	

	82.
	Głębokość akwizycji  ≥ 16 bit
	TAK/ Podać
	

	83.
	Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm
	TAK/ Podać
	

	84.
	Waga detektora z baterią ≤ 3,7 kg
	TAK/ Podać
	

	85.
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 300 kg
	TAK/ Podać
	

	86.
	Ładowarka baterii, min. 2 baterie w komplecie (detektor posiada wbudowaną baterię podtrzymującą jego pracę podczas wymiany) lub ładowanie w stole diagnostycznym
	TAK/ Podać
	

	87.
	Maksymalna liczba ekspozycji na jednej baterii ≥ 1500
	TAK/ Podać
	

	
	STACJA TECHNIKA RTG

	88.
	Stacja technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki
	TAK/ Podać
	

	89.
	Dotykowy monitor kolorowy stacji technika: przekątna / matryca ≥ 23”/1920x1080 pix
	TAK/ Podać
	

	90.
	Komputer stacji technika:
[bookmark: __DdeLink__5500_1859094979]- Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 punktów (wykaz w załącznym pliku PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20230418_1427.pdf) ≥ 2,0 GHz
- Pamięć RAM minimum DDR3 ≥ 4 GB
- Dysk HDD ≥ 250 GB
	TAK/ Podać
	

	91.
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość archiwizowanych obrazów) ≥ 10 000
	TAK/ Podać
	

	92.
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 6 s
	TAK/ Podać
	

	93.
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s
	TAK/ Podać
	

	94.
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	TAK
	

	95.
	Wybór parametrów pracy generatora
	TAK
	

	96.
	Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM
	TAK/ Podać
	

	97.
	Nagrywarka CD i / lub DVD
	TAK
	

	98.
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. Rejestracja pacjentów i zleceń w sposób manualny oraz z wykorzystaniem listy roboczej budowanej na podstawie zleceń ewidencjowanych w systemie RIS Alteris II Zamawiającego. Wymagana integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej automatycznej wymiany danych o zleceniach i danych obrazowych.
	TAK/ Podać
	

	99.
	Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Send,
• DICOM Print,
• DICOM Storage Commitment, 
• DICOM Worklist / MPPS
	TAK/ Podać
	

	100.
	Procedury przetwarzania obrazu po badaniu
- 	Wyświetlanie pojedynczego obrazu.
-	Przegląd wielu obrazów.
-	Dedykowane LUT dla każdego egzaminu.
-	Funkcja powiększenia i lupy o współczynniku powiększenia od 1 do 3.
-	Regulacja okna / kontrastu.
-	Regulacja poziomu / jasności.
-	Inwersja w skali szarości (pozytyw / negatyw).
-	Odwracanie obrazy lewo / w prawo i góra / dół.
-	Obracanie obrazu w skokach co 90°.
-	Wyostrzające i wygładzające filtry przestrzenne z możliwością wyboru wymiaru jądra od 3x3 do 11x11.
-	Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami.
-	Adnotacja tekstu i znaczników na obrazie.
-	Obliczenia graficzne: kątów i odległości względnych
	TAK/ Podać
	

	101.
	Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji)
	TAK
	

	
	STACJA DIAGNOSTYCZNA – 1 KOMPLET

	102.
	KOMPUTER: 
Nazwa i typ urządzenia:
Producent: 
	TAK/ Podać
	

	103.
	Gwarancja producenta – min. 24 miesiące.
	TAK/ Podać
	

	104.
	Deklaracja CE
	TAK/ Podać
	

	105.
	Mysz i klawiatura w zestawie
	TAK/ Podać
	

	106.
	Obudowa z możliwością instalacji karty graficznej w złączu PCI-ex x16 o pełnej wysokości
	TAK/ Podać
	

	107.
	Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min 3.9 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19000 punktów (wykaz w załączonym pliku PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20230418_1427.pdf)
	TAK/ Podać
	

	108.
	Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB
	TAK/ Podać
	

	109.
	Porty min:
1x gniazdo audio (z przodu)
2x porty USB  (z przodu)
2x porty USB 2.0 (z tyłu)
2x porty USB 3.2 (z tyłu)
1x port RJ45
1x złącze DisplayPort 1.4 (z tyłu)
	TAK/ Podać
	

	110.
	Dodatkowa dedykowana karta graficzna od producenta medycznych monitorów opisowych z minimum 2 wyjściami mini DispalyPort
	TAK/ Podać
	

	111.
	Gniazda rozszerzeń min:
1x pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3
1x gniazdo M.2 na dysk SSD
	TAK/ Podać
	

	112.
	Dysk twardy: min. 1 TB SSD
	TAK/ Podać
	

	113.
	Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet
	TAK/ Podać
	

	114.
	System operacyjny min. Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny
	TAK/ Podać
	

	115.
	Zasilacz minimum 600W
	TAK/ Podać
	

	116.
	MONITOR: 
Nazwa i typ urządzenia:
Producent:
	TAK/ Podać
	

	117.
	Gwarancja producenta – min. 24 miesiące.
	TAK/ Podać
	

	118.
	Deklaracja CE
	TAK/ Podać
	

	119.
	Monitor zapewniający pełną funkcjonalność w zakresie współpracy z oprogramowaniem medycznym zamawiającego, monitorami opisowymi i dostarczoną przeglądarką obrazów 
	TAK
	

	120.
	Wielkość przekątnej ekranu min. 22”
	TAK/ Podać
	

	121.
	Rozdzielczość natywna min.Full HD 1920 x 1080
	TAK/ Podać
	

	122.
	[bookmark: _GoBack]Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie
	TAK/ Podać
	

	123.
	Jasność 250 cd/m2
	TAK/ Podać
	

	124.
	Kontrast panelu 1000:1
	TAK/ Podać
	

	125.
	Czas reakcji: 5ms
	TAK/ Podać
	

	126.
	Złącza min: 1x DP, 1xHDMI
	TAK/ Podać
	

	127.
	W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB
	TAK/ Podać
	

	128.
	MONITOR MEDYCZNY: 
Nazwa i typ urządzenia:
Producent:
	TAK/ Podać
	

	129.
	Wraz z monitorem zostaną dostarczone testy specjalistyczne wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie Rozporządzeniem Ministra
	TAK/ Podać
	

	130.
	Gwarancja producenta: min. 5lat - obejmująca: monitor, kartę grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator
	TAK/ Podać
	

	131.
	Wielkość przekątnej ekranu min. 30 cali
	TAK/ Podać
	

	132.
	Rozdzielczość naturalna: 2500 x 1600
	TAK/ Podać
	

	133.
	Jasność min.: 800 cd/m2 jasność skalibrowana minimum 400 cd/m2
	TAK/ Podać
	

	134.
	Kontrast panelu: 2000:1
	TAK/ Podać
	

	135.
	Kąty widzenia: 178°
	TAK/ Podać
	

	136.
	Rodzaj matrycy: IPS
	TAK/ Podać
	

	137.
	Złącza: 1x  DVI-D, 1x DisplayPort
	TAK/ Podać
	

	138.
	Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy.
	TAK/ Podać
	

	139.
	Wbudowany kalibrator DICOM
	TAK/ Podać
	

	140.
	Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem, wraz z możliwością regulacji jego działania
	TAK
	

	141.
	Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD
	TAK
	

	
	PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW

	142.
	Obsługa różnych urządzeń i typów obrazów: CR, DX, MR, CT, US, OT, XA, RF
	TAK/ Podać
	

	143.
	Możliwość wypalania badań na płytach wraz z przeglądarką; odtworzenie płyty w systemie MS Windows nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów
	TAK/ Podać
	

	144.
	Możliwość otwierania badań z archiwum lokalnego oraz CD/DVD;
	TAK/ Podać
	

	145.
	Możliwość konwersji plików w różnych formatach do formatu DICOM i wysłania na serwer PACS
	TAK/ Podać
	

	146.
	Możliwość różnych konfiguracji wyświetlania: 
· wsparcie dla stacji  1, 2, 3, 4- monitorowych;
· skalowanie elementów interfejsu użytkownika;
· konfigurowalny wygląd okna;
· możliwość konfigurowania położenia ikon, pasków narzędzi, miniatur;
· predefiniowalne: układ obrazów, synchronizacja, sekwencje obrazów;
· obsługa „hanging protocols”
	TAK/ Podać
	

	147.
	Funkcje: DICOM Store SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve SCU.
	TAK/ Podać
	

	148.
	Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym
	TAK
	

	149.
	Możliwość jednoczesnego wyświetlania badań różnych pacjentów
	TAK
	

	150.
	Możliwość skonfigurowania monitora, na którym wyświetlany będzie obraz
	TAK
	

	151.
	Synchronizacja serii ręczna i automatyczna
	TAK
	

	152.
	Linie referencyjne pomiędzy seriami
	TAK
	

	153.
	Obsługa formatów DICOM Enhanced w trybach matrix, stack, all;
	TAK/ Podać
	

	154.
	Zintegrowany panel narzędziowy z konfigurowalnym panelem szybkiego dostępu;
	TAK
	

	155.
	Skróty klawiszowe definiowalne przez użytkownika
	TAK
	

	156.
	Możliwość kalibracji monitorów do trybów powiększenia right size, true size
	TAK/ Podać
	

	157.
	Szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami użytkownika/modalnościami;
	TAK/ Podać
	

	158.
	Definiowanie, edycja i zarządzanie ROI, ręczne lub automatyczne konturowanie
	TAK/ Podać
	

	159.
	Narzędzia pomiarowe (pomiar odległości, pomiar kątów, pomiar kątów Cobba, pomiar powierzchni, histogramy, automatyczny pomiar współczynnika CTR z możliwością ręcznej korekcji, wskaźnik stosunku długości pomiędzy dwoma wyznaczonymi odcinkami- podany w procentach);
	TAK/ Podać
	

	160.
	Narzędzia adnotacji konfigurowalne dla poszczególnych użytkowników
	TAK
	

	161.
	Tworzenie i wyświetlanie DICOM SR
	TAK
	

	162.
	Obsługa DICOM Presentation State
	TAK
	

	163.
	Dostępne narzędzia:
· standardowe operacje na obrazach radiologii klasycznej; powiększanie (także 1:1),
· lupa, interpolacja, regulacja poziomu i szerokości okna, przesuwanie obrazu, filtry;
· predefiniowalne przez użytkownika wartości szerokości/poziomy okna;
· automatyczne usuwanie tła;
· rekonstrukcje MPR (skośne, krzywoliniowe), slab;
· fuzja obrazów z różnych modalności;
· rekonstrukcje 3D z możliwością obrotów, regulacją przezroczystości, VOI, 
· przecięcia w różnych płaszczyznach;
· odtwarzanie obrazów multi-frame;
· obsługa DICOM ECG;
· MIP (Maximum Intensity Projection);
· DSA (Digital Subtraction Angiography);
· DRR (Digitally Reconstructed Radiography)
	TAK/ Podać
	

	164.
	Możliwość wywoływania z innej aplikacji wyświetlania obrazów w oferowanym oprogramowaniu
	TAK
	

	
	WYMAGANIA DODATKOWE WLICZONE W CENĘ OFERTY

	165.
	Wykonanie wszystkich pomiarów i testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych dopuszczający aparat do użytkowania
	TAK
	

	166.
	Wykonanie projektu osłon stałych wraz z uzgodnieniem i zaopiniowaniem przez WSSE, finalne
 uruchomienie pracowni RTG (uzyskanie zezwolenia WSSE).
	TAK/ Podać
	

	167.
	Wykonanie rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami
	TAK/ Podać
	

	168.
	Integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej wymiany danych o zleceniach i danych obrazowych.
Zamawiający posiada system Alteris II. Koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem, wdrożeniem, integracją i organizacją prac pokrywa Wykonawca.
	TAK/ Podać
	

	169.
	Kompletny zestaw fantomów i sprzętu dodatkowego do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej radiografii ogólnej wyposażonej w system AEC zgodnie z polskim prawem na dzień 30 marca 2023r.
	TAK/ Podać
	

	170.
	Kompletne, legalne i oryginalne oprogramowanie dostarczone na płytach DVD/CD z wszystkimi niezbędnymi kluczami/kodami.
	TAK/ Podać
	

	171.
	Zestaw do komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań
	TAK/ Podać
	

	172.
	Dodatkowy statyw do zdjęć posturalnych, z uchwytami dla pacjenta
	TAK/ Podać
	

	173.
	Demontaż obecnie używanego aparatu(Siemens Axiom MD r. prod. 2005) RTG, jego transport oraz utylizacja.
	TAK/ Podać
	

	174.
	Przygotowanie pomieszczenia gabinetu RTG ,  miedzy innymi wymiana wykładziny na wykładzinę
 elektrostatyczną przeznaczoną do  pracowni rentgenowskich. Plan pracowni znajduje się w załączniku (podane wymiary są orientacyjne ).
	TAK/ Podać
	

	175.
	Komplet akcesoriów, okablowania itp. urządzeń do uruchomienia i użytkowania aparatu
- instrukcja obsługi i użytkowania wszystkich urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i
  elektronicznej na płycie CD/DVD  lub innym nośniku w formacie PDF
	TAK/ Podać
	

	176.
	Zestaw osłon przed promieniowaniem
- bezołowiowy fartuch jednostronny o równoważniku 0,5 mm Pb (standard LM)
- dziecięcy bezołowiowy fartuch jednostronny o równoważniku 0,5 mm Pb ( standard 50 x 70)
	TAK/ Podać
	

	177.
	Licencjonowanie obejmujące podłączenie wszystkich dostarczonych urządzeń i oprogramowania z systemami RIS/PACS Alteris II używanymi przez Zamawaiajaćego.
	TAK/ Podać
	

	178.
	Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Określenie licencji jako „bezterminowych i bez ograniczeń” oznacza, że nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy;
	TAK/ Podać
	

	179.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie zamawiającego min. 20h (w ramach min 3 spotkań)
	TAK
	

	180.
	Termin realizacji max 10 tygodni od daty podpisania umowy.
	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 72 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny dostępny przez okres, co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
Dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego najpóźniej w momencie odbioru urządzenia przez Sanepid
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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