## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Analizator tlenku azotu w wydychanym powietrzu 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy: 5 ppb do 300 ppb | TAK |  |
| 4. | Pamięć: min, 2000 pomiarów Zasady oceny punktowej: - 2000 - 2999 pomiarów - 0 pkt - 3000 - 3999 - 10 pkt - 4000 - 4999 - 15 pkt - 5000 i więcej - 20 pkt | TAK/ Podać |  |
| 5. | Żywotność: 5000 testów pomiarowych (bez kalibracji) | TAK/ Podać |  |
| 6. | Złącza: Ethernet, USB, zasilanie | TAK/ Podać |  |
| 7. | Stacja bazowa Ekran dotykowy: min. 7-calowy, 16:10 Rozdzielczość: min 1024 x 600 pikseli Waga: max 1,5 kg Wymiary: 250 x 200 x 150 mm (+/- 50 mm) Transmisja danych: Ethernet, WLAN, Bluetooth Smart | TAK |  |
| 8. | Urządzenie pomiarowe (rączka) Czujnik: chemiczny tranzystor polowy Źródło zasilania: ładowalny akumulator litowo-jonowy Waga: 200 g (+/- 50 g) Transmisja danych: Bluetooth Smart Wymiary: 40 x 54 x 224 mm | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie: Stacja bazowa Urządzenie pomiarowe (rączka) Zasilacz i adapter 1 akumulator litowo-jonowy Instrukcja użytkowania Ustniki: 50 szt Ustniki kontrolne: 5 szt | TAK/ Podać |  |
| 8. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy – 0 pkt powyżej 12 – 24 m-cy – 10 pkt powyżej 24 m-cy – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej