## Załącznik nr 2-6 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Dermatoskop  1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Głowica narzędziowa wraz z rękojeścią bateryjną | TAK |  |
| 4. | Regulowane natężenie oświetlenia i ogniskowanie (min. +/- 6dpt) | TAK/ Podać |  |
| 5. | Odporny na środki do dezynfekcji (np. Bacillol plus) | TAK/ Podać |  |
| 6. | Urządzenie nie może zawierać lateksu i ftalanów | TAK/ Podać |  |
| 7. | Dwa tryby oświetlenia - do zastosowania ze światłem spolaryzowanym (dermatoskopia bezkontaktowa) lub z płynem immersyjnym (dermatoskopia kontaktowa) | TAK |  |
| 8. | Achromatyczny system optyczny | TAK |  |
| 9. | Min. 4 diody LED | TAK/ Podać |  |
| 10. | Min. 16.000 luksów (światło spolaryzowane); Min. 6000 luksów (bez polaryzacji) | TAK/ Podać |  |
| 11. | Średnica oświetlanego pola: min. 22mm | TAK/ Podać |  |
| 12. | Minimalny zakres powiększenia 10-16x | TAK/ Podać |  |
| 13. | Temperatura barwowa: 5000K | TAK/ Podać |  |
| 14. | Wskaźnik oddawania barw (CRI) > 80 (przy skalach maks. 100) | TAK/ Podać |  |
| 15. | Żywotność diod LED: do 50000 godzin | TAK/ Podać |  |
| 16. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 24 m-cy– 0 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 – 48 m-cy– 30 pkt powyżej 48 m-cy - 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej