## Załącznik nr 2-7 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Echokardiograf  1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Cyfrowy aparat USG do zastosowania w poradni kardiologicznej | TAK |  |
| 4. | Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja | TAK/ Podać |  |
| 5. | Masa urządzenia ≤ 85 kg | TAK/ Podać |  |
| 6. | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | TAK/ Podać |  |
| 7. | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie minimum 15cm | TAK |  |
| 8. | Możliwość obrotu pulpitu operatora o minimum 30° | TAK |  |
| 9. | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu minimum 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK/ Podać |  |
| 10. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi o przekątnej minimum 12” | TAK/ Podać |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy aparatu obejmujący przedział w zakresie minimum od 1,5 do 12,0 [MHz] | TAK/ Podać |  |
| 12. | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania w zakresie minimum od 2 do 45 cm | TAK/ Podać |  |
| 13. | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie -minimum 3 Zasady oceny punktowej: 3 – 0 pkt > 3 – 5 pkt | TAK/ Podać |  |
| 14. | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB. Obsługa formatów minimum: AVI lub równoważny format wideo, JPEG lub równoważny format obrazu, DICOM Ilość portów USB do archiwizacji badań nie mniej niż: 2 | TAK |  |
| 15. | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk twardy o pojemność minimum 500GB - interfejs sieciowy RJ45 GbE. System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora. | TAK/ Podać |  |
| 16. | Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu | TAK/ Podać |  |
| 17. | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. | TAK/ Podać |  |
| 18. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
| 19. | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler minimum 20 000 obrazów Zasady oceny punktowej: 20.000 obrazów – 0 pkt > 20.000 obrazów– 5 pkt | TAK/Podać |  |
| 20. | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | TAK/Podać |  |
| 21. | Tryb 2D (B-mode) | TAK/ Podać |  |
| 22. | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora minimum 1000 obrazów/sek. | TAK/Podać |  |
| 23. | Obrazowanie w technice II harmonicznej | TAK/Podać |  |
| 24. | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | TAK/Podać |  |
| 25. | Obrazowanie w trybie M-mode | TAK/Podać |  |
| 26. | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | TAK/Podać |  |
| 27. | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum | TAK |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | TAK/Podać |  |
| 29. | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum Zasady oceny punktowej: NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt | TAK/Podać |  |
| 30. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK/Podać |  |
| 31. | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum ± 0 – 88° Zasady oceny punktowej: ± 0 – 88° - 0 pkt >± 0 – 88° - 5 pkt | TAK/Podać |  |
| 32. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s | TAK/Podać |  |
| 33. | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział minimum od 1 do 15 mm | TAK/Podać |  |
| 34. | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | TAK/Podać |  |
| 35. | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | TAK/Podać |  |
| 36. | Tryb Dopplera ciągłego | TAK/Podać |  |
| 37. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | TAK/ Podać |  |
| 38. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK/ Podać |  |
| 39. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK/Podać |  |
| 40. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
| 41. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
| 42. | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK |  |
| 43. | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK/Podać |  |
| 44. | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | TAK/Podać |  |
| 45. | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK/Podać |  |
| 46. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu Zasady oceny punktowej: NIE – 0 pkt TAK -5 pkt | TAK/Podać |  |
| 47. | Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’, | TAK |  |
| 48. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  |
| 49. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego z wyznaczeniem wartości: - Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR - Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax | TAK |  |
| 50. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | TAK/Podać |  |
| 51. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |
| 52. | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | TAK |  |
| 53. | Możliwość stworzenia własnego raportu | TAK/Podać |  |
| 54. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK/Podać |  |
| 55. | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej | TAK |  |
| 56. | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych: | TAK |  |
| 57.a | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192 Zasady oceny punktowej: 192 – 0 pkt > 192 – 2,5 pkt | TAK |  |
| 58.b | Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D w zakresie minimum 1,5 – 4,0MHz | TAK/Podać |  |
| 59.c | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
| 60.d | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 61.e | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK/Podać |  |
| 62.f | Kąt obrazowania minimum 115° Zasady oceny punktowej: 115° - 0 pkt >115° - 5 pkt | TAK/Podać |  |
| 63.g | Głębokość obrazowania minimum 35 cm | TAK/ Podać |  |
| 64. | Głowica liniowa do badań naczyniowych: | TAK/Podać |  |
| 65.a | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192 Zasady oceny punktowej: 192 – 0 pkt > 192 – 2,5 pkt | TAK |  |
| 66.b | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 10,0 [MHz] | TAK |  |
| 67.c | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | ### TAK |  |
| 68.d | Szerokość min. 40 mm | TAK |  |
| 69.e | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK/Podać |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołani w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK/Podać |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości minimum 5-14 MHz, ilość kryształów minimum 1000 Zasady oceny punktowej: NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt | TAK |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych (ICE) | TAK/Podać |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | TAK/Podać |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. | TAK/Podać |  |
| 75. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową elektroniczna, wieloczęstotliwościowa matrycowa o obrazowaniu w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział minimum 3,0 – 7,0 MHz, obrazowanie w technice 2 harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, ilość kryształów w głowicy min. 2000 | TAK/Podać |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczanie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze | TAK/ Podać |  |
| 77. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej