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Oława, dn. 7.03.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/3/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego , znak sprawy ZOZ/DZP/PN/3/18
Pytanie nr 1 Zadanie nr 10
Dotyczy Załącznik nr 9, Tabela, kolumna „Ilości badań na 36 m-cy”.

Prosimy o potwierdzenie, że podana ilość badań zawiera ilości przewidziane na codzienną kontrolę jakości?

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2 Zadanie nr 10
Dotyczy Załącznik nr 9, Tabela, poz. 2.

Prosimy o doprecyzowanie ilu jest dawców, a ilu jest biorców w ogólnie podanej liczbie badań (8500)? 

Odpowiedź: 2400 biorcy i 6100 dawcy
Pytanie nr 3 Zadanie nr 10
Dotyczy Załącznik nr 9, Wymagania, pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej z pozycji - kart do potwierdzenia grupy krwi dawcy, przechowywanych w temperaturze 2-8°C? 

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 4 dotyczy Zadanie nr: 3 - BAKTERIOLOGIA - krążki antybiotykowe:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek  i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5 dotyczy Zadanie nr: 3 - BAKTERIOLOGIA - krążki antybiotykowe:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby nie więcej niż  5% spośród wymienionych przez Zamawiającego pozycji krążków pochodziło od innego producenta? 

Prośbę swoją motywujemy faktem iż obecnie, żaden z producentów nie posiada wszystkich krążków antybiotykowych wymaganych zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli dodatniej osobno, jeśli takowa nie jest zawarta w zestawie oraz wycenienie jej w nowo dodanym wierszu? Prosimy również o doprecyzowanie wymaganej ilości kontroli dodatniej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści test o następujących parametrach Relatywna czułość: >99.9% (97.3% - 100.0%). Relatywnaa swoistość: >99.9% (97.6% - 100.0% )Ogolna zgodność: >99.9% (98.7% - 98.8%)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o wyżej opisanych parametrach.
Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach zawartych w dołączonej ulotce produktowej (zał. nr 1 do pytań)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 30 sztuk w opakowaniu z zaznaczeniem, iż każdy test pakowany jest osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 10

Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy do krwi utajonej w kale bez zachowania diety, czułość min. 40 ng/ml z paskiem kontrolnym konfekcjonowany po 20 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 11
Czy Zamawiający dopuści testy o następujących parametrach C. difficile Toxin A (Czulosc: 4 ng/mL), C. difficile Toxin B (Czulosc: 5 ng/mL), C. difficile GDH (Czulosc: 5 ng/mL), konfekcjonowane po 10 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 13
Czy Zamawiający nie dokonał omyłki  opisując jednostkę miary? Prosimy o korektę, jednocześnie zwracamy się o możliwość zaoferowania testów konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 6 poz 13 – jednostka miary:
Jest: 1 op=0,5 ml; Winno być: 1op. = 20 szt. 
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 14

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach zawartych w dołączonej ulotce produktowej (zał. nr 2 do pytań)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr 15, 16
Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej powołując się na nieistniejący pkt 20? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kontroli w formie wymazówki tj. z dezaktywowanego wysuszonego ekstraktu G Norovirus ze środkiem konserwującym. Prosimy także o możliwość osobnej wyceny dla kontroli dodatniej G1 Norovirus oraz dla G2.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 6 poz. 15 i 16 – Zamawiający  wymaga zaoferowania kontroli tego samego producenta co testu w poz. 14. Pozostałe zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne poz. nr  17

Czy Zamawiający dopuści testy paskowe do analizy moczu zawierające pola reakcyjne nasycone odczynnikami, służącymi do oznaczania białka, krwi, leukocytów, azotynów, glukozy, ciał ketonowych (kwasu acetylo-octowego), pH, ciężaru właściwego, bilirubiny i urobilinogenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16 Zadanie nr 1– Laboratorium – Sprzęt drobny:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania innych wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 17 Zadanie nr 1– Laboratorium – Sprzęt drobny:
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści probówkę z podziałką co 2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 18 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania innych wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3 wymaga produktów klasy IIa?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 20 Zadanie nr 9– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3 wymaga wymazówek w probówce o wymiarach 13x165mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymazówki w probówce o wymiarach 13x165mm?
Pytanie nr 21 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 wymaga wymazówek w probówkach tego samego producenta, kompatybilnych ze sobą? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 22 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówek z instrukcją użytkowania oraz etykietą do opisu na każdej probówce w języku polskim w pozycji 1 oraz 2?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga etykiety do opisu na każdej probówce
Pytanie nr 23 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówek w pozycji 1 oraz 2 z podłożem zapewniającym przeżywalność bakterii przez 72h? Czy Zamawiający oczekuje aby dokument potwierdzający tą właściwość został przedłożony wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówek w pozycji 1 oraz 2 z podłożem zapewniającym przeżywalność bakterii przez 72h. Pozostałe zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 24 Zadanie nr 5– Laboratorium – bakteriologia:
Czy Zamawiający oczekuje aby wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający pojemność ez dla pozycji 5 oraz 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 25 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania innych wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 26 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści czulszy test o czułości 32ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 27 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga testu o czułości 3ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o czułości 3ng/ml
Pytanie nr 28 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści test z kontrolą dodatnią oraz rozcieńczalnikiem pełniącym rolę kontroli dodatniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 29 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 11 pod pojęciem „...do jednoczesnego wykrywania...” ma na myśli test, w którym próbkę dozuje się do jednej studzienki w celu wykonania badania na toksynę A, toksynę B oraz antygen GDH?

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 30 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 11 wymaga testu, który w zestawie zawiera kontrolę dodatnią i ujemną?

Odpowiedź: Tak 
    Pytanie nr 31 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 11wymaga testu, który w zestawie zawiera pipetki do poboru ciekłego kału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test, który w zestawie zawiera pipetki do poboru ciekłego kału
Pytanie nr 32 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 11wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72h bez potrzeby mrożenia?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 33 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy Zamawiający w pozycji 11 wymaga testu, w którym czułość i swoistość wyznaczona została względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjnej/ tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test, w którym czułość i swoistość wyznaczona została względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjnej/ tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów.
Pytanie nr 34 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy w pozycji 14 Zamawiając dopuści test o czułości i swoistości dla G1 oraz G2 99%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 35 Zadanie nr 6– Testy diagnostyczne laboratoryjne:
Czy w pozycji 15 oraz 16 Zamawiający dopuści kontrole w postaci wymazówki? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 1 wymazówka kontroli na jedno opakowanie. 
Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz. 1 i 2 dopuści opakowanie 150szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz. 8 dopuści probówki PP 30ml 20x100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 38 
Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 3 wymaga kamery typu Fast Read z 10polową siatką?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 1 kamera = 10 badań
Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 17 dopuści kapilary szklane? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 40 dot. Umowa Zał. nr 5 
§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 41 dot. Umowa Zał. nr 5
§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w ww. terminie przyjmuje się, że Wykonawca uznał reklamację za zasadną.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 42 dot. Umowa Zał. nr 5
§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 43 dot. Umowa Zał. nr 5
§5 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas rozpatrzenia reklamacji towar zamienny, o parametrach zgodnych z SIWZ i umową, (który w przypadku uznania zasadności reklamacji zostanie zaliczony na poczet pierwotnego zamówienia) w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, towar zamienny zostanie zaliczony na poczet najbliższej dostawy tego asortymentu do siedziby Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 44 dot. Umowa Zał. nr 5
§5 ust. 2 oraz wymagania do pakietu nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności 6 miesięcy dla pozycji 3 i 4, oraz z 12 miesięcznym terminem ważności dla pozostałych pozycji? Są to terminy ważności deklarowane przez producenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 45 dot. Umowa Zał. nr 5
§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 46 dot. Umowa Zał. nr 5
§8 ust. 1 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 47 dot. Umowa Zał. nr 5
§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 48 Zadanie nr 2
Dotyczy warunków wymaganych, pkt 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 49 Zadanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają cyfry w kolumnie „Ilość zamawianych oznaczeń”? Czy jest to ilość oznaczeń na 36 miesięcy? Jeśli tak to prosimy o modyfikację ilości opakowań lub ilości zamawianych oznaczeń.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć podaną ilość opakowań. 

Zamawiający koryguje omyłkę w ilości oznaczeń jak następuje: poz. 1-50 ilość oznaczeń = 150; poz. 6-11 ilość oznaczeń = 90; poz. 12 ilość oznaczeń = 60.  
Pytanie nr 50 Zadanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowanych w formie blistra, kartridża z gąbki lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 51 Zadanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 52 Zadanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 53 
Dotyczy: Załącznika Nr 5 „Wzór  umowy“  § 1 podpunkt nr 5 „

Czy zamawiający pozwoli  na dostawy CITO realizowane w 48 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 54 
Dotyczy: Zadanie nr 9 Załącznika nr 9 Arkusz asortymentowo-cenowy „4. Wykonawca zapewni ciągłość danej serii materiału kontrolnego przez okres co najmniej 1 go roku“

Analizatory do oznaczania parametrów krytycznych, które chcemy zaoferować (spełniający warunki graniczne) posiada materiał kontrolny znajdują się wewnątrz kasety odczynnikowej (stanowią jej integralną część),  ważne 4 miesiące od daty produkcji. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści 4 miesięczny termin niezmienności serii dla materiału kontrolnego??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 55 
Dotyczy: Zadanie nr 9 Załącznika nr 9 Arkusz asortymentowo-cenowy „5. Termin przydatności odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do użycia powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy“.

Czy zamawiający dopuści 4 miesięczny termin przydatności odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych? Kasety po włożeniu do analizatora mają 30 dniowy termin ważności, co w połączeniu z dostępnością materiałów zużywalnych u producenta oraz szybkim terminem realizacji zamówienia (48 godzin) nie zmusza Zamawiającego do utrzymywania dużych stanów magazynowych ww materiałów i nie generuje zagrożenia ich przeterminowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 56 Dotyczy Zadanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 57 Dotyczy Zadanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 58 Dotyczy Zadanie  nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów bez aplikatora do nakładania pasków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 59 Dotyczy Zadanie  nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 60 Dotyczy Zadanie nr 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 61 
Czy Zamawiający w Pakiecie 6, poz. 11 dopuści test jak w załączonej metodyce? Za[proponowany test jest z powodzeniem stosowany w wielu Placówkach na terenie Polski, test jest prostszy w wykonaniu, a wyniki porównywane były z tymi uzyskanymi, przy użyciu testu opisanego w siwz i  nie budzą żadnych zastrzeżeń. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 62 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga mikrowetty EDTA na 200µl krwi do morfologii, próbówki sterylne z osłonką na kapilarną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
Pytanie nr 63 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 3
Czy zamawiający wymaga kamery z 10 komorami pomiarowymi z siateczką pomiarową na 6,6 µl próki z półokrągłym dnem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 64 Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 11
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych testów immunochromatograficznych dla toksyn A i B oraz osobnych dla GDH C diff o czułościach:
-Dla Toksyny A i B Clostridium Difficile: Czułość analityczna dla toksyn A 12,5 ng/ml; dla toksyny B 3 ng/ml. Czułość testu >98.0%; Specyficzność >96%.
- dla GDH Clos. difficile w kale: Czułość analityczna 0,8 ng/ml; czułość testu 96%, swoistość 98%
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 65 Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 11
Czy zamawiający dopuści test immunochromatograficzny o czułości analitycznej  dla toksyny A 0,5 ng/ml; dla toksyny B 0,78 ng/ml, dla GDH 0,38 ng/ml. Czułość testu 99.0%; Specyficzność 99%?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 66 Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 14
Czy zamawiający dopuści test o wykrywalności dla G1 = 3 ng/ml; dla G2 = 75 ng/ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 67 Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 15 i 16
Czy Zamawiający miał na myśli kontrole przeznaczone dla pozycji 14 a nie 20?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 6 poz. 15 i 16 – Zamawiający  wymaga zaoferowania kontroli tego samego producenta co testu w poz. 14.
Pytanie nr 68 Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1,2,3,4
Czy Zamawiający dopuści wymazówki sklasyfikowane jako wyroby medyczne do diagnostyki In-vitro? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 69 Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 20 szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 70 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 71 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 72 Umowa
Dotyczy § 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie (…), przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł  koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 73 Umowa
Dotyczy § ust. 5 pkt 4 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma dostarczyć towar zamienny, na termin realny tj. do 48 godzin ? 

Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpoczęcie procedury reklamacji i dostarczenie towaru zamiennego do 24 godzin jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 74 Umowa
Dotyczy § ust. 5 pkt 5 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 24 godzin jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 75 Dotyczy Pakietu 1 

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści  końcówek z pozycji 7 typu Eppendorf ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 76 Dotyczy Pakietu 1 
Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw w którego skład wchodzi kapilara wykonana ze szkła ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 77 Dotyczy Pakietu 1 
Pozycja 18 Czy zamawiający dopuści probówki wymienione w pozycji 18 o pojemności 11 ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 78 Dotyczy Pakietu 1 
Pozycja 21 i 22 Czy zamawiający dopuści  pipety ze skokową nastawą pojemności, nie odporne na sterylizacje UV ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 79 Dotyczy Pakietu 1 
Pozycja 17, 21, 22 Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 1 pozycje 17, 21 i 22  i utworzy z nich osobny pakiet ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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