## Załącznik nr 2-19 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/16/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Defibrylator 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny | TAK/ Podać |  |
| 4 | Przeznaczenie: dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych | TAK/ Podać |  |
| 5 | Tryb pracy: ciągła | TAK/ Podać |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie ręcznym, automatycznym oraz w trybie monitoringu | TAK/ Podać |  |
| 7 | Zastosowanie u osób dorosłych (w wieku powyżej 8 lat lub o masie ciała > 25 kg) i dzieci (od 1 do 8 roku życia lub o masie ciała < 25 kg) | TAK/ Podać |  |
| 8 | Wymiary: max. 265 x 215 x 75 mm | TAK/ Podać |  |
| 9 | Wbudowana rączka do przenoszenia defibrylatora | TAK/ Podać |  |
| 10 | Waga urządzenia: max. 2,2 kg (łącznie z elektrodami i baterią) | TAK/ Podać |  |
| 11 | Kolorowy wyświetlacz TFT max. 5,7” (112 x 80 mm) z podświetleniem LED | TAK/ Podać |  |
| 12 | Rozdzielczość wyświetlacza: 640 x 480 pikseli | TAK/ Podać |  |
| 13 | Wyświetlany zapis EKG: 1 (odprowadzenie II) | TAK/ Podać |  |
| 14 | Prędkość zapisu EKG: 25 mm/s | TAK/ Podać |  |
| 15 | Informacje na wyświetlaczu: • Tętno pacjenta (bpm) • Impedancja klatki piersiowej pacjenta (Ω) • Wykryte VF lub VT (wartość liczbowa) • Dostarczona liczba wstrząsów (wartość liczbowa) • Polecenia tekstowe dotyczące działań do wykonania (tekst) • Instrukcje graficzne dotyczące działań do wykonania (grafika) • Aktywne alarmy techniczne i fizjologiczne (grafika) • Tryb pracy • Ustawiony poziom energii (J) • Czas trwania ładowania (pasek postępu) • Czas trwania procedury ratunkowej (godz./mm/s) • Poziom baterii (pasek postępu) • Data i godzina (dzień/miesiąc/rok - godz./mm/s) | TAK/ Podać |  |
| 16 | Włączenia defibrylatora za pomocą przycisku ON/OFF | TAK/ Podać |  |
| 17 | 3 przyciski nawigacyjne: W GÓRĘ, ENTER, W DÓŁ | TAK/ Podać |  |
| 18 | Przycisk wstrząsu (do dostarczania wstrząsu defibrylacyjnego) | TAK/ Podać |  |
| 19 | Wskaźniki wizualne/tekstowe i dźwiękowe | TAK/ Podać |  |
| 20 | Komunikaty głosowe (Komunikaty dźwiękowe związane z instrukcjami w trakcie pracy oraz sygnały akustyczne wskazujące na ostrzeżenia i zagrożenia) | TAK/ Podać |  |
| 21 | Głośnik: Wstępnie ustawiona głośność, z możliwoscia regulacji | TAK/ Podać |  |
| 22 | Mikrofon: Ustawienie ON/OFF (WŁ./WYŁ.) z menu do rejestrowania głosu i zakłóceń z otoczenia | TAK/ Podać |  |
| 23 | Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym trzech rodzajów autotestów - Aktywacji- po włożeniu baterii - Automatyczny- w trybie gotowości, codziennie / co miesiąc / dwa razy na rok - Po włączeniu- po włączeniu urządzenia | TAK/ Podać |  |
| 24 | Możliwość zastosowania elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych lub dzieci | TAK/ Podać |  |
| 25 | Maksymalna dostarczana energia (dorośli): Nominalna 200J | TAK/ Podać |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o maksymalną dostarczaną energię: 360 J | TAK/ Podać |  |
| 27 | Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów dorosłych-Przyrostowy: Pierwszy 150 J – Kolejny 200 J | TAK/ Podać |  |
| 28 | Maksymalna dostarczana energia (dzieci): Nominalna 50 J | TAK/ Podać |  |
| 29 | Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów pediatrycznych: Stały: Pierwszy i kolejny 50J | TAK/ Podać |  |
| 30 | Przebieg fali: Dwufazowa fala ścięta wykładniczo (BTE) | TAK/ Podać |  |
| 31 | Kardiowersja synchroniczna: Dostarczanie energii rozpoczyna się w ciągu 60 ms od szczytu zespołu QRS | TAK/ Podać |  |
| 32 | Regulacja ładowania energii: Automatyczna przy użyciu systemu analizy pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 33 | Czas ładowania zgodnie z normą IEC/EN 60601-2-4 w trybie półautomatycznym: < 30 sekund: Maksymalny czas pomiędzy rozpoczęciem analizy rytmu EKG a zakończeniem ładowania z maksymalną energią; < 40 sekund: Maksymalny czas od momentu włączenia do zakończenia ładowania z maksymalną energią | TAK/ Podać |  |
| 34 | Czas ładowania zgodnie z normą IEC/EN 60601-2-4 w trybie ręcznym: < 15 sekund: maksymalny czas pomiędzy wstrząsem (od momentu całkowitego uwolnienia energii) a zakończeniem wyładowania z maksymalną energią < 25 sekund: maksymalny czas od momentu włączenia do zakończenia ładowania z maksymalną energią | TAK/ Podać |  |
| 35 | Czas ładowania (od momentu wygenerowania ostrzeżenia o wstrząsie) ≤ 9 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią | TAK/ Podać |  |
| 36 | Czas ładowania (od momentu rozpoczęcia analizy) ≤ 15 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031 | TAK/ Podać |  |
| 37 | Dostarczenie wstrząsu za pomocą jednego przycisku funkcyjnego | TAK/ Podać |  |
| 38 | Monitorowanie zapisu EKG | TAK/ Podać |  |
| 39 | Rodzaj ochrony: BF, CF | TAK/ Podać |  |
| 40 | Szerokość pasm: 0,5 przy 40 Hz (domyślnie) z elektrodami defibrylacyjnymi lub przewodem EKG | TAK/ Podać |  |
| 41 | Odprowadzenia EKG: Odprowadzenie II | TAK/ Podać |  |
| 42 | Zakres amplitudy EKG: 10 mm/mV | TAK/ Podać |  |
| 43 | Zakres tętna: 30 – 200 bpm | TAK/ Podać |  |
| 44 | Rozdzielczość tętna: 1 bpm | TAK/ Podać |  |
| 45 | Alarm tętna | TAK/ Podać |  |
| 46 | System analizy pacjenta określający impedancję pacjenta i ocenę rytmu EKG oraz jakość sygnału w celu określenia ewentualnej konieczności dostarczenia wstrząsu Zakres impedancji: 20 - 200 Ω | TAK/ Podać |  |
| 47 | Czas analizy EKG: ≥ 4 sekundy (z nową, w pełni naładowaną baterią) zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 Monitorowanie zapisu EKG na baterii do 24 godziny | TAK/ Podać |  |
| 48 | Czułość: 97% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 | TAK/ Podać |  |
| 49 | Swoistość: 99% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 | TAK/ Podać |  |
| 50 | Wykrywanie rytmów EKG: Rytm nadający się do defibrylacji Migotanie komór (VF); Rytm nadający się do defibrylacji Częstoskurcz komorowy (VT, bpm > 140); Rytm nienadający się do defibrylacji Prawidłowy rytm zatokowy; Rytm nienadający się do defibrylacji Asystolia; Rytm nienadający się do defibrylacji Ogólne AF, SVT, PVC; Dodatnie wartość predykcyjne; Wartości fałszywie dodatnie | TAK/ Podać |  |
| 51 | Alarmy sygnalizowane za pomocą migającego przycisku LED lub migającej kontrolnej diodzie LED | TAK/ Podać |  |
| 52 | Funkcja doradcy RKO oraz sposobu wykonywania ucisków klatki piersiowej i wdmuchiwania powietrza | TAK/ Podać |  |
| 53 | Oznaczenie rytmu uciskania klatki piersiowej przy użyciu metronomu | TAK/ Podać |  |
| 54 | Po zakończeniu uciskania klatki piersiowej wydanie polecenia o rozpoczęciu wdmuchiwania powietrza | TAK/ Podać |  |
| 55 | Port USB służący pobierania zarejestrowanych danych przechowywanych wewnętrznie | TAK/ Podać |  |
| 56 | Możliwość zapisywania danych na zewnętrznej karcie pamięci SD/SDHC do 100 godzin | TAK/ Podać |  |
| 57 | Zapisywanie danych w wewnętrznej pamięci | TAK/ Podać |  |
| 58 | Pamięć wewnętrzna: Pojemność pamięci: do 6 godzin „ciągłego” dźwięku otoczenia, zapisu EKG i zdarzeń | TAK/ Podać |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do odczytu danych | TAK/ Podać |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzną drukarkę termiczną Wymiary: max. 85,5 x 150 x 55 mm Masa: Około 400 g (łącznie z baterią i papierem Zasilanie: Akumulator 4,8 V pr.st. / 1600 mAh (4 x ogniwo AA Ni-MH ) Wydajność: 1 godzina nieprzerwanego drukowania Czas trwania ładowania: 4 godz. Prędkość wydruku: 80 mm/s Rozdzielczość: 203 dpi, 8 kropek/mm Rodzaj papieru: Papier termiczny (57 mm, średnica 30) Połączenie z defibrylatorem bezprzewodowo za pomocą portu IrDa i portowi drukarki Diody LED informujące o połączeniu z defibrylatorem lub błędzie | TAK/ Podać |  |
| 61 | Praca na baterii | TAK/ Podać |  |
| 62 | Możliwość pracy na akumulatorze | TAK/ Podać |  |
| 63 | Monitorowanie na zasilaniu akumulatorowym: Czas trwania monitorowania zapisu EKG nieprzerwalnie 14 godz. Wydajność: 200 wstrząsów w przypadku nowej, w pełni naładowanej baterii Czas ładowania: ≤ 2,5 godziny z nowymi akumulatorami i stacją ładowania | TAK/ Podać |  |
| 64 | Wbudowana wewnętrzna bateria zapasowa ochraniająca przed utratą danych konfiguracyjnych. | TAK/ Podać |  |
| 65 | Port IrDA: Brak ryzyka biologicznego. Zapewniona zgodność z normą IEC/EN 62471 (2006) z wyjątkiem „fotobiologiczne bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. | TAK/ Podać |  |
| 66 | Wytrzymałość na wstrząsy i upadki: Zgodna z normami IEC/EN 60601-1 paragraf 21 (siły mechaniczne) | TAK/ Podać |  |
| 67 | System uszczelniający: Zgodny z normami IEC/EN 60529: klasa IP54; zabezpieczenie przed aerozolem i kurzem (z zainstalowaną baterią | TAK/ Podać |  |
| 68 | Termin dostawy max 21 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy– 0 pkt powyżej 12 do 24 m-cy – 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 - 48 m-cy– 30 pkt powyżej 48 m-cy – 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej