Załącznik nr 2 - 1                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18


Zadanie nr 1

Kardiomonitory 

Część I Monitory pacjenta 3 szt.
	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	[bookmark: _GoBack]Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów
	TAK
	

	3.
	Konstrukcja dostarczonego monitora zapewnia możliwość jednoczesnego monitorowania min. EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp.
	TAK
	

	4.
	Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg.
	TAK/PODAĆ
	

	5.
	Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów.
	TAK
	

	6.
	Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów)
	TAK
	

	7.
	Tryb typu „Stand by”
	TAK
	

	8.
	Funkcja typu „stoper”
	TAK
	

	Ekran

	9.
	Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12"
	TAK/PODAĆ
	

	10.
	Wymagana prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika.
Ilość przyznawanych punktów:
- Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych – 3 pkt
- Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych – 0 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	11.
	Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600
	TAK
	

	12.
	„Duże Liczby” prezentowanych parametrów.
	TAK
	

	13.
	Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji.
Ilość przyznawanych punktów:
TAK – 3 PKT
NIE – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	14.
	Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne
	TAK
	

	15.
	Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów
	TAK
	

	Obsługa

	16.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
	TAK
	

	17.
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.
	TAK
	

	18.
	Obsługa bez użycia pokrętła.
	TAK
	

	Zasilanie

	19.
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%.
	TAK
	

	20.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy.
	TAK/PODAĆ
	

	21.
	Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin
	TAK/PODAĆ
	

	Praca w sieci

	22.
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk.
	TAK
	

	23.
	Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk.
	TAK
	

	24.
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów.
	TAK
	

	25.
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7.
	TAK
	

	Alarmy

	26.
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	TAK
	

	27.
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.
	TAK
	

	28.
	Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu.
	TAK/PODAĆ
	

	29.
	Historia alarmów 
Ilość przyznawanych punktów:
Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 3 PKT
Historia min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi (wymagane) – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	30.
	Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny.
	TAK
	

	31.
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych.
	TAK
	

	Zapamiętywanie danych

	32.
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	33.
	Jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym.
Ilość przyznawanych punktów:
Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym – 3 PKT
Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym (wymagane) – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	34.
	Wymagana funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek.
Ilość przyznawanych punktów:
Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 3 PKT
Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	35.
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych.
	TAK
	

	36.
	Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu.
	TAK
	

	Pomiar EKG

	37.
	Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.
	TAK
	

	38.
	Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora.
	TAK/PODAĆ
	

	39.
	Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia.
	TAK
	

	40.
	- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min.
- Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min
	TAK/PODAĆ
	

	41.
	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych
	TAK
	

	42.
	Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC
	TAK
	

	Analiza odcinka ST

	43.
	Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń.
	TAK/PODAĆ
	

	44.
	Trendy ST z min. 24 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	45.
	Zakres pomiarowy
Ilość przyznawanych punktów:
Min. wymagany zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. – 0 PKT
Zakres pomiarowy ST min.: -25 ÷ (+)25 mm. – 3 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	46.
	Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST
	TAK
	

	Analiza arytmii

	47.
	Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze.
	TAK/PODAĆ
	

	Oddech

	48.
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.
	TAK
	

	49.
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.
	TAK/PODAĆ
	

	50.
	Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund.
	TAK/PODAĆ
	

	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

	51.
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. 
Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły.
	TAK/PODAĆ
	

	52.
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości.
	TAK
	

	53.
	Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg
	TAK/PODAĆ
	

	54.
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP.
	TAK
	

	55.
	Tryb Stazy Żylnej
	TAK
	

	56.
	Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem
	TAK
	

	57.
	Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu
	TAK
	

	Pomiar saturacji

	58.
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.
	TAK
	

	59.
	Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	TAK/PODAĆ
	

	60.
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI)
	TAK
	

	61.
	Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego
	TAK
	

	Pomiar CO2

	62.
	Pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. 
Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg.
Oddech: min. 3 – 140 odd./min.
	TAK/PODAĆ
	

	63.
	Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej.
	TAK
	

	64.
	Pomiar możliwy max. 6 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time”
	TAK/PODAĆ
	

	Pomiar IBP

	65.
	Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia.
	TAK
	

	66.
	Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego.
	TAK
	

	67.
	Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie
	TAK
	

	Pomiar temperatury

	68.
	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej)
	TAK
	

	69.
	Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur
	TAK
	

	70.
	Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C]
	TAK/PODAĆ
	

	Możliwość rozbudowy

	71.
	Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Pomiar z koniecznością prezentacji wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora i zapisu trendów w kardiomonitorze. Pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów: CCO, CCI, SVV, SV, SVI, SVR, SVRI.
	TAK
	

	72.
	Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Wymagana możliwość podłączenia min.  5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. 
Ilość przyznawanych punktów:
Możliwość podłączenia min.  7 różnych producentów respiratorów – 3 PKT
Możliwość podłączenia min.  5 różnych producentów respiratorów ( min. wymagane) – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	73.
	Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar  i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta.
	TAK
	

	Wyposażenie

	74.
	Każdy monitor wyposażony w:
- Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt.
- EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt.
- wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt.
- wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych – 1 szt. 
- wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji  – 1 szt.
- przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt.
- wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej x 1 szt.
- moduł pomiaru IBP x 1 szt.
- moduł pomiaru kapnografii x 1 szt.
- mocowanie umożliwiające montaż monitora do ściany wyposażone w koszyk na akcesoria x 1 szt.
	TAK/PODAĆ
	

	75.
	Zestaw min. 50 jednorazowych adapterów do pomiaru CO2 u pacjentów zaintubowanych na wszystkie monitory
	TAK
	





Część II Monitory pacjenta 6 szt.
	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Monitory w części A i B Tego samego producenta. Wszystkie akcesoria kompatybilne.
	TAK
	

	3.
	Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia
	TAK
	

	4.
	Waga monitora razem z akumulatorem max. 3,6 kg
	TAK/PODAĆ
	

	5.
	Chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wentylatorów.
	TAK
	

	Ekran i sterowanie

	6.
	Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600
	TAK
	

	7.
	Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie
	TAK
	

	8.
	Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie
	TAK
	

	9.
	Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta
	TAK
	

	10.
	Wymagana prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika.
Ilość przyznawanych punktów:
- Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych – 3 pkt
- Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych – 0 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	11.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	

	12.
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła
	TAK/PODAĆ
	

	13.
	Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji.
	TAK
	

	Zasilanie

	14.
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%
	TAK/PODAĆ
	

	15.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy
	TAK/PODAĆ
	

	16.
	Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny.
	TAK/PODAĆ
	

	Alarmy

	17.
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	TAK
	

	18.
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.
	TAK
	

	19.
	Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów.
	TAK
	

	20.
	Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe.
	TAK
	

	21.
	Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny
	TAK
	

	22.
	Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy
Ilość przyznawanych punktów:
TAK – 3 PKT
NIE – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	Zapamiętywanie danych

	23.
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin
	TAK/PODAĆ
	

	24.
	Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min.
	TAK/PODAĆ
	

	25.
	Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin
	TAK/PODAĆ
	

	26.
	Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	27.
	Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	28.
	Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego.
	TAK/PODAĆ
	

	29.
	Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 110 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	30.
	Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu
	TAK
	

	Pomiar EKG

	31.
	Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego
	TAK/PODAĆ
	

	32.
	Zakres pomiaru częstości akcji serca: min.  15-300 ud/min. 
Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min
	TAK/PODAĆ
	

	33.
	Detekcja stymulatora serca
	TAK
	

	34.
	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych.
	TAK
	

	35.
	Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę
	TAK
	

	Analiza odcinka ST

	36.
	Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym.
	TAK/PODAĆ
	

	37.
	Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm.
	TAK/PODAĆ
	

	Analiza arytmii

	38.
	Analiza arytmii 
Rozpoznawanie  min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze.

	TAK/PODAĆ
	

	39.
	Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym  min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy 

	TAK/PODAĆ
	

	Oddech

	40.
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.
	TAK
	

	41.
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.
	TAK/PODAĆ
	

	42.
	Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund.
	TAK/PODAĆ
	

	43.
	Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą
	TAK
	

	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

	44.
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.  Pomiar ręczny i pomiar ciągły.
	TAK
	

	45.
	Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut.
	TAK/PODAĆ
	

	46.
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości.
	TAK
	

	47.
	Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg
	TAK/PODAĆ
	

	48.
	Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów od pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie.
	TAK
	

	49.
	Tryb Stazy Żylnej
	TAK
	

	50.
	Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu
	TAK
	

	Pomiar saturacji

	51.
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.
	TAK
	

	52.
	Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	TAK/PODAĆ
	

	53.
	Możliwość włączenia w dowolnym momencie wyświetlania graficznego wskaźnika jakości fali pulsu. Możliwość wyświetlania indeksu amplitudy pulsu.
	TAK
	

	54.
	Wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 typu klips
	TAK
	

	55.
	Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji.
	TAK
	

	Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca

	56.
	Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min.
	TAK/PODAĆ
	

	57.
	Akcesoria: W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych
	TAK/PODAĆ
	

	58.
	Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca.
Ilość przyznawanych punktów:
TAK – 3 PKT
NIE – 0 PKT
	TAK/PODAĆ
	

	Pomiar temperatury

	59.
	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej).
	TAK
	

	60.
	Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC.
	TAK/PODAĆ
	

	Rozbudowa

	61.
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta.
	TAK
	

	Wyposażenie

	62.
	Każdy monitor wyposażony w:
- Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt.
- EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt.
- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt.
- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1
- mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt.
- przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt
- wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt.
- wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej x 1 szt.
	TAK/PODAĆ
	




	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy: 
 Do 6 tygodni 
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   
……………….data………………….   

                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej

