## Załącznik nr 2 - 1                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 1

Kardiomonitory

Część I Monitory pacjenta 3 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja dostarczonego monitora zapewnia możliwość jednoczesnego monitorowania min. EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp. | TAK |  |
| 4. | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |
| 6. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 7. | Tryb typu „Stand by” | TAK |  |
| 8. | Funkcja typu „stoper” | TAK |  |
| Ekran |  |  |  |
| 9. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK/PODAĆ |  |
| 10. | Wymagana prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. Ilość przyznawanych punktów: - Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych – 3 pkt - Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych – 0 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK |  |
| 12. | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. | TAK |  |
| 13. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. Ilość przyznawanych punktów: TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK |  |
| 15. | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK |  |
| Obsługa |  |  |  |
| 16. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 17. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 18. | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 19. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |
| 20. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK/PODAĆ |  |
| 21. | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK/PODAĆ |  |
| Praca w sieci |  |  |  |
| 22. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK |  |
| 23. | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK |  |
| 24. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów. | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 26. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 27. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 28. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK/PODAĆ |  |
| 29. | Historia alarmów Ilość przyznawanych punktów: Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 3 PKT Historia min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi (wymagane) – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 30. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK |  |
| 31. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK |  |
| Zapamiętywanie danych |  |  |  |
| 32. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
| 33. | Jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym. Ilość przyznawanych punktów: Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym – 3 PKT Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym (wymagane) – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 34. | Wymagana funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. Ilość przyznawanych punktów: Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 3 PKT Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 35. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK |  |
| 36. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 37. | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK |  |
| 38. | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. | TAK/PODAĆ |  |
| 39. | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK |  |
| 40. | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK/PODAĆ |  |
| 41. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 42. | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK |  |
| Analiza odcinka ST |  |  |  |
| 43. | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK/PODAĆ |  |
| 44. | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
| 45. | Zakres pomiarowy Ilość przyznawanych punktów: Min. wymagany zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. – 0 PKT Zakres pomiarowy ST min.: -25 ÷ (+)25 mm. – 3 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 46. | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK |  |
| Analiza arytmii |  |  |  |
| 47. | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK/PODAĆ |  |
| Oddech |  |  |  |
| 48. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
| 49. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK/PODAĆ |  |
| 50. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK/PODAĆ |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
| 51. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK/PODAĆ |  |
| 52. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
| 53. | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK/PODAĆ |  |
| 54. | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK |  |
| 55. | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 56. | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
| Pomiar saturacji |  |  |  |
| 58. | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
| 59. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK/PODAĆ |  |
| 60. | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) | TAK |  |
| 61. | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK |  |
| Pomiar CO2 |  |  |  |
| 62. | Pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. | TAK/PODAĆ |  |
| 63. | Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK |  |
| 64. | Pomiar możliwy max. 6 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK/PODAĆ |  |
| Pomiar IBP |  |  |  |
| 65. | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK |  |
| 66. | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego. | TAK |  |
| 67. | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |
| 68. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  |
| 69. | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  |
| 70. | Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C] | TAK/PODAĆ |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Pomiar z koniecznością prezentacji wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora i zapisu trendów w kardiomonitorze. Pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów: CCO, CCI, SVV, SV, SVI, SVR, SVRI. | TAK |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Wymagana możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. Ilość przyznawanych punktów: Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów – 3 PKT Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów ( min. wymagane) – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 74. | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych – 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej x 1 szt. - moduł pomiaru IBP x 1 szt. - moduł pomiaru kapnografii x 1 szt. - mocowanie umożliwiające montaż monitora do ściany wyposażone w koszyk na akcesoria x 1 szt. | TAK/PODAĆ |  |
| 75. | Zestaw min. 50 jednorazowych adapterów do pomiaru CO2 u pacjentów zaintubowanych na wszystkie monitory | TAK |  |

Część II Monitory pacjenta 6 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Monitory w części A i B Tego samego producenta. Wszystkie akcesoria kompatybilne. | TAK |  |
| 3. | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 4. | Waga monitora razem z akumulatorem max. 3,6 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wentylatorów. | TAK |  |
| Ekran i sterowanie |  |  |  |
| 6. | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |
| 7. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  |
| 8. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
| 9. | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta | TAK |  |
| 10. | Wymagana prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. Ilość przyznawanych punktów: - Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych – 3 pkt - Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych – 0 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 14. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny. | TAK/PODAĆ |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 17. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 18. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 19. | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
| 20. | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  |
| 21. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 22. | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy Ilość przyznawanych punktów: TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| Zapamiętywanie danych |  |  |  |
| 23. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK/PODAĆ |  |
| 24. | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK/PODAĆ |  |
| 25. | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin | TAK/PODAĆ |  |
| 26. | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
| 27. | Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
| 28. | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK/PODAĆ |  |
| 29. | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 110 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
| 30. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 31. | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK/PODAĆ |  |
| 32. | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK/PODAĆ |  |
| 33. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 34. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych. | TAK |  |
| 35. | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę | TAK |  |
| Analiza odcinka ST |  |  |  |
| 36. | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK/PODAĆ |  |
| 37. | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK/PODAĆ |  |
| Analiza arytmii |  |  |  |
| 38. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK/PODAĆ |  |
| 39. | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK/PODAĆ |  |
| Oddech |  |  |  |
| 40. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
| 41. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK/PODAĆ |  |
| 42. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK/PODAĆ |  |
| 43. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą | TAK |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
| 44. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK |  |
| 45. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. | TAK/PODAĆ |  |
| 46. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
| 47. | Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg | TAK/PODAĆ |  |
| 48. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów od pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | TAK |  |
| 49. | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 50. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
| Pomiar saturacji |  |  |  |
| 51. | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
| 52. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK/PODAĆ |  |
| 53. | Możliwość włączenia w dowolnym momencie wyświetlania graficznego wskaźnika jakości fali pulsu. Możliwość wyświetlania indeksu amplitudy pulsu. | TAK |  |
| 54. | Wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 typu klips | TAK |  |
| 55. | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK |  |
| Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca |  |  |  |
| 56. | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. | TAK/PODAĆ |  |
| 57. | Akcesoria: W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych | TAK/PODAĆ |  |
| 58. | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. Ilość przyznawanych punktów: TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT | TAK/PODAĆ |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |
| 59. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |
| 60. | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK/PODAĆ |  |
| Rozbudowa |  |  |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 62. | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt - wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. - wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej x 1 szt. | TAK/PODAĆ |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: Do 6 tygodni | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej