## Załącznik nr 2 - 2                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 2

Aparat EKG 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Aparat 12-kanałowy | TAK/PODAĆ |  |
| 3. | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 4. | Wymiar ekranu min. 4,5 cala , ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480 Ilość przyznawanych punktów: 4,5 cala - 0 pkt 4,5 do 5,5 cala – 2,5 pkt powyżej 5,5 cala - 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Waga max 10 kg Ilośc przyznawanych punktów: 10 kg - 0 pkt 6 do 10 kg – 2,5 pkt poniżej 6 kg - 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, przyciski na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 8. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 9. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 10. | Sygnalizacja naładowania akumulatora | TAK |  |
| 11. | Wydajność akumulatora min. 60 min. Ilość przyznawanych punktów: 60 min - 0 pkt 60 do 90 min – 5 pkt powyżej 90 min - 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Częstotliwość próbkowania do 20 000Hz Ilość przyznawanych punktów: 20 000 Hz - 0 pkt 40 000 Hz i więcej - 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Pasmo Przenoszenia 0,05-170Hz | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Szerokość papieru 210 mm, możliwość stosowania rolki i składanki (papier termiczny) | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12 | TAK/PODAĆ |  |
| 17. | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK/PODAĆ |  |
| 18. | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK/PODAĆ |  |
| 19. | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK |  |
| 20. | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund | TAK/PODAĆ |  |
| 21. | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 22. | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), splines) | TAK/PODAĆ |  |
| 23. | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) | TAK |  |
| 24. | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 25. | Baza danych 120 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK/PODAĆ |  |
| 26. | Profil automatyczny i manualny (możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości profili) | TAK |  |
| 27. | Profil long (długi zapis EKG), automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) Ilość przyznawanych punktów: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 28. | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeń | TAK |  |
| 29. | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 30. | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału | TAK |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy o zestaw do próby wysiłkowej | TAK |  |
| 32. | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej | TAK |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych | TAK |  |
| 34. | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej laserowej (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4) | TAK |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy o moduł diagnozy (uśrednianie krzywych EKG, analiza, interpretacja słowna) | TAK |  |
| 36. | Wózek z wysięgnikiem i kuwetą/koszem | TAK |  |
| 37. | W zestawie 2 komplety: papier rolka 210mm, składanka, elektrody piersiowe podciśnieniowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel, kabel EKG | TAK/PODAĆ |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 30 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 4 tygodnie | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej