## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Balkonik do reedukacji chodu / pionizator 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Budowa: modułowa | TAK |  |
| 4. | Regulacja szerokości miednicy pacjenta: bezstopniowa | TAK/ Podać |  |
| 5. | Regulacja głębokości pacjenta: skokowa | TAK/ Podać |  |
| 6. | Regulacja wysokości: skokowa (co 2,5 cm) Od podłoża do osi stawu biodrowego: 87,5 – 100 cm | TAK/ Podać |  |
| 7. | Regulacja wysokości siedziska: skokowo 1,5 cm | TAK |  |
| 8. | Regulacja pelot kolanowych: Wysokość – skokowo co 2 cm Szerokość – skokowo co 1 cm Głębokość – skokowo co 2 cm | TAK |  |
| 9. | Napęd układu podnoszenia: sprężyny gazowe blokowane 800 N | TAK/ Podać |  |
| 10. | System zwalniania i blokowania sprężyn gazowych: ręczny, dźwigniowy | TAK/ Podać |  |
| 11. | Zakres podnoszenia: bezstopniowy, od pozycji siedzącej do pozycji stojącej | TAK/ Podać |  |
| 12. | Waga pacjenta: zakres minimalny od 60 do 90 kg | TAK/ Podać |  |
| 13. | Wzrost pacjenta: zakres minimalny od 160 do 190 cm | TAK/ Podać |  |
| 14. | Waga urządzenia: max. 50 kg | TAK |  |
| 15. | Koła jezdne z blokadą kierunku jazdy i hamulcem: 100 mm, 4 szt | TAK/ Podać |  |
| 16. | Zestaw kół antykolizyjnych | TAK/ Podać |  |
| 17. | Wyposażenie: System do samodzielnego wstawania i siadania – 1 kpl Separator kończyn dolnych – 1 kpl Podstawa do ułożenia i mocowania stóp – 1 kpl Poduszka do podnoszenia z wózka – 1 kpl | TAK/ Podać |  |
| 18. | Termin dostawy max 14 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: min. 12 m-cy – 0 pkt powyżej 12 m-cy do 24 mcy– 10 pkt powyżej 24 do 36 – 20 pkt powyżej 36 – 48 m-cy– 30 pkt powyżej 48 m-cy 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej