## Załącznik nr 2 - 3                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 3

Pompy infuzyjne 18 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK/PODAĆ |  |
| 3. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 4. | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
| 6. | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |
| 8. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
| 9. | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
| 10. | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
| 11. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK/PODAĆ |  |
| 17. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK/PODAĆ |  |
| 18. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK/PODAĆ |  |
| 19. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK/PODAĆ |  |
| 20. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK/PODAĆ |  |
| 21. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
| 22. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK/PODAĆ |  |
| 23. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
| 24. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |
| 25. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK/PODAĆ |  |
| 26. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | TAK |  |
| 27. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. Ilość przyznawanych punktów: 1000 zdarzeń (min. wymagane) – 0 pkt 1001 – 1999 zdarzeń – 5 pkt 2000 i więcej zdarzeń – 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 28. | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
| 29. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 30. | Czas pracy z akumulatora min. 24 h przy infuzji 5ml/h Ilość przyznawanych punktów: 24 h – 0 pkt 30 h i więcej – 5 pkt | TAK |  |
| 31. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
| 32. | Waga do 3 kg. Ilość przyznawanych punktów: 3 kg – 0 pkt 2,5 i mniej – 5 pkt | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 8 tygodni - 0 pkt 6 tygodni - 5 pkt 4 tygodnie- 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej