## Załącznik nr 2 - 5                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 5

Aparat USG z głowicą liniową i przezprzełykową 1 kpl.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Aparat przenośny | TAK |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 5. | Ciężar aparatu z akumulatorem ≤ 6 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | Ilość niezależnych portów do podłączenia głowic obrazowych, zainstalowane bezpośrednio w ultrasonografie lub na wózku. Ilość przyznawanych punktów: Wymagany min. 1 port 1 port – 0 pkt >1 port – 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli | TAK |  |
| 8. | Minimalna przekątna monitora min. 15 cali | TAK |  |
| 9. | Dynamika systemu min. 170 dB Ilość przyznawanych punktów: 170 db – 0 pkt > 170 dB – 5 pkt | TAK |  |
| 10. | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu w zakresie min. od 40 do 90 dB | TAK |  |
| 11. | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2,0-13,0 MHz (+/-0,5MHz ) | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 750 obrazów na sekundę |  |  |
| 14. | Pamięć Cine min. 1000 obrazów |  |  |
| 15. | Wózek do aparatu , z regulacją wysokości i uchwytami do głowic oraz półką na printer |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
| 16. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 120 GB |  |  |
| 17. | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach typu PenDrive w formatach jpeg, avi. |  |  |
| 18. | Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu) |  |  |
| 19. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 20. | 2D |  |  |
| 21. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  |  |
| 22. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu |  |  |
| 23. | 2D+M, |  |  |
| 24. | M-mode |  |  |
| 25. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) |  |  |
| 26. | Zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 90° |  |  |
| 27. | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 16 mm |  |  |
| 28. | Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku |  |  |
| 29. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach z archiwum |  |  |
| 30. | Kolor doppler |  |  |
| 31. | Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego min. ±20 stopni |  |  |
| 32. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego dopplera z obrazów z archiwum |  |  |
| 33. | Power doppler |  |  |
| 34. | Kierunkowy Power Doppler |  |  |
| 35. | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej |  |  |
| Głowica liniowa do regionalnej anestezji |  |  |  |
| 36. | Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz |  |  |
| 37. | Obrazowanie harmoniczne min 3 pary częstotliwości harmonicznych Ilość przyznawanych punktów: 3 pary – 0 pkt > 3 pary – 5 pkt |  |  |
| 38. | Obrazowanie trapezowe |  |  |
| 39. | Obrazowanie w trybie kolor doppler |  |  |
| 40. | Obrazowanie w trybie pw-doppler |  |  |
| 41. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 42. | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) |  |  |
| 43. | Ilość elementów min. 192 |  |  |
| Głowica przezprzełykowa |  |  |  |
| 44. | Do badań kardiologicznych współpracująca z zaoferowanym aparatem lub z posiadanym przez Zamawiającego echokardiografem Vivid T8 Pro |  |  |
| 45. | Zakres częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz |  |  |
| 46. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 47. | Kąt pola obrazowania nin. 85 stopni Ilość przyznawanych punktów: 85 stopni – 0 pkt > 85 stopni - 5 pkt |  |  |
| 48. | Zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni |  |  |
| 49. | Obrazowanie w trybie kolor doppler |  |  |
| 50. | Obrazowanie w trybie pw-doppler |  |  |
| 51. | Obrazowanie w trybie cw-doppler |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 52. | Do badań abdominalnych |  |  |
| 53. | Do badań płytko położonych narządów |  |  |
| 54. | Do badań kardiologicznych |  |  |
| 55. | Do badań pediatrycznych |  |  |
| 56. | Do badań położniczo-ginekologicznych |  |  |
| 57. | Do badań naczyniowych |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU |  |  |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową o częstotliwości pracy min. 2-5 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych |  |  |
| 59. | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o częstotliwości pracy min. 6-10 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych i kącie obrazowania min. 125 stopni |  |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną „phased array” o częstotliwości pracy min. 2-4 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych |  |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D |  |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne |  |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z zaznaczonego przez użytkownika obszaru |  |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce na głowice i aparat (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja na aparat 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja na aparat 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 8 tygodni - 0 pkt 6 tygodni - 5 pkt 4 tygodnie- 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej