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Zadanie nr 5

Aparat USG z głowicą liniową i przezprzełykową 1 kpl.

	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	[bookmark: _GoBack]Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Aparat przenośny
	TAK
	

	3.
	Zasilanie sieciowe 220-240V
	TAK
	

	4.
	Zasilanie akumulatorowe
	TAK
	

	5.
	Ciężar aparatu z akumulatorem ≤  6 kg
	TAK/PODAĆ
	

	6.
	Ilość niezależnych  portów do podłączenia głowic obrazowych, zainstalowane bezpośrednio w ultrasonografie lub na wózku.
Ilość przyznawanych punktów:
Wymagany min. 1 port
1 port – 0 pkt
>1 port – 5 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	7.
	Minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli
	TAK
	

	8.
	Minimalna przekątna monitora min. 15 cali
	TAK
	

	9.
	Dynamika systemu min. 170 dB
Ilość przyznawanych punktów:
170 db – 0 pkt
> 170 dB – 5 pkt
	TAK
	

	10.
	Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu w zakresie min. od 40 do 90 dB
	TAK
	

	11.
	Minimalny zakres częstotliwości głowic 2,0-13,0 MHz    (+/-0,5MHz )
	TAK/PODAĆ
	

	12.
	Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm
	TAK/PODAĆ
	

	13.
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 750 obrazów na sekundę
	
	

	14.
	Pamięć Cine min. 1000 obrazów

	
	

	15.
	Wózek do aparatu , z regulacją wysokości i uchwytami do głowic oraz półką na printer
	
	

	
	Archiwizacja

	16.
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 120 GB
	
	

	17.
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach typu PenDrive  w formatach jpeg, avi.
	
	

	18.
	Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu)
	
	

	19.
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym   dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu
na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu  jednego przycisku
	
	

	TRYBY OBRAZOWANIA

	20.
	2D
	
	

	21.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	
	

	22.
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu
	
	

	23.
	2D+M,
	
	

	24.
	M-mode
	
	

	25.
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D)
	
	

	26.
	Zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 90°
	
	

	27.
	Regulacja wielkości bramki w zakresie  min. 1 – 16 mm
	
	

	28.
	Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku
	
	

	29.
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach z archiwum
	
	

	30.
	Kolor doppler
	
	

	31.
	Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego min. ±20 stopni
	
	

	32.
	Możliwość wyłączenia bramki kolorowego dopplera z obrazów z archiwum
	
	

	33.
	Power doppler
	
	

	34.
	Kierunkowy Power Doppler
	
	

	35.
	Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej
	
	

	Głowica liniowa do regionalnej anestezji

	36.
	Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz
	
	

	37.
	Obrazowanie harmoniczne min 3 pary częstotliwości harmonicznych 
Ilość przyznawanych punktów:
3 pary – 0 pkt
> 3 pary – 5 pkt
	
	

	38.
	Obrazowanie trapezowe
	
	

	39.
	Obrazowanie w trybie kolor doppler
	
	

	40.
	Obrazowanie w trybie pw-doppler
	
	

	41.
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym
	
	

	42.
	Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT)
	
	

	43.
	Ilość elementów min. 192
	
	

	Głowica przezprzełykowa

	44.
	Do badań kardiologicznych współpracująca z zaoferowanym aparatem lub z posiadanym przez Zamawiającego echokardiografem Vivid T8 Pro
	
	

	45.
	Zakres częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz
	
	

	46.
	Obrazowanie harmoniczne
	
	

	47.
	Kąt pola obrazowania nin. 85 stopni
Ilość przyznawanych punktów:
85 stopni – 0 pkt
> 85 stopni  - 5 pkt
	
	

	48.
	Zakres regulacji płaszczyzny skanowania min.  0-180 stopni
	
	

	49.
	Obrazowanie w trybie kolor doppler
	
	

	50.
	Obrazowanie w trybie pw-doppler
	
	

	51.
	Obrazowanie w trybie cw-doppler
	
	

	
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

	52.
	Do badań abdominalnych
	
	

	53.
	Do badań płytko położonych narządów
	
	

	54.
	Do badań kardiologicznych
	
	

	55.
	Do badań pediatrycznych
	
	

	56.
	Do badań położniczo-ginekologicznych
	
	

	57.
	Do badań naczyniowych
	
	

	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU

	58.
	Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową o częstotliwości pracy min. 2-5 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych
	
	

	59.
	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o częstotliwości pracy min. 6-10 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych i kącie obrazowania min. 125 stopni
	
	

	60.
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną „phased array” o częstotliwości pracy min. 2-4 MHz i 3 parach częstotliwości harmonicznych
	
	

	61.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D
	
	

	62.
	Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne
	
	

	63.
	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z zaznaczonego przez użytkownika obszaru
	
	

	64.
	Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode
	
	



	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce na głowice i aparat (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja na aparat 24 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja na aparat 36 m-cy i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy: 
 8 tygodni - 0 pkt
 6 tygodni - 5 pkt
 4 tygodnie- 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   
……………….data………………….   

                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej

