## Załącznik nr 2 - 6                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 6

Aparat USG 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 3. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 5. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 3 000 000 | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 plus min. 1 parkingowe | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK |  |
| 8. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK |  |
| 9. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 10. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali | TAK |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 18 MHz. Ilość przyznawanych punktów: 2-18 MHz – 0 pkt. Powyżej 2-18 MHz – 4 pkt. | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 obrazów Ilość przyznawanych punktów: 19 000 – 0 pkt Powyżej 19 000 – 4 pkt. | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
| 14. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
| 15. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s |  |  |
| 16. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 35 cm |  |  |
| 17. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 |  |  |
| 18. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 19. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |
| 20. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1000 obrazów/s |  |  |
| 21. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 200 obrazów/s |  |  |
| 22. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości Ilość przyznawanych punktów: 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 4 pkt. |  |  |
| 23. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 24. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 25. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |  |
| 26. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 27. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  |  |
| 28. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 29. | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 30. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |  |
| 31. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 32. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |  |
| 33. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
| 34. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |  |
| 35. | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Ilość przyznawanych punktów: 2 kursory – 0 pkt. 3 kursory – 4 pkt. |  |  |
| 36. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) Ilość przyznawanych punktów Nie – 0 pkt Tak – 6 pkt. |  |  |
| 37. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
| 38. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |  |
| 39. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |  |
| 40. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  |  |
| 41. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 42. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |  |
| 43. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 44. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map |  |  |
| 45. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 46. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 1000 GB |  |  |
| 47. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |  |
| 48. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |  |
| 49. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| 50. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
| 51. | Videoprinter czarno-biały |  |  |
| 52. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
| 53. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 54. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 55. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x20 |  |  |
| 56. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 |  |  |
| 57. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  |  |
| 58. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |  |
| 59. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |  |
| 60. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 61. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 62. | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych |  |  |
| Głowica typu Convex |  |  |  |
| 63. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy |  |  |
| 64. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 65. | Liczba elementów min. 900 |  |  |
| 66. | Kąt skanowania min. 75 st. |  |  |
| 67. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości Ilość przyznawanych punktów: 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 4 pkt. |  |  |
| Głowica Liniowa |  |  |  |
| 68. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |  |
| 69. | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 70. | Liczba elementów min. 900 |  |  |
| 71. | Szerokość pola skanowania max. 40 mm |  |  |
| 72. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości Ilość przyznawanych punktów: 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 4 pkt. |  |  |
| 73. | Obrazowanie trapezowe |  |  |
| Głowica kardiologiczna typu Phased Array |  |  |  |
| 74. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy |  |  |
| 75. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 76. | Liczba elementów min. 120 |  |  |
| 77. | Kąt skanowania min. 90 st. |  |  |
| 78. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe |  |  |
| 80. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  |  |
| 81. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń |  |  |
| 82. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych |  |  |
| 83. | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
| 84. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 85. | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 6 tygodni | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej