Załącznik nr 2 - 6                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18


Zadanie nr 6

Aparat USG 1 szt.

	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	[bookmark: _GoBack]Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	

	3.
	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy
	TAK
	

	4.
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	

	5.
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 3 000 000
	TAK/PODAĆ
	

	6.
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 plus min. 1 parkingowe
	TAK/PODAĆ
	

	7.
	Dynamika systemu min. 260 dB
	TAK
	

	8.
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 17 cali
	TAK
	

	9.
	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: 
góra-dół, lewo-prawo
	TAK
	

	10.
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali
	TAK
	

	11.
	Zakres częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 18 MHz.
Ilość przyznawanych punktów:
2-18 MHz – 0 pkt.
Powyżej 2-18 MHz – 4 pkt.
	TAK/PODAĆ
	

	12.
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 obrazów 
Ilość przyznawanych punktów:
19 000 – 0 pkt
Powyżej 19 000 – 4 pkt.
	TAK/PODAĆ
	

	13.
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)
	
	

	14.
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	
	

	15.
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s
	
	

	16.
	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 35 cm
	
	

	17.
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70
	
	

	18.
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	19.
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
· B, B + B, 4 B
· M
· B + M
· D 
· B + D
· B + C (Color Doppler)
· B + PD (Power Doppler)
· 4 B (Color Doppler)
· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
	
	

	20.
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1000 obrazów/s
	
	

	21.
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 200 obrazów/s
	
	

	22.
	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości
Ilość przyznawanych punktów: 
8 pasm – 0 pkt.
9 pasm i powyżej – 4 pkt.
	
	

	23.
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	
	

	24.
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s
	
	

	25.
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	
	

	26.
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	
	

	27.
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	
	

	28.
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
(przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s
	
	

	29.
	Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm
	
	

	30.
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
	
	

	31.
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni
	
	

	32.
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni
	
	

	33.
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array  min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki)
	
	

	34.
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy
	
	

	35.
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop 
Ilość przyznawanych punktów:
2 kursory – 0 pkt.
3 kursory – 4 pkt.
	
	

	36.
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler)
Ilość przyznawanych punktów
Nie – 0 pkt
Tak – 6 pkt.
	
	

	37.
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	
	

	38.
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5
	
	

	39.
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	
	

	40.
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
	
	

	41.
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	
	

	42.
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	
	

	43.
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku
	
	

	44.
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
min. 30 map
	
	

	45.
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	
	

	Archiwizacja obrazów

	46.
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 1000 GB
	
	

	47.
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	
	

	48.
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD
	
	

	49.
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	
	

	50.
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	
	

	51.
	Videoprinter czarno-biały
	
	

	52.
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	
	

	53.
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	
	

	54.
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)
	
	

	Funkcje użytkowe

	55.
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x20
	
	

	56.
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20
	
	

	57.
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10
	
	

	58.
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów
	
	

	59.
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach
	
	

	60.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	
	

	61.
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	
	

	62.
	Pełne oprogramowanie do badań:
· Brzusznych
· Ginekologiczno-położniczych
· Małych narządów
· Naczyniowych 
· Śródoperacyjnych
· Mięśniowo-szkieletowych
· Ortopedycznych
· Kardiologicznych
· Pediatrycznych
	
	

	Głowica typu Convex

	63.
	Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
	
	

	64.
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.
	
	

	65.
	Liczba elementów min. 900
	
	

	66.
	Kąt skanowania min. 75 st.
	
	

	67.
	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości
Ilość przyznawanych punktów:
8 pasm – 0 pkt.
9 pasm i powyżej – 4 pkt.
	
	

	Głowica Liniowa

	68.
	Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	
	

	69.
	Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz
	
	

	70.
	Liczba elementów min. 900
	
	

	71.
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm
	
	

	72.
	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości
Ilość przyznawanych punktów:
8 pasm – 0 pkt.
9 pasm i powyżej – 4 pkt.
	
	

	73.
	Obrazowanie trapezowe
	
	

	Głowica kardiologiczna typu Phased Array

	74.
	Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
	
	

	75.
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.
	
	

	76.
	Liczba elementów min. 120
	
	

	77.
	Kąt skanowania min. 90 st.
	
	

	78.
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
	
	

	Możliwości rozbudowy

	79.
	Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe
	
	

	80.
	Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG
	
	

	81.
	Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń
	
	

	82.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych
	
	

	83.
	Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
	
	

	84.
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej  płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne
	
	

	85.
	Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania
	
	




	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy: 
 6 tygodni 
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   
……………….data………………….   

                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej

