## Zadanie nr 1
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 1 – System przewodowy do procedur MIS
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
| System przewodowy do małych procedur ortopedycznych i zabiegów MIS z zestawem instrumentów do procedur MIS | kpl | 1
RAZEM
Wykaz zawartości systemu:
1 | Napęd ortopedyczny (konsola, silnik, wyłącznik nożny) | 1
2 | Nasadka do procedur MIS | 1
3 | Nasadka typu piła oscylacyjna | 1
4 | Nasadka do drutów | 1
5 | Nasadka do drutów | 1
6 | Nasadka Jacobs | 1
7 | Nasadka AO | 1
8 | Adapter kaniulowany | 1
9 | Kontener sterylizacyjny | 1
10 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 30
11 | Ostrza MIS | 30
12 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu raszpla/elewator - rozmiar mały | 1
13 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu raszpla/elewator - rozmiar średni | 1
14 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu elewator prosty i zagięty | 1
15 | Kaseta sterylizacyjna do instrumentów MIS | 1
16 | Uchwyt ostrza do zabiegów MIS | 1
L.P. | Parametry
NAPĘD ORTOPEDYCZNY (KONSOLA, SILNIK, WYŁĄCZNIK NOŻNY)
1 | System z napędem elektrycznym do stosowania podczas zabiegów ortopedycznych, operacji dłoni i stóp, leczenia złamań, wiercenia otworów, osteotomii korekcyjnych i chirurgii przezskórnej – zabiegi małoinwazyjne MIS
A | Konsola sterująca – wbudowany wyświetlacz LCD
1 | Możliwość ustawienia sześciu programów użytkownika
2 | Prezentacja wartości zadanych: numer programu, prędkość, moment obrotowy
3 | Wartość irygacji w zakresie 0-100%
4 | Kierunek obrotów, data i czas
5 | Wymiary 256 mm x 109 mm x 305 mm
6 | Waga 7.0kg
7 | Wbudowana pompa irygacyjna – maksymalna wartość przepływu ≥ 90 ml/min.
8 | Uchwyt do worka z płynem o wadze do 1,5kg
B | Silnik – napęd piórowy
1 | Obroty w zakresie 300 - 15 000 obr. / min.
2 | Wbudowany przewód sterujący o długości 3,5 m
3 | Średnica 26,3 mm
4 | Długość 96 mm
5 | Waga 0,42 kg
6 | Moment obrotowy 7 Ncm
7 | Możliwość podłączenia nasadek typu piła oscylacyjna, piła posuwisto – zwrotna, nasadka do zabiegów MIS, nasadki wiertarskie do wierteł i drutów Kirschnera
8 | Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania, możliwość mycia i dezynfekcji w myjce automatycznej
C | Sterownik nożny czteroprzyciskowy, przewodowy
1 | Możliwość sterowania parametrami: włączenie / wyłączenie pompy irygacyjnej, regulacja prędkości obrotowej silnika, zmiana kierunku obrotów silnika, funkcja wyboru programu użytkownika od 1 do 6
3 | Sterownik wyposażony w metalowy uchwyt
2 | Wodoszczelny - klasa IPX8
3 | Przewód sterujący długość 3,5m
NASADKA DO PROCEDUR MIS
1 | Nasadka do procedur przezskórnych (zabiegi małoinwazyjne MIS),
2 | Obroty maksymalne 15 000 obr./min
3 | Nasadka dostosowana do ostrzy Ø 2,35mm
NASADKA TYPU PIŁA OSCYLACYJNA
1 | Oscylacje maksymalne 15 000 osc./min
NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA
1 | Zakres 0,6mm - 1.6mm
2 | Obroty 0-2750 obr./min
3 | Mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię
NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA
1 | Zakres 1,0mm - 2,4mm
2 | Obroty 0-1300 obr./min
3 | Mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię
NASADKA JACOBS
1 | Hybrydowa (możliwość mocowania wierteł bez użycia klucza i z użyciem klucza)
2 | Zakres 0 - 5mm
3 | Obroty maksymalne 1300 obr./min
NASADKA AO
1 | Obroty maksymalne 0-1300 obr./min.
ADAPTER KANIULOWANY
1 | Adapter offsetowy, kaniulowany
KONTENER STERYLIZACYJNY DO NAPĘDU
OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej, sterylne, wymiary: -40 x 14 x 0.6 mm, -40 x 9.5 x 0.6 mm, -25 x 9.4 x 0.7 mm, -25 x 9.4 x 0.6 mm, -25 x 5.5 x 0.6 mm, -16 x 5.5 x 0.6 mm.
OSTRZA MIS
1 | Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: - typ Shannon 2mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 19,5mm, - 4,3mm x 13mm, - 2,9mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 8mm, - typ Shannon 2,2mm x 12mm, - typ Shannon 3,1mm x 20mm
INSTRUMENT DO OPERACJI MIS DWUSTRONNY (DWUFUNKCYJNY) TYPU RASZPLA/ELEWATOR - ROZMIAR MAŁY
INSTRUMENT DO OPERACJI MIS DWUSTRONNY (DWUFUNKCYJNY) TYPU RASZPLA/ELEWATOR - ROZMIAR ŚREDNI
INSTRUMENT DO OPERACJI MIS DWUSTRONNY (DWUFUNKCYJNY) TYPU ELEWATOR PROSTY I ZAGIĘTY
KASETA STERYLIZACYJNA DO INSTRUMENTÓW MIS
UCHWYT OSTRZA DO ZABIEGÓW MIS
1 | Długość 13cm
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 9
Zadanie nr 2: Zestaw do Łękotki i więzadła krzyżowego.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm | szt. | 20
2 | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm. | szt. | 20
3 | Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, 1 niebieski i 1 czarno-biały o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić o długości 96,5mm | szt. | 10
4 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. | szt. | 5
5 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 30
6 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 10
7 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 5
8 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5
9 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 15
10 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 10
11 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 3
12 | Zestaw barkowy: Narzędzie 1 szt. + igły kolanowe 25 szt. - 1 kpl. Wielorazowe narzędzie do szycia tkanki w barku FastPass Scorpion SL. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Urządzenie umożliwiające dostęp w ciasnych zakamarkach stawu barkowego. Narzędzie złożone z dwóch szczęk, jedna służąca do podawania nici, druga do złapania po przeszyciu przez tkankę. Ładowanie nitki odbywa się z bocznej części. Szczęka dolna tępa. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. | szt. | 1
13 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 10
14 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5
15 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojetowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt. | 2
16 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt. | 20
17 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 20
18 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 2
19 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 2
20 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej nici i nitki pomocniczej przełożonej przez nic od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania oraz drutem Kirschnera do przygotowania otworu w bloczku. | szt. | 2
21 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 2
22 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 2
23 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 2
24 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 2
25 | System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) | szt. | 5
26 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 30
27 | Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". | szt. | 20
28 | Mocna nić niewchłanialna o grubości #2, długości 26", w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". | szt. | 20
29 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny | szt. | 10
30 | Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, w skład wchodzi: a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne – 7 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. – 1 szt. d) Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny – 2 szt. | szt. | 3
31 | Zestaw do osteotomii udowej , w skład wchodzi: a) Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) , dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą . Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne– 8 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. – 1 szt. d) Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny – 2 szt. | szt. | 3
32 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5
33 | Sterylny zestaw do naprawy AC Joint złożony z dwóch tytanowych guzików, jednego okrągłego a drugiego prostokątnego połączonych samo-zaciskająca się pętlą wykonaną z nici o grubości #5. W komplecie drut nitynolowy z oczkiem do przeciągnięcia implantów oraz popychacz do węzłów. | szt. | 2
34 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | szt. | 20
35 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5 | szt. | 10
36 | Wiertło do miękkiej kotwicy uzywanej do zabiegów naprawy stożka rotatora | szt. | 10
37 | Wiertło proste. Parametry techniczne: • Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | szt. | 20
38 | Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna | szt. | 15
39 | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. | szt. | 10
40 | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 2
41 | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika | szt. | 2
Udostępnienie instrumentarium, które jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu oraz dostawy implantów w formule tzw. „LOANER SET” tj. dostawy instrumentarium , po wcześniejszym złożeniu zamówienia do 24 godzin. Oferta uwzględnia udostępnienia instrumentarium w formie „użyczenia” oraz utworzenia depozytu implantów.
| ………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 3- Zestaw do barku 1 i pięta
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, pięć średnic i sześć długości trzpienia. | szt. | 10
2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. | szt. | 10
3 | Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z długim bolcem kotwiczącym. | szt. | 10
4 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 | szt. | 10
5 | Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach, a także głowy niesymetryczne +2 mm w rozmiarach 42,45,48,51,54 i głowy niesymetryczne + 4 w rozmiarach 39,42,45,48,51. | szt. | 10
6 | GLENOSFERA o rozmiarze 36,39 i 42- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby. | szt. | 10
7 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 ,Ø 39mm i Ø 42 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, implant wbijany do trzpienia. | szt. | 10
8 | Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 32, 36, 40,45,50mm | szt. | 10
9 | Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40mm | szt. | 10
10 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź uniwersalny czyli ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Waga gwoździa nie przekraczająca 6,2g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby | kpl. | 10
11 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm, a w długościach 45-80mm co 5 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | kpl. | 5
RAZEM
Instrumentarium na bark w depozycie
Gwóżdź odpietowy instrumentarium na zamówienie.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 4 – Implanty do stopy.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | szt | 3
2 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt | 10
3 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem | szt | 5
4 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-120mm), | szt | 10
5 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm) - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) -Podkładka tytanowa, średnica 6mm, 6,5mm, 7mm | szt | 10
6 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,5 mm, częściowo gwintowane, gwint na całej długości (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości - podkładka tytanowa, rozmiar 10mm, 13mm | szt | 10
7 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) implant sterylny. | szt | 30
8 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm | szt | 5
9 | Tytanowa płyta podeszwowa do operacji Lapidusa, anatomiczna, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub, śruby blokowane 3,5mm, śruba kompresyjna średnica 4,0mm | szt | 5
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm). | szt | 30
11 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | szt | 5
12 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | szt | 5
13 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm | szt | 5
14 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm | szt | 10
15 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm, - kotwica 4,75mm x 19,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm. | szt | 2
16 | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | szt | 1
suma
Udostępnienie instrumentarium, które jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu oraz dostawy implantów w formule tzw. „LOANER SET” tj. dostawy instrumentarium oraz implantów na każdy zabieg, po wcześniejszym złożeniu zamówienia. Oferta nie uwzględnia udostępnienia instrumentarium w formie „użyczenia” oraz utworzenia depozytu implantów. Użyczenie instrumentarium oraz depozyt implantów są ustalane indywidualnie z Arthrex Polska Sp. Z O. O.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 5 – Implanty do barku 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
Proteza anatomiczna stawu ramiennego połowicza i całkowita - Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13mm) o długości 60mm. Element proksymalny anatomiczny. Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), adaptery neutralne i centryczne w 2 wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4 opcje), panewka cementowana (4 opcje), wkładki do panewki bezcementowej 4 rozmiarach.
1 | trzpień | sztuka | 5
2 | body anatomiczne | sztuka | 5
3 | głowa anatomiczna | sztuka | 5
4 | adapter głowy anatomicznej | sztuka | 5
5 | panewka metal-back | sztuka | 1
6 | śruby panewkowe (2szt) | sztuka | 1
7 | wkładka panewkowa | sztuka | 1
Proteza odwrócona stawu ramiennego - Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, Element proksymalny odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej .Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod glenosfery metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40/44mm. Wkładki laterlizowane 40 i 44mm w 2 wysokosciach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), śruby panewkowe w długosciach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i laterlizowane 2-4mm
8 | trzpień | sztuka | 5
9 | body odwrócone | sztuka | 5
10 | Wkładka odwrócona metalowa, ceramiczna | sztuka | 3
11 | wkładka odwrócona polietylenowa | sztuka | 2
12 | przedłużenie wkładki +9mm (opcjonalne) | sztuka | 2
13 | panewka metal-back | sztuka | 5
14 | śruby panewkowe (2szt) | sztuka | 5
15 | konektor glenosfery | sztuka | 5
16 | glenosfera 36mm | sztuka | 2
17 | glenosfera 40/44mm | sztuka | 3
Suma
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 6
Załącznik Nr 9
Zadanie nr 6 - Akcesoria zużywalne do aparatury ortopedycznej posiadanej przez Zamawiającego
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu, czerwona, kompatybilna z pompą Cross Flow | op= 10szt | 20
2 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu, niebieska, wraz użyczeniem pompy kompatybilnej z posiadanym zestawem artroskopowym | op= 10szt | 20
3 | Ostrza do shaverów ortopedycznych Formuła kompatybilne z urządzeniem firmy Stryker, łagodne, agresywne i częściowo agresywne, w 4 rozmiarach do wyboru | op= 5szt | 60
4 | Jednorazowe elektrody do posiadanego Vapolaryzatora servas energy, typu lateral 3,5 mm | szt. | 25
5 | Jednorazowe elektrody do posiadanego Vapolaryzatora servas energy, typu hook 3,5 mm | szt. | 25
6 | Jednorazowe elektrody do posiadanego vaporyzatora Serfas Energy, typ "prysznicowy" z kanałem ssącym, 3,5mm | szt. | 25
7 | Jednorazowe kaniule dostępowe do artroskopii barku, gwintowane lub nie, w trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego | op = 5szt | 30
8 | Frezy kostne do shaverów ortopedycznych Formula, w kształcie różyczki lub beczułki w dwóch rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego | op=5szt | 10
9 | Ostrze i frez z ząbkami oraz żłobieniami do resekcji tkanek miękkich oraz kości w rozmiarach 4.0 i 5.5 mm kompatybilne z shaverem ortopedycznym Formula | op=5szt | 5
10 | Dzierżawa toru wizyjnego składającego się z monitora, kamery i źródła światła | dzierżawa na okres trwania umowy-12 miesięcy | 1
RAZEM:
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….