Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/8/24
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2


Analizator do badań z zakresu serologii 1 szt (dzierżawa) na 36 miesięcy


	
	Producent/kraj:

	
	Model  aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Urządzenie nowe  rok produkcji nie starszy niż 2023.
	Tak/Podać
	

	
	2
	Analizator automatyczny, nablatowy. Jeżeli wymagany jest stół,dostawa i montaż na koszt oferenta. Szerokość analizatora nie więcej niż 110 cm,głębokość nie więcej niż 72 cm
	Tak
	

	
	3.
	Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący badania:
- Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B- zgodnie z zaleceniem IHiT (wliczona codzienna kontrola zestawu)
- Potwierdzenie grupy krwi ABO i RhD biorcy i dawcy zgodnie z zaleceniem IHiT
- Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną (wliczona kontrola wewnętrzna)
- Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi -pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną
- Badanie grupy krwi noworodka  - zgodnie z zaleceniem IHiT
	Tak/Podać
	

	
	4.
	System pracy w pełni zautomatyzowany od pobrania próbki z probówki do przesłania wyniku do komputera
	Tak
	

	
	5
	Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych „cito”
	Tak
	

	
	6.
	Analizator wyposażony w rotor na próbki o pojemności minimum 48 próbek badanych
	Tak/Podać
	

	
	7.
	Automatyczny odczyt kart, próbek, odczynników
	Tak
	

	
	8.
	Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymania napięcia UPS
	Tak
	

	
	9
	Możliwość dostawiana kaset i odczynników bez przerwania pracy analizatora
	Tak
	

	
	9
	Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu i zapobiegający złamaniu igły
	Tak
	

	
	10.
	Analizator wyposażony w system ciągłego monitorowania odczynników, kaset, płynów myjących
	Tak
	

	
	11.
	Analizator wyposażony w system otwierania do każdego rodzaju kaset zabezpieczający przed kontaminacją
	Tak
	

	
	12.
	Analizator umożliwia wykorzystanie częściowo zużytych kart/wykorzystanie każdej kolumny/
	Tak
	

	
	13.
	Analizator wyposażony w automatyczny system usuwania zużytych kart wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym
	Tak
	

	
	14.
	Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora
	Tak
	

	
	15.
	Wymagane zabezpieczenie systemu automatycznego manualnym systemem backup pracującym na kompatybilnym z systemem głównym odczynnikach. System backup w postaci wirówki, inkubatora i pipety.
	Tak
	

	
	16.
	Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora;-wirówki( kontrola prędkości wirowania),-inkubatora (kontrola temperatury inkubacji),
-głowicy pipetującej ( kontrola objętości pipetowania próbek i odczynników)
	Tak
	

	
	17.
	Bezpłatny udział w zewnętrznej certyfikowanej kontroli jakości, minimum 4 razy w roku.
	[bookmark: _GoBack]Tak
	

	
	18.
	Analizator w 100% wykonujący mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujący materiał badany.
Zasada oceny punktowej:
Tak 10 pkt
Nie 0 pkt
	Nie/Podać
	

	
	19.
	Konserwacja analizatora wykonywana przez użytkownika i przewidziana przez producenta nie częściej niż 1 raz w miesiącu-potwierdzenie w materiałach producenta.
Zasada oceny punktowej:
Tak 10 pkt
Nie 0 pkt
	Nie/Podać
	

	
	20.
	Karty do oznaczeń grup krwi,kontroli grupy krwi biorcy i dawcy zawierają kolumnę/kolumny z kontrolą wewnętrzną
Zasada oceny punktowej:
Tak 5 pkt
Nie 0 pkt
	Nie/Podać
	

	
	21.
	Karty grupy krwi noworodka zawierające
a) 2 odczynniki anty-D z dwóch różnych
klonów (anty-DVI+ oraz anty-D VI-0
b) Mikrokolumny żelowe do BTA
wypełnione surowicą poliwalentną i
monowalentną (IgG)
Zasada oceny punktowej:
Tak 5 pkt
Nie 0 pkt
	Nie/Podać
	


	
	22.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	
	23.
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
Zamawiający wymaga zastosowania zasilacza awaryjnego UPS dla analizatora i jego komponentów 
o skuteczności gwarantującej podtrzymanie zasilania na czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia analizatora wraz z komponentami.
Zamawiający wymaga aby komputer z oprogramowaniem do obsługi analizatora, wyposażony był 
w system operacyjny w wersji minimum Windows 10 Professional x64. Zamawiający wymaga przekazania dostępu z uprawnieniami administratora umożliwiającymi instalację stosowanego przez Zamawiającego pakietu bezpieczeństwa lub umożliwienia podłączenia komputera do środowiska Active Directory Zamawiającego, przy czym praca na komputerze odbywać się będzie z wykorzystaniem użytkownika o ograniczonych uprawnieniach.

Wykonawca na czas trwania umowy udostępni drukujące urządzenie sieciowe, pozwalające uzyskać wydruki wyników i raportów z analizatora.    
Wykonawca wraz z analizatorem dostarcza wszelkie komponenty peryferyjne niezbędne do w pełni funkcjonalnej pracy.
	Tak
	




	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	








Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie   odrzuceniem oferty.
2  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.


 ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       


