## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/8/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do badań z zakresu serologii 1 szt (dzierżawa) na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Urządzenie nowe rok produkcji nie starszy niż 2023. | Tak/Podać |  |
|  | 2 | Analizator automatyczny, nablatowy. Jeżeli wymagany jest stół,dostawa i montaż na koszt oferenta. Szerokość analizatora nie więcej niż 110 cm,głębokość nie więcej niż 72 cm | Tak |  |
|  | 3. | Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący badania: - Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B- zgodnie z zaleceniem IHiT (wliczona codzienna kontrola zestawu) - Potwierdzenie grupy krwi ABO i RhD biorcy i dawcy zgodnie z zaleceniem IHiT - Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną (wliczona kontrola wewnętrzna) - Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi -pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną - Badanie grupy krwi noworodka - zgodnie z zaleceniem IHiT | Tak/Podać |  |
|  | 4. | System pracy w pełni zautomatyzowany od pobrania próbki z probówki do przesłania wyniku do komputera | Tak |  |
|  | 5 | Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych „cito” | Tak |  |
|  | 6. | Analizator wyposażony w rotor na próbki o pojemności minimum 48 próbek badanych | Tak/Podać |  |
|  | 7. | Automatyczny odczyt kart, próbek, odczynników | Tak |  |
|  | 8. | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymania napięcia UPS | Tak |  |
|  | 9 | Możliwość dostawiana kaset i odczynników bez przerwania pracy analizatora | Tak |  |
|  | 9 | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu i zapobiegający złamaniu igły | Tak |  |
|  | 10. | Analizator wyposażony w system ciągłego monitorowania odczynników, kaset, płynów myjących | Tak |  |
|  | 11. | Analizator wyposażony w system otwierania do każdego rodzaju kaset zabezpieczający przed kontaminacją | Tak |  |
|  | 12. | Analizator umożliwia wykorzystanie częściowo zużytych kart/wykorzystanie każdej kolumny/ | Tak |  |
|  | 13. | Analizator wyposażony w automatyczny system usuwania zużytych kart wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym | Tak |  |
|  | 14. | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora | Tak |  |
|  | 15. | Wymagane zabezpieczenie systemu automatycznego manualnym systemem backup pracującym na kompatybilnym z systemem głównym odczynnikach. System backup w postaci wirówki, inkubatora i pipety. | Tak |  |
|  | 16. | Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora;-wirówki( kontrola prędkości wirowania),-inkubatora (kontrola temperatury inkubacji), -głowicy pipetującej ( kontrola objętości pipetowania próbek i odczynników) | Tak |  |
|  | 17. | Bezpłatny udział w zewnętrznej certyfikowanej kontroli jakości, minimum 4 razy w roku. | Tak |  |
|  | 18. | Analizator w 100% wykonujący mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujący materiał badany. Zasada oceny punktowej: Tak 10 pkt Nie 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 19. | Konserwacja analizatora wykonywana przez użytkownika i przewidziana przez producenta nie częściej niż 1 raz w miesiącu-potwierdzenie w materiałach producenta. Zasada oceny punktowej: Tak 10 pkt Nie 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 20. | Karty do oznaczeń grup krwi,kontroli grupy krwi biorcy i dawcy zawierają kolumnę/kolumny z kontrolą wewnętrzną Zasada oceny punktowej: Tak 5 pkt Nie 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 21. | ### Karty grupy krwi noworodka zawierające ### a) 2 odczynniki anty-D z dwóch różnych ### klonów (anty-DVI+ oraz anty-D VI-0 ### b) Mikrokolumny żelowe do BTA ### wypełnione surowicą poliwalentną i ### monowalentną (IgG) ### Zasada oceny punktowej: ### Tak 5 pkt ### Nie 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | 23. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. Zamawiający wymaga zastosowania zasilacza awaryjnego UPS dla analizatora i jego komponentów o skuteczności gwarantującej podtrzymanie zasilania na czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia analizatora wraz z komponentami. Zamawiający wymaga aby komputer z oprogramowaniem do obsługi analizatora, wyposażony był w system operacyjny w wersji minimum Windows 10 Professional x64. Zamawiający wymaga przekazania dostępu z uprawnieniami administratora umożliwiającymi instalację stosowanego przez Zamawiającego pakietu bezpieczeństwa lub umożliwienia podłączenia komputera do środowiska Active Directory Zamawiającego, przy czym praca na komputerze odbywać się będzie z wykorzystaniem użytkownika o ograniczonych uprawnieniach. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni drukujące urządzenie sieciowe, pozwalające uzyskać wydruki wyników i raportów z analizatora. Wykonawca wraz z analizatorem dostarcza wszelkie komponenty peryferyjne niezbędne do w pełni funkcjonalnej pracy. | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Podać |  |
| 6 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie   odrzuceniem oferty.

2  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej