## Arkusz1
ZOZ/DZP/PN16/24
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 1 Rękawice chirurgiczne specjalistyczne dla bloku operacyjnego
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | rodzaj rękawicy: chirurgiczna, jałowa surowiec: lateks kauczuku naturalnego kolor: kremowy środek pudrujący: brak powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura, powierzchnia wewnętrzna:ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą jak i mokrą dłoń- powłoka hydrofobowa z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska wykończenie mankietu: prosty zakończony niechlorowaną opaską samoprzylepną średnia wartość siły zrywu: przed starzeniem: 9N średnia wartość siły zrywu: po starzeniu: 9N typowa gubość (palec/dłoń/mankiet) 0.22 ±0,02mm / 0.20 ±0,02mm/ 0.20 mm ±0,02mm długość: min. 290 mm rozmiary: 6,0 – 9.0 AQL: 0.65 zawartość protein: < 10 μg/g potwierdzone przez niezależne laboratorium zgodność z normami produktowymi: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455- (1-4), odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 , potwierdzone przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 trwałość: 3 lata sterylizacja: promieniami gammma rejestracja: Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 | para | 15000 |  | 0 |  |  | 0
2 | rodzaj rękawicy: chirurgiczna, ortopedyczna, jałowa surowiec: lateks kauczuku naturalnego kolor: brązowy – eliminacja odblasku i refleksu środek pudrujący: brak opakowanie zbiorcze: 50 par powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, powierzchnia wewnętrzna: ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą jak i mokrą dłoń- powłoka hydrofobowa z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska wykończenie mankietu: rolowany, z niechlorowaną opaską przylepną typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem: 9 N typowa wartość siły zrywu: po starzeniu: 9N kształt: anatomiczny, zakrzywione palce typowa grubość (palec/dłoń/mankiet) (0.33+/-0.03) / (0.31+/-0.03) / (0.25+/-0.03) mm długość: min. 301 mm rozmiary: 6.0 – 9.0 AQL: 0.65 zawartość protein: < 20 μg/g potwierdzone przez niezależne laboratorium zgodność z normami produktowymi Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min 240 min. zgodnie z ASTM D6978 sterylizacja: promieniowani Gamma rejestracja: Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 | para | 3000 |  | 0 |  |  | 0
3 | rodzaj rękawicy: mikrochirurgiczna, jałowa surowiec: lateks kauczuku naturalnego kolor: brązowy – eliminacja odblasku i refleksu środek pudrujący: brak opakowanie zbiorcze 50 par powierzchnia zewnętrzna: gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna: Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska wykończenie mankietu: rolowany, z niechlorowaną opaską przylepną typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem: 9 N typowa wartość siły zrywu: po starzeniu: 9 N kształt: anatomiczny typowa grubość (palec/dłoń/mankiet): (0.20+/-0.02)/(0.18+/-0.03)/(0.16+/-0.02) mm długość: min. 290 mm rozmiary: 6,0 – 9.0 AQL: 0.65 zawartość protein: Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. zgodność z normami produktowymi Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 sterylizacja: promieniowani Gamma rejestracja Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 | para | 2500 |  | 0 |  |  | 0
4 | rodzaj rękawicy: syntetyczna jałowa surowiec: elastomer kolor: biały środek pudrujący: brak opakowanie zbiorcze 50 par powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana wykończenie mankietu: rolowany typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem min : 14 N typowa wartość siły zrywu: po starzeniu: 13 N kształt: anatomiczny typowa grubość (palec/dłoń/mankiet): (0.22+/-0.02)/(0.18+/-0.02)/(0.17+/-0.02) mm długość: min. 280 mm rozmiary: 6,0 – 9.0 AQL: 0.10 potwierdzone niezależnym badaniem zgodność z normami produktowymi Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem) rejestracja : Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 | para | 400 |  | 0 |  |  | 0
5 | rodzaj rękawicy: syntetyczna jałowa surowiec: elastomer kolor: zielony zewnątrz rękawicy, biały od wewnątrz środek pudrujący: brak opakowanie zbiorcze 40 par powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana, do zabiegów wysokiego ryzyka, o trójwarstwowej strukturze, z płynem dezynfekującym w warstwie środkowej wykończenie mankietu: rolowany typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem min : 10 N typowa wartość siły zrywu: po starzeniu: 12 N kształt: anatomiczny typowa grubość (palec/dłoń/mankiet): (0.29+/-0.03)/(0.24+/-0.02)/(0.15+/-0.02) mm długość: min. 280 mm rozmiary: 6,0 – 9.0 AQL: 0.10 potwierdzone niezależnym badaniem zgodność z normami produktowymi Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem rejestracja : Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 | para | 400 |  | 0 |  |  | 0
6 | rodzaj rękawicy: chirurgiczna, jałowa do stosowania w systemie podwójnego zakładania rękawic jako spodnia surowiec: lateks kauczuku naturalnego kolor: zielony środek pudrujący: brak powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura, gładka powierzchnia wewnętrzna:z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie rękawic na sucho i na mokro oraz zmianę w trakcie operacji wykończenie mankietu: prosty zakończony niechlorowaną opaską samoprzylepną średnia wartość siły zrywu: przed starzeniem: 9N średnia wartość siły zrywu: po starzeniu: 9N typowa gubość (palec/dłoń/mankiet) 0.23 ±0,02mm / 0.21 ±0,02mm/ 0.19 mm ±0,02mm długość: min. 290 mm rozmiary: 6,0 – 9.0 AQL: 0.65 zawartość protein: < 10 μg/g potwierdzone przez niezależne laboratorium zgodność z normami produktowymi: Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. trwałość: 3 lata sterylizacja: promieniami gammma rejestracja: Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 | para | 400 |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0