## Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/17/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Analizator do pomiaru parametrów krytycznych 2 szt (dzierżawa): OAiIT i Blok Porodowy

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | 2 | Oznaczane parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, FMetHb, FHHb, FCOHb, FO2Hb, sO2, ctBil, glukoza, mleczany, hemoglobina płodowa | Tak |  |
|  | 3. | ### Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: ### - krew żylna, ### - krew tętnicza, ### - krew kapilarna | Tak |  |
|  | 4. | Analizatory kompaktowe, małe, przenośne. Waga do 15 kg | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | Tak |  |
|  | 6. | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie pracy | Tak |  |
|  | 7. | Urządzenie przenośne, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu | Tak |  |
|  | 8. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów | Tak |  |
|  | 9 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta. | Tak |  |
|  | 11. | Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne, monitor dotykowy itp.) | Tak |  |
|  | 12. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | 13. | Zabezpieczenie aparatu przed skrzepami (filtr, czujnik itp.) | Tak |  |
|  | 14. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | Tak |  |
|  | 15. | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: max 45 μl- z kapilary max 65 μl -ze strzykawki | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Czas do uzyskania wyniku nie więcej niż 100 s | Tak/Podać |  |
|  | 17. | System pracujący w oparciu o oddzielne: kasety sensoryczne (jedna kaseta dla wszystkich oznaczeń) oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny umożliwiające wielokrotne pomiary | Tak |  |
|  | 18. | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni lub do wyczerpania działań | Tak/Podać |  |
|  | 19. | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości z zakresami referencyjnymi na trzech poziomach materiału kontrolnego, materiał kontrolny powinien być inny niż kalibracyjny. Kontrola jakości prowadzona codziennie na trzech, z wykresami Levey-Jennigsa | Tak |  |
|  | 20. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | Tak |  |
|  | 21. | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | 22 | Możliwość ponownej instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | Tak |  |
|  | 22. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce max. 120 s: Zasady oceny punktowej: max. 60 s – 10 pkt max. 120 s - 0pkt | Tak/Podać |  |
|  | 23. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. Zasady oceny punktowej: Tak -10pkt Nie - 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 24. | Automatyczne mieszanie próbki: Zasady oceny punktowej: Tak-10 pkt Nie -0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 25. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatorów/urządzeń do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. | Tak |  |
|  | 26 | Zamawiający wymaga zastosowania zasilaczy awaryjnych UPS dla analizatów i jego komponentów o skuteczności gwarantującej podtrzymanie zasilania na czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia analizatorów wraz z komponentami. |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin |  |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. |  |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. |  |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). |  |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. |  |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; |  |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej