## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/17/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz oceny elementów upostaciowionych moczu

na okres 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | 1 | Zintegrowany system analityczny do badania fizyko-chemicznego oraz oceny elementów upostaciowanych moczu, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych nie starszy niż 2020 rok produkcji, po pełnym przeglądzie serwisowym, dopuszczony do rutynowej pracy. | Tak/Podać |  |  |
|  | 2. | W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie cyklu badania próbek, bez konieczności manualnego przenoszenia statywu z badaną próbką pomiędzy modułami. | Tak |  |  |
|  | 3. | Wydajność analizatora min 100 oznaczeń na godzinę (badanie parametrów fizykochemicznych + osad) | Tak/Podać |  |  |
|  | 4 | Automatycznie określane parametry fizyko-chemiczne: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność. | Tak/Podać |  |  |
|  | 5. | Automatyczne ilościowe oznaczanie parametrów osadu moczu: krwinki czerwone, krwinki białe (leukocyty), zlepy leukocytów, Kryształy, Wałeczki szkliste, Wałeczki patologiczne, Drożdże, Plemniki, Nabłonki płaskie, Nabłonki okrągłe, Śluz. Bakterie, bakterie pałeczki, bakterie ziarniaki. | Tak/Podać |  |  |
|  | 6. | Do wykonania badania właściwości fizyko-chemicznych i osadów moczu minimalna objętość dla całej próbki nie więcej niż 3 ml (wymagane dla noworodków i pediatryczne) | Tak/Podać |  |  |
|  | 7. | Wymaga się aby paski testowe ładowane do analizatora w postaci kasety odczynnikowej, zmniejsza to narażenie na czynniki zewnętrzne | Tak |  |  |
|  | 8 | Ilość testów ładowanych jednorazowo minimum 450 w kasecie | Tak/Podać |  |  |
|  | 9. | Stabilność testów (kasety) po załadowaniu minimum 14 dni | Tak/Podać |  |  |
|  | 10. | Metoda oceny osadu moczu; zautomatyzowana mikroskopia z wirowaniem próbki w analizatorze | Tak/Podać |  |  |
|  | 11. | Do oceny osadu moczu wymaga się użycia jednorazowych kuwet | Tak |  |  |
|  | 12. | Możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie automatycznym i manualnym (pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym) | Tak |  |  |
|  | 13. | Możliwość weryfikacji wykonywanych zdjęć na ekranie monitora | Tak |  |  |
|  | 14. | Możliwość raportowania wyników w raportowanych przez operatora jednostkach dotyczy parametrów biochemicznych i osadu moczu. Możliwość wyboru jednostek osadu moczu: 1 element /ul, 1element /HPF, 1 element/LPF | Tak/Podać |  |  |
|  | 15. | Analiza osadu moczu oparta na analizie wykonanych fotografii mikroskopowych analizowanej próbki minimum 15 zdjęć dla każdej próbki | Tak |  |  |
|  | 16. | Zintegrowany podajnik automatyczny na minimum 100 próbek, możliwość dostawiania statywów w trakcie pracy | Tak/Podać |  |  |
|  | 17. | Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |  |
|  | 18. | Każdy moduł z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | 19. | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | Tak |  |  |
|  | 20. | Wbudowana baza danych na min. 10 000 wyników pacjentów. | Tak/Podać |  |  |
|  | 21. | Analizator wyposażony w system UPS, komputer, zewnętrzy skaner kodów paskowych | Tak |  |  |
|  | 22. | Zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej | Tak |  |  |
|  | 23. | Udział w zewnętrznej kontroli jakości Randox ( RIQAS) 6 cykli w roku badania parametrów fizykochemicznych, wliczone w cenę oferty | Tak/Podać |  |  |
|  | 24. | System wyposażony w funkcję kontroli narażenia pól reakcyjnych na działanie wilgoci Zasady oceny punktowej: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie/ Podać |  |  |
|  | 25. | Paski reakcyjne umieszczone na arkuszach Zasady oceny punktowej: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie/ Podać |  |  |
|  | 26. | Ilość kuwet ładowanych jednorazowo do analizatora Zasady oceny punktowej: - 600 i więcej– 10 pkt; - mniej niż 600 – 0 pkt | Tak/ Podać |  |  |
|  | 27. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. | Tak/ Podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin |  |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. |  |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. |  |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). |  |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. |  |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; |  |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi:

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej