Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/17/24
                  		
                 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2 

Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz oceny elementów upostaciowionych moczu 
na okres 36 miesięcy 
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1
	Zintegrowany system analityczny do badania fizyko-chemicznego oraz oceny elementów upostaciowanych moczu, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych nie starszy niż 2020 rok produkcji, po pełnym przeglądzie serwisowym, dopuszczony do rutynowej pracy.
	Tak/Podać
	

	
	2.
	W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie
cyklu badania próbek, bez konieczności manualnego przenoszenia statywu z badaną próbką pomiędzy modułami.
	Tak
	

	
	3.
	Wydajność analizatora min 100 oznaczeń na godzinę (badanie parametrów fizykochemicznych + osad)
	Tak/Podać
	

	
	4
	Automatycznie określane parametry fizyko-chemiczne: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność.
	Tak/Podać
	

	
	5.
	Automatyczne ilościowe oznaczanie parametrów osadu moczu: krwinki czerwone, krwinki białe (leukocyty), zlepy leukocytów, Kryształy, Wałeczki szkliste, Wałeczki patologiczne, Drożdże, Plemniki, Nabłonki płaskie, Nabłonki okrągłe, Śluz. Bakterie, bakterie pałeczki, bakterie ziarniaki.
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Do wykonania badania właściwości fizyko-chemicznych i osadów moczu minimalna objętość dla całej próbki nie więcej niż 3 ml
 (wymagane dla noworodków i pediatryczne)
	Tak/Podać
	

	
	7.
	Wymaga się aby paski testowe ładowane do analizatora w postaci kasety odczynnikowej, zmniejsza to narażenie na czynniki zewnętrzne
	Tak
	

	
	8
	Ilość testów ładowanych jednorazowo minimum 450 w kasecie
	Tak/Podać
	

	
	9.
	Stabilność testów (kasety) po załadowaniu minimum 14 dni
	Tak/Podać
	

	
	10.
	Metoda oceny osadu moczu; zautomatyzowana mikroskopia z wirowaniem próbki w analizatorze
	Tak/Podać
	

	
	11.
	Do oceny osadu moczu wymaga się użycia jednorazowych kuwet
	Tak
	

	
	12.
	Możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie automatycznym i manualnym (pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym)
	Tak
	

	
	13.
	Możliwość weryfikacji wykonywanych zdjęć na ekranie monitora
	Tak
	

	
	14.
	 Możliwość raportowania wyników w raportowanych przez operatora jednostkach dotyczy parametrów biochemicznych i osadu moczu. Możliwość wyboru jednostek osadu moczu: 1 element /ul, 1element /HPF, 1 element/LPF
	Tak/Podać
	

	
	15.
	Analiza osadu moczu oparta na analizie wykonanych fotografii mikroskopowych analizowanej próbki minimum 15 zdjęć dla każdej próbki
	Tak
	

	
	16.
	 Zintegrowany podajnik automatyczny na minimum 100 próbek, możliwość dostawiania statywów w trakcie pracy
	Tak/Podać
	

	
	17.
	Flagowanie wyników patologicznych
	Tak
	

	
	18.
	Każdy moduł z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych
	Tak
	

	
	19.
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji
	Tak
	

	
	20.
	Wbudowana baza danych na min. 10 000 wyników pacjentów.
	Tak/Podać
	

	
	21.
	Analizator wyposażony w system UPS, komputer, zewnętrzy skaner kodów paskowych
	Tak

	

	
	22.
	Zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej
	Tak
	

	
	23.
	Udział w zewnętrznej kontroli jakości Randox ( RIQAS) 6 cykli w roku badania parametrów fizykochemicznych, wliczone w cenę oferty
	Tak/Podać
	

	
	24.
	System wyposażony w funkcję kontroli narażenia pól reakcyjnych na działanie wilgoci
Zasady oceny punktowej:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/Nie/
Podać
	

	
	25.
	Paski reakcyjne umieszczone na arkuszach
Zasady oceny punktowej:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/Nie/
Podać
	

	
	26.
	Ilość kuwet ładowanych jednorazowo do analizatora
Zasady oceny punktowej:
- 600 i więcej– 10 pkt;
- mniej niż 600 – 0 pkt
	Tak/
Podać
	

	
	27.
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
	Tak/
Podać
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.)

	
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	
	

	5
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	
	

	6
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	
	




[bookmark: _GoBack]Uwagi:
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
                                                                                 
