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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3 

Sprzęt do testów immunologicznych i panele alergologiczne 
na okres 36 miesięcy 
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1
	Ilościowe testy immunoenzymatyczne do oznaczenia alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku liczbowego dla każdego pojedynczego alergenu
Wymagane panele z uwzględnieniem alergenów pkt 19 -22
	Tak/Podać
	

	
	2.
	Zamawiający wymaga zastosowania odczynników z przeciwciałami monoklonalnymi
	Tak
	

	
	3.
	Dolna granica wykrywania alergenów od 0,15kU/L
	Tak/Podać
	

	
	4
	Odczynniki do badań gotowe do użycia, za wyjątkiem buforu płuczącego
	Tak/Podać
	

	
	5.
	Zamawiający wymaga testów z kalibratorami z ludzkimi przeciwciałami IgE o znanym stężeniu kU/l podanym przez producenta zawartym w każdym teście.
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Zamawiający wymaga indywidualnej 3do 5 punktowej kalibracji dla każdego testu z uwzględnieniem tła
	Tak/Podać
	

	
	7.
	Możliwość wglądu w przebieg krzywej kalibracyjnej każdego badania osobno.
	Tak
	

	
	8
	Zamawiający wymaga na pasku testowym minimum 3do 5ciu linii standardowych jako kontrole pozytywne oraz kontrola negatywna
	Tak/Podać
	

	
	9.
	Możliwość wykonania badania w temperaturze pokojowej (18-25°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji odczynników
	Tak/Podać
	

	
	10.
	Możliwość wykonania badania z jak najmniejszej objętości surowicy nie więcej niż 200µl, bez potrzeby rozcieńczania surowicy
	Tak/Podać
	

	
	11.
	Zamawiający wymaga potwierdzenia braku reakcji krzyżowych z innymi immunoglobulinami:IgG, IgA, IgD, IgM
	Tak
	

	
	12.
	Zaleca aby kaseta zawierała membranę nitrocelulozową umieszczoną w trwały sposób przez producenta. Umożliwia to wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury
	Tak
	

	
	13.
	Zamawiający wymaga aby na wynik badania każdy alergen oceniony indywidualnie,podana była klasa ocen wg międzynarodowych klas, w odpowiednich jednostkach i przedstawiony graficznie
	Tak
	

	
	14.
	 Zamawiający wymaga wydzierżawienie niezbędnego sprzętu do wykonania badania …………..
Należy podać rodzaj urządzenia
	Tak/Podać
	

	
	15.
	Zamawiający wymaga programu do czytania testów w języku polskim ,automatyczną identyfikację paneli
	Tak
	

	
	16.
	 Archiwizacja wyników
	Tak/Podać
	

	
	17.
	Instrukcja wykonania testów w języku polskim
	Tak
	

	
	18.
	Integracja oprogramowania do odczytu testów z systemem medycznym zamawiającego ESCULAP, w zakresie automatycznej wymiany danych o zleceniach i wynikach pomiędzy urządzeniami- podłączenie na koszt dostawcy. 
	Tak
	

	
	19.
	Panel 1: atopowy zawierający 30 alergenów w uwzględnieniem w składzie:Mleko krowie,α-laktoalbumina, β-laktoalbumina,Kazeina,Białko jaja kurzego,Żółtko jaja kurzego,Dorsz,Orzech ziemny, Kakao, Soja, Jabłko, Marchew,Pomidor,Mąka-mix, Kurczak,Owoce cytrusowe -mix, Ryż,Pyłki traw-mix, Pyłek żyta,Naskórek psa, Naskórek kota, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae,Pyłek leszczyny,Pyłek brzozy,Pyłek bylicy
Ilość opakowań : 6
	Tak
	

	
	20.
	Panel 2: pokarmowy zawierający 30 alergenów w uwzględnieniem w składzie:Pomidor,Awokado, Banan,Owoce cytrusowe-mix,Kiwi,Orzech ziemny,Orzech laskowy, Groch,Soja, Seler,Wołowina,Kurczak, Wieprzowina, Krewetka, Tuńczyk,Dorsz, Czosnek, Cebula, Drożdże,Sezam,Ryż, Kukurydza, Mąka pszenna,α-laktoalbumina, Kazeina , β-laktoalbumina, Białko jaja kurzego
Ilość opakowań :2
	Tak/Podać
	

	
	21.
	Panel 3: wziewny zawierający 20 alergenów w uwzględnieniem w składzie:Pyłek żyta, Pyłek leszczyny, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, Pyłek olszyny szarej, Pyłek babki lancetowatej, D.pteronyssinus, D.farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek chomika, Naskórek świnki morskiej, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, 
Ilość opakowań :10
	Tak

	

	
	22.
	Panel 4: pokarmowy zawierający 20 alergenów w uwzględnieniem w składzie:Orzech ziemny, Orzech laskowy,Migdał, Mleko krowie,Białko jaja kurzego,Żółtko jaja kurzego,Bos d 8 kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew,Pomidor,Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko,Soja,Mąka pszenna,Sezam,Mąka żytnia
Ilość opakowań : 10
	Tak
	

	
	23.
	Zamawiający wymaga aby termin ważności odczynników, testów był nie krótszy niż sześć miesięcy od daty otrzymania towaru.
	Tak/Podać
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WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.)

	
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	
	

	5
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	
	

	6
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	
	




Uwagi:
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
                                                                                 
