Załącznik nr 2-17                                                                   

 ZOZ/DZP/PN/12/18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 17
Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz oceny elementów upostaciowanych moczu 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana

TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Aparat nie starszy niż 2 lata
	Tak
	

	2
	Zintegrowany system analityczny do badania fizyko-chemicznego oraz oceny elementów upostaciowanych moczu
	Tak
	

	3.
	W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie cyklu badania próbek.
	Tak
	

	4.
	Wydajność systemu min 70 ozn./godz., wydajność części do badania fizykochemicznego 210 ozn./godz.
	Tak/Podać
	

	5
	Automatycznie określane parametry fizyko-chemiczne: glukoza (czułość min. 20mg/dl), bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko (czułość min. 10mg/dl), kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność.
	Tak
	

	6.
	Automatyczne ilościowe oznaczanie parametrów osadu : RBC, WBC, Zlepy leukocytów, Kryształy, Bakterie, Wałeczki szkliste, Wałeczki patologiczne,  Drożdże, Plemniki , Nabłonki płaskie ,Nabłonki okrągłe, Śluz.
	Tak
	

	7.
	Dla badania właściwości fizyko-chemicznych i osadów moczu max objętość dla całej próbki 4 ml.
	Tak
	

	8.
	Ilość pasków ładowanych jednorazowo min. 300 z możliwością ciągłego doładowywania bez konieczności przerywania pracy aparatu.
	Tak
	

	9
	Ciężar właściwy wykonywany bez użycia pasków - refraktometrycznie
	Tak
	

	10.
	Stabilność testów po załadowaniu min.  5 dni;
	Tak
	

	11.
	Możliwość wykonywania analizy z płynów z jam ciała
	Tak
	

	12.
	Możliwość raportowania wyników w raportowanych przez operatora jednostkach
	Tak
	

	13.
	Możliwość weryfikacji wykonywanych zdjęć na ekranie monitora
	Tak
	

	14.
	Flagowanie wyników patologicznych
	Tak
	

	15.
	Zintegrowany podajnik automatyczny z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na  min. 50 próbek
	Tak/Podać
	

	16.
	Kompleksowa analiza moczu bez konieczności wirowania próbki w trakcie oznaczania.
	Tak 
	

	17.
	Oprogramowanie analizatora w systemie Windows sterujące modułem fizykochemicznym oraz częścią odpowiedzialną za osad moczu, prezentujące wynik właściwości fizykochemicznych oraz wynik osadu ze zdjęciami poszczególnych elementów upostaciowanych.
	tak
	

	18.
	Paski testowe pozwalające na wykrycie obecności kwasu askorbinowego - alarmowanie użytkownika o konieczności weryfikacji wyniku przed jego wydaniem
	Tak
	

	19.
	Możliwość zdefiniowania przez operatora dodatkowych elementów osadu moczu
	Tak
	

	20.
	Analiza osadu moczu oparta na analizie wykonanych fotografii mikroskopowych analizowanej próbki (min.300 zdjęć dla każdej próbki)
	Tak
	

	21.
	Możliwość weryfikacji wykonywanych zdjęć na ekranie monitora
	Tak
	

	22.
	Możliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii elementów upostaciowionych moczu przez operatora
	Tak
	

	23.
	Możliwość raportowania wyników w wybranych przez operatora jednostkach
	Tak
	

	24.
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji
	Tak
	

	25.
	Brak konieczności stosowania jednorazowych kuwet lub naczynek reakcyjnych.
	Tak
	

	26.
	Wbudowana baza danych na min. 10 000 wyników pacjentów.
	Tak
	

	27.
	Analizator wyposażony w dotykowy ekran LCD min 19”.
	Tak
	

	28.
	Analizator wyposażony w system UPS
	Tak
	

	29.
	Zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej
	Tak
	

	30.
	Udział w międzynarodowej kontroli jakości Riquas 4 x w roku,potwierdzony certyfikatem wliczone w cenę oferty
	Tak
	

	31.
	Pojemność pasków na pokładzie 
Ilość przyznawanych punktów:
Wymagane minimum 200 miejsc – 0 pkt
Powyżej 200 miejsc – 10 pkt
	Tak/Podać
	

	32.
	Pomiar ciężaru właściwego met. refraktometryczną (refraktometr wewnątrz analizatora)
Ilość przyznawanych punktów:
Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt
	Podać
	

	33.
	W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap  w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego Eskulap firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty.
	Tak
	

	WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE




	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy

 - 48 godzin
	Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać


	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi i metodyki wykonywanych badań w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	


Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   ……………….data………………….   
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