## Załącznik nr 2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/18/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Dostawa Tomografu Komputerowego wraz z oprogramowaniem

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2024 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. |  | Tak |  |  |
|  |  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Dokumenty potwierdzające, że tomograf komputerowy, konsola lekarska, wstrzykiwacz kontrastu spełniają wymagania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. z dnia 20.05.2010 (Dz.U Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | Tak |  |  |
|  |  | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm |  | Tak |  |  |
|  |  | Pochylanie gantry fizyczne w zakresie min. ±28° |  | Tak |  |  |
|  |  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm |  | Tak |  |  |
|  |  | Udźwig stołu pacjenta min. 300 kg Zasady oceny punktowej: Powyżej 300kg – 1 pkt 300 kg – 0 pkt |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia. |  | Tak |  |  |
|  |  | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza. |  | Tak |  |  |
|  |  | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachować pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. |  | Tak |  |  |
|  |  | Wyposażenie stołu: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło - pozycjoner pediatryczny |  | Tak/ podać |  |  |
| GENERATOR I LAMPA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW Zasady oceny punktowej: ≥75 kW – 1 pkt ≥ 72 kW - <75 kW – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV Zasady oceny punktowej: ≤ 70 kV – 2 pkt ≤ 80 kV - > 70 kV – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 135 kV Zasady oceny punktowej: ≥ 140 kV – 1 pkt 139 - 135 kV – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA Zasady oceny punktowej: ≥ 625 mA – 1 pkt min. 600 mA – 624 mA – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min Zasady oceny punktowej: ≥ 1,7 MHU/min – 1 pkt min. 1,0 MHU/min - < 1,7 MHU/min – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
| DETEKTOR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm Zasady oceny punktowej: ≤ 0,60 mm – 1 pkt ≤ 0,65 mm - > 0,60 mm – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 11,5 pl/cm |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s Zasady oceny punktowej: 0,35 – 0,34 s – 0 pkt ≤ 0,33 s – 1 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 160 cm |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 160 cm |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gentry pochylanym w zakresie min. ±28° Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gentry pochylanym w zakresie min. ±28° Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii |  | Tak |  |  |
|  |  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania Zasady oceny punktowej: Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu |  | Tak |  |  |
|  |  | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy |  | Tak |  |  |
|  |  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie |  | Tak |  |  |
|  |  | Matryca rekonstrukcyjna min. 512x512 |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego min. 20 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli Zasady oceny punktowej: ≥ 55 obrazów/s – 1 pkt 20-54 obrazów – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę. |  | Tak |  |  |
|  |  | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji |  | Tak |  |  |
|  |  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Akwizycja typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 23” - rozdzielczość min. 1 Mpx |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań. Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] min. 600 000 obrazów Zasady oceny punktowej: ≥800 000 obrazów – 1 pkt 600 000 – 799 999 obrazów – 0 pkt |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS |  | Tak |  |  |
|  |  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej – dostawa sprzężenia niezwłocznie jak będzie to możliwe. |  | Tak |  |  |
|  |  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość nagrania wykonanego badania na nośniku CD/DVD w formacie DICOM łącznie z przeglądarką DICOM umożliwiającą przegląd nagranych badań. Przeglądarka musi mieć możliwość auto uruchomienia po umieszczeniu nośnika w czytniku oraz udostępniana na licencji darmowej zarówno do użytku prywatnego jak i komercyjnego. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. |  | Tak/ podać |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIP (Maximum IntensityProjection) |  | Tak |  |  |
|  |  | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) |  | Tak |  |  |
|  |  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej |  | Tak |  |  |
|  |  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu |  | Tak |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania |  | Tak |  |  |
|  |  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzężenia min. klasy IV wg standardu CIA 425 niezwłocznie po wprowadzeniu produktu na rynek jednak, nie później niż przed upływem gwarancji. |  | Tak |  |  |
| SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa nowych stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckich diagnostycznych na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stacje klienckie. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji, liczbie co najmniej 2 jednoczesnych dostępów w podstawowym wariancie funkcjonalnym, a także licencji specjalistycznych jak poniżej. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Dostawa sprzętowego serwera pełniącego rolę serwera aplikacyjnego Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego: - pamięć RAM: min. 192 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: min. 5 TB netto Zamawiający wymaga umożliwienia instalacji użytkowanego systemu bezpieczeństwa klasy XDR, celem wykrywania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. |  | Tak/ podać parametry |  |  |
|  |  | 2 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, napęd optyczny obsługujący nośniki CD i DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 11 Pro Wykonawca gwarantuje możliwość użytkowania na stacji oprogramowania RIS/PACS/VNA stosowanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga umożliwienia instalacji użytkowanego systemu bezpieczeństwa klasy XDR, celem wykrywania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. |  | Tak/ podać parametry |  |  |
|  |  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. |  | Tak |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego ( dostępne coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Query/Receive - Print - Storage - Storage – commitment |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające obliczanie i wizualizację rozkładów intensywności zależnych od czasu/fazy, technologia Time Curve Tool lub równoważna Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Prezentacje Cine |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania |  | Tak |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne |  | Tak |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. - Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Tak |  |  |
|  |  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczna rejestracja załadowanych serii badań - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie - wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. Zasady oceny punktowej: Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. Zasady oceny punktowej: Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji ( zgodnie z nazewnictwem Producenta). Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. Zasady oceny punktowej: Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: • rBF (miejscowy przepływ krwi), • rBV (miejscowa objętość krwi) • TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) • MTT (średni czas przejścia) • PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez koniczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). Zasady oceny punktowej: Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca: - automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, - automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, - automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: - pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, - porównywanie badań z 2 punktów czasowych, - rejestrację/fuzję obrazów, - podgląd w 3D w widokach MIP i VRT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS Zasady oceny punktowej: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. Zasady oceny punktowej: Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia - automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcji serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem. - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). |  | Tak |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii/ wirtualnej bronchoskopii , umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika |  | Tak |  |  |
|  |  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS. - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR. - predefiniowane szablony. Zasady oceny punktowej: Tak -0,5 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny wstrzykiwacz trzykanałowy, bezwkładowy do podawania kontrastu na ruchomym podwieszeniu sufitowym, o zasięgu minimum 1700 mm, ruchomość obrotowa min. 300 stopni: - Konsole wstrzykiwacza z możliwością wprowadzenia parametrów badania zarówno na ekranie w sterowni jak i w pracowni TK - Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju (marki) środka kontrastowego - Ultradźwiękowy system wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach - Możliwość zastosowania dla każdego z kanałów jednocześnie środków różnych producentów i o różnych stężeniach o pojemnościach od 50 do 500 ml oraz NaCl o pojemności do 1000 ml - Utrzymanie stałej temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza min. 30 protokołów - System aktywnego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji z wykresem i funkcją zatrzymania w przypadku niedrożności. Oraz Cieplarka do podgrzewania środków kontrastowych (poj. min. 30l) z możliwością podgrzania butelek o pojemności od 50 do 1000 ml z temperatury pokojowej do 37 stopni C |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Funkcja wyboru z menu wstrzykiwacza rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego i zmniejszenia ryzyka wynaczynienia Zasady oceny punktowej: Tak -2 pkt Nie - 0 pkt |  | Tak/Nie |  |  |
|  |  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. |  | Tak |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania. |  | Tak |  |  |
|  |  | Bezprzewodowoy moduł obrazowy wykorzystujący kolorowy Doppler ułatwiający założenie wkłucia u pacjenta z trudnym dostępem żylnym wyposażony min. w przetwornik liniowy wraz z możliwością wizualizacji na urządzneiu mobilnym. |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Przenośnik rolkowo- taśmowy do przemieszczania pacjenta z łóżka na stół tomografu. Wymiary min, 100 cm x 45 cm Nośność min, 150 kg |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Skaner obsługujący format dokumentów A4 i rozdzielczości min. 1200x1200 dpi oraz komputer biurowy umożliwiający obsługę dostarczonego skanera celem archiwizacji dostarczonej dokumentacji pacjenta. |  | Tak/ podać |  |  |
|  |  | Trzy biurka o regulowanej wysokości w zakresie min. 70 -115 cm i nośności min. 180 kg wraz z 3 ergonomicznymi fotelami biurowymi. |  | Tak/ podać |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu TK na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie/ decyzji administracyjnych. |  | Tak |  |  |  |
| 109. | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. |  | Tak |  |  |  |
| 110. | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. |  | Tak |  |  |  |
| 111. | Dostawa nowej tablicy zasilającej tomograf wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta TK |  | Tak |  |  |  |
| 112. | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postepowaniu z systemem RIS/PACS/VNA objętym niniejszym postępowaniem. |  | Tak |  |  |  |
| 113. | Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie nie posiadało żadnych ograniczeń licencyjnych i nie wymagało dodatkowego subskrybowania licencyjnego przez Zamawiającego jakiegokolwiek elementu będącego przedmiotem zamówienia. |  | Tak |  |  |  |
| 114. | Demontaż i utylizacja aktualnie użytkowanego aparatu TK – dostawca przedstawi w szpitalu Kartę Przekazania Odpadu. |  | Tak |  |  |  |
| 114a. | Dostosowanie pomieszczenia do dostawy nowego TK, w tym: - wymiana wykładziny typu Tarkett (odprowadzająca ładunki elektrostatyczne) - dostosowanie sufitu do zawieszenia wstrzykiwacza do kontrastu, - wymiana klimatyzacji na dostosowaną od wymagań aparatu TK, - poprawa mocowania istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia TK, - malowanie ścian w pomieszczeniu, gdzie znajduje się konsola operatorska. |  | Tak |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenie specjalistyczne/ instruktaż dla lekarzy/techników/fizyków/innego personelu odpowiednio z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 8 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 8 dni x 7 godz. w czasie trwania gwarancji z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie |  | Tak |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja pełna (bez wyłączeń) min. 54 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) na sprzęt i oprogramowanie wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie przeglądy techniczne oraz konserwacje przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy, naprawy pokrywa Wykonawca. | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak/ podać |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych – do 48 godzin w dni robocze - z użyciem części zamiennych – do 96 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej skutkującej brakiem możliwości eksploatacji aparatu. | Tak |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 2 | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności oryginalnych części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat W zakresie sprzętu teleinformatycznego wymagana gwarancja 5-letniego dostępu do wszystkich oryginalnych części. | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny dostępny przez okres, co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak |  |
| 10. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
| 11. | Otwartość platformy serwisowej oferowanego urządzenia – brak wyłączeń co do licencji oprogramowania serwisowego, przekazanie (nieodpłatnie) po okresie gwarancji wszelkich kodów dostępu, umożliwiających m.in. diagnostykę urządzenia w przypadku awarii, wykonanie kalibracji, wykonanie okresowego przeglądu technicznego, oraz wymianę lampy rtg przez profesjonalny serwis, inny niż Wykonawcy – przekazanie kodów po podpisaniu odpowiedniej umowy licencyjnej. | Tak |  |
| 12. | Paszport techniczny w języku polskim dostarczony w wersji papierowej. | Tak |  |
| 13. | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
| 14. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju ewentualne dodatkowe koszty związane z niezbędnym dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego, pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

II. Dostawa systemu radiologicznego RIS/PACS/VNA z migracją danych i integracją.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Licencja na czas określony 48 – miesięcy. | Tak |  |
|  | Licencja umożliwiająca obsługę jednej placówki (fizycznej lokalizacji) i podłączenie do oferowanego oprogramowania: - 1 urządzenia klasy CT lub MR - minimum 4 urządzenia klasy CR,DX,MG,IO,PX,BMD,US | Tak |  |
|  | Licencja umożliwiająca jednoczesną pracę minimum 100 użytkowników systemu (z wyłączeniem webowej przeglądarki diagnostycznej DICOM). Oprogramowanie musi być oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej tj. licencja pływająca. | Tak |  |
|  | Licencja umożliwiająca korzystanie z usług DICOM DIMSE z użyciem wbudowanego serwera VPN przez minimum 10 określonych użytkowników. | Tak |  |
|  | Licencja umożliwiająca podłączenie minimum 1 duplikatora CD/DVD. | Tak |  |
|  | Brak ograniczeń licencyjnych co do liczby stacji roboczych, na których jest użytkowany system. | Tak |  |
|  | Brak ograniczeń licencyjnych co do liczby zarchiwizowanych badań lub danych obrazowych w systemie. | Tak |  |
|  | Obsługa standardu kodowania Unicode UTF-8. | Tak |  |
|  | Zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi i stacjami diagnostycznymi. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz wprowadzonego w module zarządzania badaniami. | Tak |  |
|  | System zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadający oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I. | Tak |  |
|  | W okresie licencyjnym Wykonawca zapewni archiwizację minimum 15 TB danych DICOM w zewnętrznym Data Center przechowującym kopie danych w minimum dwóch oddzielnych fizycznych lokalizacjach. Data Center w których przechowywane są dane muszą posiadać minimum certyfikat zgodności z normą ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301, ISO 9001 oraz certyfikat bezpieczeństwa informacji CSA STAR CCM v4. Zasady oceny punktowej: min. 15 TB – 0 pkt 20 TB – 1,5 pkt 30 TB – 2 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Dostępny raport lub informacja w panelu zarządzania systemem odnośnie aktualnego stopnia wykorzystania dostępnej przestrzeni. | Tak |  |
|  | W okresie licencji Wykonawca zapewni infrastrukturę serwerową w zewnętrznym Data Center w modelu chmurowym SaaS pozwalającą na eksploatację systemu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni, że dane w procesie przekazywania i przechowywania w Data Center, są szyfrowane, a wykorzystane rozwiązania zapewniają ochronę danych w modelu end-to-end encryption. | Tak |  |
|  | W okresie licencji Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego serwer danych o pojemności nie mniejszej niż 6 TB. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika co najmniej języku polskim i angielskim. | Tak |  |
|  | System obsługiwany w całości przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatków do przeglądarek. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z najnowszą wersją przeglądarek minimum Chrome, Firefox na komputerach z aktualnym systemem MacOS i Windows. | Tak |  |
|  | Termin realizacji zakresu przedmiotu Zamówienia objętego opisem przedmiotu zamówienia maksymalnie 12 tygodni od dnia protokolarnego umożliwienia Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego (niezwłocznie po podpisaniu umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga przeszkolenia użytkowników i administratorów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i zarządzania systemem. Wymagane jest udokumentowane ukończenie szkolenia np. poprzez wystawienie stosowanego certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia. Dokument poświadczający ukończenie szkolenie musi zawierać minimum imię i nazwisko osoby szkolonej, datę szkolenia, tytuł szkolenia i zakres szkolenia. | Tak |  |
|  | Administracja systemem |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego w systemie z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i ich kodów resortowych (min. I, V, VII, i VIII) zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia danych identyfikujących podmiot leczniczy w interfejsie użytkownika wraz z identyfikacją graficzną tj. możliwość stosowania logotypów. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania użytkownikami z możliwością minimum: - definiowania ról w systemie, - określania danych podstawowych użytkownika (imię, nazwisko, login, hasło), - określania danych niezbędnych do utworzenia EDM wraz z walidacją danych (min. PESEL i/lub PWZL, zawód medyczny, posiadane specjalizacje), - funkcji w pracowni (min. technik, lekarz opisujący, konsultujący, wykonujący, pielęgniarka), - określenia zakresu widoczności badań w oparciu o zdefiniowane reguły. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność ograniczenia widoczności wybranych badań użytkownikom, w oparciu o zdefiniowane reguły z wykorzystaniem minimum: - rodzaju badania (TK, RTG, MR), - danych jednostki kierującej, - danych lekarza kierującego, - pracowni wykonującej badania, - aktualnie zalogowanego użytkownika. | Tak |  |
|  | Zarządzanie regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od zdefiniowanego płatnika, pracowni wykonujących jak i statusu zlecenia z możliwością wymuszenia na użytkowniku wyboru co najmniej: - funkcji personelu biorącego udział w procedurze, - danych dotyczących płatnika, - rozpoznania na skierowaniu, - lekarza kierującego na badanie, - jednostki kierującej na badanie, - daty skierowania, - dokumentów stanowiących załącznik do zlecenia. | Tak |  |
|  | Automatyzacja obiegów pracy (workflow) minimum z możliwością zaplanowania automatycznej zmiany statusu zlecenia w zależności od: - nazwy procedury, - priorytetu procedury, - modalności procedury (np.: TK, MR, USG), - pracowni wykonującej badanie. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania słownikami systemu z możliwością samodzielnego dodawania, edycji i usuwania wpisów przez administratora, w tym min. w zakresie: - słownika procedur medycznych, - słownika jednostek zlecających (płatników), - słownika jednostek kierujących, - słownika materiałów i/lub kontrastów, - słownika lekarzy kierujących, - słownika funkcji w pracowni, - słownika specjalizacji lekarskich, - środków kontrastowych i leków, - materiałów, - słownika płatników oraz rodzajów płatników. | Tak |  |
|  | Integracja ze słownikiem RPWDL (P2) z wbudowaną najnowszą wersją słownika RPWDL w zakresie podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność dodawania notatek do badania i wymiany notatek pomiędzy modułami systemu. | Tak |  |
|  | Logowanie wykonanych operacji przez użytkownika systemu wraz z możliwością przeglądania zalogowanych operacji przez użytkowników, którym nadano takie uprawnienia. | Tak |  |
|  | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem |  |  |
|  | Mechanizmy kontroli dostępu oparte o role użytkownika - Role-Based Authorization Control (RBAC). | Tak |  |
|  | Funkcjonalności wspólnego logowania (Single Sign-On, SSO) do wszystkich modułów Systemu. | Tak |  |
|  | Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania). | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP w zakresie minimum autoryzacji użytkowników. | Tak |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA). | Tak |  |
|  | Możliwość wygenerowania jednorazowych kodów zapasowych przynajmniej podczas włączania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Tal |  |
|  | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego. | Tak |  |
|  | Możliwość określania polityk złożoności i czasu obowiązywania haseł, funkcjonalność wymuszania zmiany hasła co określony interwał czasu oraz obligatoryjności lub opcjonalności stosowania 2FA. | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po określonej ilości nieudanych prób zalogowania. | Tak |  |
|  | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego adresu email oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego numeru telefonu komórkowego oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika adresu e-mail pozwalający na sprawdzenie istnienia konta e-mail i dostępu do niego przez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres. | Tak |  |
|  | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika numeru telefonu pozwalający na sprawdzenie istnienia numeru telefonu i dostępu do niego przez wysłanie wiadomości SMS na podany numer. |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm wykrywania próby ustawienia hasła znajdującego się na publicznie dostępnych listach skompromitowanych haseł, bez ujawniania hasła użytkownika podmiotom trzecim. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu aktywnych sesji przez użytkownika z możliwością indywidualnego zakończenia sesji otwartych na innych stanowiskach komputerowych. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników i zdalnego wylogowania użytkowników przez administratora. | Tak |  |
|  | Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta. | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych modułów systemu. | Tak |  |
|  | Możliwość zadeklarowania maksymalnego czasu trwania sesji użytkownika w przypadku jego bezczynności. | Tak |  |
|  | Uruchomienia aplikacji wraz z jej ustawieniami na różnych komputerach bez interwencji serwisowej. | Tak |  |
|  | System nie może przechowywać lokalnie (na stacji końcowej użytkownika) danych obrazowych, plików z opisami badań ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. | Tak |  |
|  | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe wszystkich plików wczytywanych do systemu przez użytkownika, w tym skanów dokumentów, załączników do badań, plików HL7 CDA, obrazów, plików dźwiękowych z nagraniami, a w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | Tak |  |
|  | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe „w locie” wszystkich plików DICOM wczytywanych do systemu, w tym danych obrazowych pochodzących z podłączonych aparatów diagnostycznych, wszelkich zewnętrznych węzłów DICOM oraz badań porównawczych, wczytywanych z nośników zewnętrznych. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania, system musi uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | Tak |  |
|  | System musi korzystać z bazy danych badań dostarczonego modułu archiwum obrazowego (architektura klient - serwer). | Tak |  |
|  | Moduł archiwizacji obrazów |  |  |
|  | Obsługa DICOM 3.0 (Query C-FIND, Retrieve C-MOVE, Retrieve C-GET, Store C-STORE, DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS). | Tak |  |
|  | Obsługa DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS). | Tak |  |
|  | Obsługa asynchronicznego C-MOVE i C-GET oraz możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania obrazów w ramach operacji C-MOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego. | Tak |  |
|  | Zarządzanie lokalnymi serwerami za pomocą interfejsu WWW przez uprawnionych użytkowników. | Tak |  |
|  | Brak limitu węzłów DICOM. | Tak |  |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM przez uprawnionych użytkowników. | Tak |  |
|  | Prefetching historycznych danych obrazowych (pełnych badań i/lub serii) z dowolnego węzła DICOM wyzwalany w oparciu min. o zdarzenia: - Nadejście dnia poprzedzającego datę planowanego badania. - Rejestracja pacjenta w dniu badania. - Zlecenie (przez technika) opisu badania. - Zaplanowanie badania w terminarzu. - Otrzymanie dowolnego komunikatu HL7 ORM. - Otrzymanie badania DICOM z możliwością zdefiniowania warunków transferu poprzednich badań i/lub serii w oparciu o jeden lub więcej parametrów badań, w tym min.: - określonej liczby lat wstecz, - określonej liczby badań poprzednich wg. daty wykonania, - modalności, - okolicy anatomicznej określonej w tagach DICOM, - nazwy badania w tagach DICOM, - jednostki kierującej i/lub komórki kierującej na badanie. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi wykluczenie z reguł autoroutingu i prefetchingu przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum: - Enhanced MR Image Storage, - Enhanced CT Image Storage, - Enhanced SR Image Storage, - Enhanced XA Image Storage, - Enhanced XRF Image Storage. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi ograniczenie reguł autoroutingu i prefetchingu tylko do przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum.: - X-Ray Radiation Dose SR, - Basic Text SR, - Secondary Capture Image Storage, - X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage, - Ultrasound Image Storage - Ultrasound Multi-frame Image Storage, - Enhanced XRF Image Storage, - X-Ray 3D Angiographic Image Storage, - Nuclear Medicine Image Storage, - Digital Mammography X-Ray Image Storage, - MR Image Storage, - CT Image Storage, - Computed Radiography Image Storage, - Digital X-Ray Image Storage - For Presentation, - Digital X-Ray Image Storage - For Processing. | Tak |  |
|  | Definiowanie reguł autoroutingu danych obrazowych przez uprawnionych użytkowników z możliwością definiowania min.: - priorytetu transferu danych DICOM z wyróżnieniem min. 3 stopni, - źródłowego węzła DICOM, - jednego lub wielu docelowych węzłów DICOM, - zakresu transferowanych danych z możliwością określenia warunków w oparciu o jeden lub kilka tagów DICOM, a także zdefiniowane w systemie pracownie, jednostki kierujące, komórki jednostki kierującej, lekarza kierującego. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi zdefiniowanie zadań modyfikacji jednego lub wielu tagów DICOM podczas transferu badań, w tym w ramach autoroutingu i prefetchingu | Tak |  |
|  | Wbudowana, nielimitowana co do liczby równoczasowych użytkowników i stanowisk, referencyjna przeglądarka webowa DICOM (obsługa modalności m.in. CT, MR, DX, CR, XA, US, ES). | Tak |  |
|  | Upload badań porównawczych do systemu z możliwością powiązania wgrywanego badania z istniejącym w systemie pacjentem, w taki sposób, aby wczytane do systemu badanie zewnętrzne było prezentowane podczas opisu badania lekarzowi, nawet jeśli dane identyfikacyjne pacjenta w DICOM (Patient ID, data urodzenia, Imię, Nazwisko) różnią się od danych pacjenta w systemie. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OsiriX MD za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej RadiAnt za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Tomocon za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Weasis za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej eFilm za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej INFINITT za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej syngoVia (Siemens) za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej AW server (GE) za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej iQ VIEW za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Carestream za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego wysłania obrazów DICOM powiązanych z zaznaczonymi zleceniami opisu na liście zleceń opisu dla radiologa do wybranego węzła DICOM. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność udostępniania obrazów - możliwość generowania linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM. Możliwość zarządzania wygenerowanymi linkami do obrazów, w tym możliwość ich dezaktywacji oraz śledzenia historii dostępu. | Tak |  |
|  | Dostęp do udostępnionych obrazów przez linka http musi być chroniony minimum kodem PIN. | Tak |  |
|  | Możliwość zarządzania worklistami z możliwością edycji istniejących list roboczych i tworzenia nowych worklist w oparciu o zarejestrowane zlecenia z min. zawężeniem reguł tworzenia wpisów na konkretnej workliście do wybranych modalności DICOM oraz pracowni zdefiniowanych w systemie. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu worklist z poziomu systemu. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu listy badań DICOM w systemie, przeszukiwania bazy danych badań DICOM i sortowania wyników wyszukiwania w oparciu min. o jedno lub więcej kryteriów: - data wstawienia badania do archiwum, - wiek pacjenta w momencie badania w latach, - Patient Name (0010,0010), - Patient ID (0010,0020), - Other Patient IDs (0010,1000), - Study Description (0008,1030), - Institution Name (0008,0080), - Referring Physician Name (0008,0090), - Patient Sex (0010,0040), - Study Instance UID (0020,000D), - Accession Number (0008,0050), - Study ID (0020,0010), - Study Time (0008,0030), - Study Date (0008,0020), - Modality. | Tak |  |
|  | Moduł zarządzania badaniami - rejestracji badań |  |  |
|  | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio w systemie | Tak |  |
|  | Funkcjonalność skanowanie dokumentów i dołączania ich do badania. | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów na podstawie zewnętrznych skierowań HL7 oraz możliwość tworzenia rekordów pacjentów w oparciu o otrzymane pliki DICOM. | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów na podstawie zleceń z HIS oraz e-skierowań z systemu P1. | Tak |  |
|  | Obsługa standardu HL7 CDA PIK z możliwością podglądu załączonej do zlecenia HL7 elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie opublikowanych przez CSIOZ szablonów dokumentów. | Tak |  |
|  | Możliwość wczytywania plików HL7 CDA PIK bezpośrednio do systemu i ich wizualizacji. | Tak |  |
|  | Zarządzanie widocznością jednostek (pracowni) podmiotu dla użytkowników (możliwość ograniczenia dostępu użytkownikom tylko do zleceń z wybranych pracowni). | Tak |  |
|  | Zarządzanie rodzajami płatników (min. badania szpitalne, ubezpieczenie publiczne, umowy komercyjne, badania prywatne) z możliwością rozróżnienia badań na liście minimum kolorem. | Tak |  |
|  | Zarządzanie procedurami radiologicznymi z możliwością określenia minimum: kodu wewnętrznego procedury, nazwy, krótkiej nazwy, kodu ICD9, typu badania, okolicy anatomicznej. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie informacji o podanych lekach i środkach kontrastujących w tym minimum o rodzajach podanych środków kontrastowych, ilości, drodze podania, osobie podającej i informacji o wystąpieniu ewentualnych działań niepożądanych. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie informacji o wadze i wzroście pacjenta wraz z automatycznym wyliczeniem BMI. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie informacji o poziomie kreatyniny, glukozy, TSH z możliwością automatycznego wyliczenia GFR i prezentacji informacji o wydolności nerek (dla badań kontrastowych). | Tak |  |
|  | Wprowadzanie informacji o zużytych materiałach. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie informacji o ekspozycjach w przypadku badań RTG/TK z możliwością wprowadzenia minimum: - liczby ekspozycji, - dla RTG: DAP, mAs, kV, - dla TK: CTDI, DLP, rozmiaru użytego fantomu dla CTDI, SSDE, - uwag dotyczących ekspozycji. | Tak |  |
|  | Zarządzanie słownikiem materiałów, leków i środków kontrastujących z możliwością grupowania poszczególnych preparatów oraz ograniczeniem ich dostępności do poszczególnych pracowni | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego zlecania nagrań CD/DVD na duplikatorach w różnych lokalizacjach. | Tak |  |
|  | Licencja i podłączenie jednej sztuki duplikatora oraz na wypalanie płyt na nieograniczonej ilości nagrywarek lokalnych w rejestracji w ramach przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorach. | Tak |  |
|  | Nagrywanie płyt CD/DVD na lokalnym komputerze. | Tak |  |
|  | Obsługa urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka, czytnik kart) w systemach MacOS i Windows. | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowywania wyglądu i złożoności formularza rejestracji w zależności od pracowni wykonującej badania. | Tak |  |
|  | Zarządzanie automatycznymi regułami obiegu informacji (workflow) w module rejestracji (np. opisane badania USG oznaczaj jako wydane). | Tak |  |
|  | Możliwość określenia priorytetu opisu niezależnie od priorytetu wykonania badania. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia zleceń w oparciu o: - dane pochodzące z zleceń HL7, - dane z nagłówków DICOM pochodzące z badań przesłanych do systemu PACS, - dane z e-skierowania uzyskane z systemu P1, - dane ręcznie wprowadzone przez użytkownika końcowego. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia zleceń zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących m.in. dokumentacji medycznej oraz w zakresie umożliwiającym rozliczenie zlecenia: - oznaczenie podmiotu kierującego, - oznaczenie pacjenta, - oznaczenie podmiotu i rodzaju przedsiębiorstwa w którym wykonywane jest badanie, - rozpoznanie ICD10, - rodzaj i zakres anatomiczny procedury badania, - powiązane informacje oraz dane dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania, w tym minimum: dokumentację medyczną, skany dokumentacji, wyniki badań dodatkowych, medyczne dane obrazowe DICOM, inna dokumentacja obrazowa, pliki multimedialne, - datę wystawienia zlecenia, - oznaczenie priorytetu wykonania zlecenia, - oznaczenie płatnika (niezależnie od oznaczenia podmiotu kierującego na badanie), - oznaczenie jednej lub więcej umownych procedur rozliczeniowych związanych z procedurą badania, - oznaczenie osoby zlecającej badanie. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oznaczenia podmiotu zlecającego badanie (wystawiającego zlecenie / skierowanie): - nazwę podmiotu, - kody resortowe podmiotu, - nazwę komórki organizacyjnej podmiotu, która zleca konsultację, - adres korespondencyjny komórki organizacyjnej podmiotu, - dane kontaktowe podmiotu, w tym min. numer telefonu, e-mail. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oznaczenia pacjenta, którego dotyczy zlecenie: - nazwisko i imię, - datę urodzenia, - oznaczenie płci, - adres miejsca zamieszkania, w tym min. ulicę i dom, kod pocztowy, miasto, kraj, - obywatelstwo, - numer identyfikacyjny pacjenta, - w przypadku noworodka - numer identyfikacyjny matki, - w przypadku osób, które nie mają nadanego państwowego numeru identyfikacyjnego, inny, unikalny systemowo numer identyfikacyjny, - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym minimum możliwość wyboru spośród: dowód osobisty, paszport, - możliwość dodawania, usuwania i edycji jednego lub więcej powiązanych osób, w tym przedstawicieli ustawowych z uwzględnieniem minimum: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz adresu zamieszkania każdej z osób powiązanych, - dane kontaktowe, w tym min.: telefon, adres e-mail, - możliwość zdefiniowania innego niż kontaktowy numeru telefonu do powiadomień SMS. | Tak |  |
|  | Możliwość określenia dokumentów uprawniających do świadczeń. | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia osoby kierującej na badanie diagnostyczne w zakresie: - nazwisko i imię, - tytuł zawodowy, - uzyskane specjalizacje, - numer prawa wykonywania zawodu. | Tak |  |
|  | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca w jednym polu wyszukiwanie kontekstowe z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych zleceń konsultacji, w tym minimum: państwowego numeru identyfikacyjnego, nazwiska i imienia pacjenta, innego numeru identyfikacyjnego pacjenta, imienia i nazwiska lekarza opisującego, numeru zlecenia, modalności, procedury. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność szybkiego wyboru procedur radiologicznych bazującego na komponencie anatomicznym dla badań RTG, TK i MR z graficznym odwzorowaniem i filtrowaniem okolic anatomicznych. | Tak |  |
|  | Możliwość samodzielnego utworzenia relacji i ograniczania wyświetlania procedur radiologicznych w trakcie rejestracji do przypisanych komórek organizacyjnych i płatników (umów) (relacja płatnik - procedura i/lub rodzaj płatnika - procedura). | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wyboru procedury radiologicznej z możliwością wyszukiwania procedur w oparciu co najmniej o modalność, fragment nazwy procedury. | Tak |  |
|  | W systemie MacOS (11.0 lub wyższy) i Windows 10 zapewniona możliwość skanowania i dołączania plików: skierowań, skanów dokumentacji papierowej, dokumentacji elektronicznej EDM oraz plików multimedialnych (min. mp3, wav, mp4, mov) i zapisywanie ich w powiązaniu z badaniem z zapewnieniem możliwości ich podglądu oraz przesyłania do lekarzy opisujących. | Tak |  |
|  | Podgląd zeskanowanych bądź dołączonych dokumentów min. JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF z możliwością ich obracania, przerzucania w pionie i/lub poziomie, powiększania, przesuwania i przewijania w przypadku wielostronicowych dokumentów. | Tak |  |
|  | Możliwość załączania do badań filmów w formatach MP4, MOV, MPEG, AVI. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrywania danych obrazowych do archiwum PACS ze wskazanego katalogu lub nośnika lokalnego na komputerze użytkownika (dysk/usb) z użyciem przeglądarki internetowej z możliwością powiązania ich z badaniem i pacjentem. | Tak |  |
|  | W trakcie rejestracji walidacja poprawności numeru identyfikacyjnego pacjenta oraz zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z już istniejącym w systemie numerem identyfikacyjnym. | Tak |  |
|  | Automatycznie uzupełnianie: płci i daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | Tak |  |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika lekarzy zlecających. | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania i edycji słownika lekarzy zlecających, wyszukiwania lekarzy zlecających podczas wprowadzania wg. fragmentu nazwy, fragmentu numeru PWZL. | Tak |  |
|  | Wbudowany pełny słownik jednostek zlecających (podmiotów leczniczych) na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych podmiotów i komórek organizacyjnych. | Tak |  |
|  | Wbudowany pełny słownik praktyk lekarskich na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych. | Tak |  |
|  | Pojedyncze pole wyszukiwania kontekstowego jednostki zlecającej w formularzu rejestracji zleceń, w oparciu o wbudowany słownik z możliwością dodania nowych komórek i jednostek na podstawie rejestru RPWDL. Wyszukiwanie kontekstowe w słowniku jednostek i RPWDL w oparciu min o: REGON, fragment nazwy podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej, NIP, adres. | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji o personelu uczestniczącym w procedurze badania np.: koordynator, lekarz opisujący, technik, pielęgniarka itp. | Tak |  |
|  | Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od danych badania i mogą podlegać audytowi zmian. | Tak |  |
|  | Podczas przypisywania danych pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane pacjenta. | Tak |  |
|  | Wbudowany słownik kodów ICD10 z możliwością wyszukiwania kontekstowego wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | Tak |  |
|  | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli wprowadzania danych personelu powiązanego ze zleceniem w zależności od pełnionej funkcji oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, priorytetu badania i typu płatnika, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji. | Tak |  |
|  | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli załączania skanów dokumentów powiązanych ze zleceniem w zależności od rodzaju dokumentu oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, typu płatnika, priorytetu badania, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji. | Tak |  |
|  | Zapewniona możliwość odbioru opisów badań w formie elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | Tak |  |
|  | Zapewniona możliwość podglądu statusu opisu, daty przekazania zlecenia do opisu, osoby przekazującej badanie do opisu, załączonych badań porównawczych i zleconego priorytetu opisu. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca wyświetlenie/odtworzenie załączonych do zlecenia konsultacji danych (tj. obrazy badań DICOM, PNG, PDF, JPEG, filmy pochodzące np. z laparoskopów/endoskopów w formatach MOV, MPG, MP4). | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca pobranie na dysk lokalny załączonych do zlecenia konsultacji danych (tj. pliki multimedialne, dane obrazowe, skany dokumentacji medycznej) dostępnych w systemie. | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi badań odrzuconych z opisu z powodu braków w dokumentacji lub innych powodów formalnych wraz z możliwością ponownego skierowania zlecenia do opisu po uzupełnieniu braków. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłoszenia niezgodności związanych z otrzymanym opisem i skierowaniem zlecenia do kontroli jakości lub do rekonsultacji przez lekarza opisującego. | Tak |  |
|  | Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących danych pacjenta, zlecenia i otrzymanych opisów badań. | Tak |  |
|  | Wyszukiwarka podstawowa umożliwiająca szybkie wyszukiwanie zleceń wg. fragmentu numeru badania, nazwiska pacjenta i/lub ID pacjenta (PESEL). | Tak |  |
|  | Możliwość wywołania wyszukiwarki podstawowej skrótem klawiszowym. | Tak |  |
|  | Możliwość wyszukiwania zleceń pacjenta z użyciem wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań. | Tak |  |
|  | Obsługa czytników kodów kreskowych z szybkim wyszukaniem i otwarciem formularza badania po zeskanowaniu kodu kreskowego. Dotychczas otwarte do edycji badanie zostaje zastąpione przez wywołane z użyciem kodu kreskowego zlecenie z możliwością powrotu do edytowanego wcześniej badania i bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. | Tak |  |
|  | Możliwość zaawansowanego wyszukiwania badań z użyciem kombinacji kryteriów, w tym przynajmniej: - Numer badania, - PESEL, Nazwisko, Imię, Płeć, Data urodzenia pacjenta, Numer telefonu pacjenta podany podczas rejestracji, - Przedział wieku pacjenta w momencie badania (w latach, miesiącach), - Data badania, Modalność, Nazwa procedury, - Pracownia wykonująca badanie, - Urządzenie, na którym wykonano badanie, - Status badania, Priorytet badania, - Data utworzenia badania w systemie, Data pierwszej rejestracji badania, - Zaplanowana data badania , - Rozpoznanie główne wg. ICD10, - Data skierowania, - Rodzaj płatnika (np. NFZ, Hospitalizacja), Płatnik (np. Mazowiecki OW NFZ, PZU), - Podmiot kierujący, Komórka organizacyjna podmiotu kierującego, - Dane kliniczne na skierowaniu, - Personel powiązany z badaniem, min.: Lekarz opisujący, Lekarz konsultujący, Lekarz nadzorujący badanie, Technik, - Fraza występująca w opisie badania, - Fraza występująca w uwagach do opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania przez użytkownika minimum 10 indywidualnych schematów wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwarki zaawansowanej. Po kolejnym zalogowaniu na innym stanowisku schematy wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika muszą być dostępne. | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwania (podstawowym i zaawansowanym) zależne od polskich liter. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania kodów kreskowych z numerem badania przez technika i rejestratorkę. | Tak |  |
|  | Możliwość filtracji listy zleceń wg predefiniowanych przedziałów czasowych (bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący dzień, poprzedni dzień). | Tak |  |
|  | Możliwość przeszukiwania, filtrowania i sortowania listy zleceń według kryteriów minimum: - numeru badania, - nazwiska pacjenta, - numeru identyfikacyjnego pacjenta, - statusu, - daty badania, - priorytetu, - procedury, - jednostki wykonującej, - podmiotu kierującego. | Tak |  |
|  | Predefiniowane listy robocze (worklisty) badań w zależności od roli użytkownika i statusu workflow w tym listy: - badań wysłanych do opisu, - wyników do wydania, - wyników wydanych, - zleceń u których wykonano badanie, - zleceń zakończonych, - zleceń w trakcie opisu, - zleceń odrzuconych z opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość sortowania i filtrowania zleceń na listach roboczych oraz w wynikach wyszukiwania. | Tak |  |
|  | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca wyszukiwanie kontekstowe w jednym polu z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych. | Tak |  |
|  | Wbudowane powiadomienia personelu wykonującego badanie informujące o utworzeniu nowych notatek dotyczących wykonanych badań. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia notatek na potrzeby komunikacji z innymi użytkownikami. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu powiązanych danych obrazowych DICOM w przeglądarce www z poziomu listy badań. | Tak |  |
|  | Wbudowany słownik kodów pocztowych i miejscowości oraz kodów terytorialnych oparty o katalogi TERYT (TERC, SIMC, ULIC) i Spis PNA, wraz z możliwością aktualizacji. | Tak |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie kodu terytorialnego i miejscowości w polu adresu w oparciu o kod pocztowy podczas rejestracji badania. | Tak |  |
|  | Moduł opisowy |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania opisów badań z użyciem wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań. | Tak |  |
|  | Obsługa czytników kodów kreskowych z szybkim wyszukaniem i otwarciem opisu badania po zeskanowaniu kodu kreskowego. Dotychczas otwarty do edycji opis zostaje zastąpiony przez wywołane z użyciem kodu kreskowego zlecenie z możliwością powrotu do edytowanego wcześniej opisu i bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. | Tak |  |
|  | Możliwość zaawansowanego wyszukiwania opisów badań z użyciem kombinacji kryteriów, w tym przynajmniej: - Numer badania, - PESEL, Nazwisko, Imię, Płeć, Data urodzenia pacjenta, - Przedział wieku pacjenta w momencie badania (w latach, miesiącach), - Data badania, Modalność, Nazwa procedury, - Pracownia wykonująca badanie, - Status opisu, Priorytet opisu, - Data utworzenia zlecenia opisu w systemie, - Rozpoznanie główne wg. ICD10, - Data skierowania, - Rodzaj płatnika (np. NFZ, Hospitalizacja, Umowa), Płatnik (np. Mazowiecki OW NFZ, PZU), - Podmiot kierujący, Komórka organizacyjna podmiotu kierującego, - Dane kliniczne na skierowaniu, - Data zatwierdzenia opisu przez lekarza, - Personel powiązany z opisem i badaniem, min.: Lekarz opisujący, Lekarz konsultujący, Lekarz nadzorujący badanie, Lekarz przypisany do badania, Technik, - Fraza występująca w opisie badania, Fraza występująca w uwagach do opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania przez użytkownika min. 10 indywidualnych schematów wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwarki zaawansowanej. Po kolejnym zalogowaniu na innym stanowisku schematy wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika powinny być dostępne. | Tak |  |
|  | Wbudowany podstawowy edytor opisów badań z możliwością co najmniej: - zmiany czcionki, - tworzenia pogrubień, kursyw, - podkreśleń tekst, - zmiany wielkości tekstu, - tworzenie listy numerycznej i wypunktowanej, - cofanie i ponawianie operacji, tworzenie tabeli wraz z dodawaniem i usuwaniem wierszy i kolumn. | Tak |  |
|  | Umieszczanie obrazów kluczowych w opisie badania z dostępnych obrazów DICOM. | Tak |  |
|  | Możliwość przeciągania zaznaczonego fragmentu tekstu w inne miejsce opisu w oknie edytora. | Tak |  |
|  | Wsparcie dla sprawdzania pisowni w języku polskim w przeglądarce. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania różnych szablonów opisów w zależności od rodzaju badania. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego umieszczania w szablonach opisów fraz w oparciu o dane z tagów DICOM oraz dane wprowadzone w systemie, w tym minimum powiązane z badaniem dane dotyczące: - sumarycznych dawek dla wszystkich powiązanych z badaniem ekspozycji (min. DLP, CTDI, SSDE dla TK oraz DAP, mAs, kVp dla RTG), użytych kontrastów i leków (ilość, rodzaj, droga podania), - działań niepożądanych po dożylnym podaniu kontrastu (opis, data wystąpienia), - poziom kreatyniny i GFR, - waga i wzrost pacjenta, BMI dla pacjentów >18 rż., - nazwy poszczególnych serii (Series Description), - dostarczonych przez pacjenta i dostępnych w systemie poprzednich badań obrazowych pacjenta (modalności, daty wykonania, nazwy), - sumarycznej liczby serii i obrazów w badaniu, - danych klinicznych podanych na zleceniu/e-skierowaniu, - rozpoznań ICD10 wraz z opisem tekstowym kodów podanych na zleceniu/e-skierowaniu, - celu badania określonego na zleceniu/e-skierowaniu. Zasady oceny punktowej: min. 5 ppkt. – 0 pkt za każdy dodatkowy ppkt. – 0,5 pkt (maks. 2,5 pkt) | Tak |  |
|  | Wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników. | Tak |  |
|  | Możliwość opisu z użyciem raportów strukturyzowanych zapewniających minimum: - pola jednokrotnego wyboru, - pola wielokrotnego wyboru, - pole tekstowe, - pola numeryczne, - graficzne komponenty z możliwością oznaczania kilku obszarów zainteresowania z oznaczeniem kolejnych obszarów różnymi kolorami i numerami (np. obrysy patologii na schemacie prostaty), - widoczność elementów opisu uzależniona od wartości innych powiązanych pól, - możliwość określenia reguł walidacji pola, - kalkulator prawdopodobieństwa złośliwości guzków płuc wg. Brocka, - kalkulator objętości prostaty i zmian stwierdzanych w prostacie na podstawie podania podstawowych pomiarów 2D wg. metodologii PI-RADS v.2.1, - kalkulator kategorii zmiany wg. skali PI-RADS 2.1 w oparciu o ocenę cząstkową zmian w poszczególnych sekwencjach, - automatyczne określanie lokalizacji zmiany w prostacie na podstawie obrysu zmiany przez użytkownika na schemacie prostaty wg. PI-RADS v. 2.1, z umieszczeniem w opisie min. stref w których zlokalizowana jest zmiana oraz sektorów zgodnych z skalą PI-RADS 2.1. Zasady oceny punktowej: Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt | Tak / Nie |  |
|  | Możliwość użycia raportów strukturyzowanych do opisu TK klatki piersiowej z wbudowanym min.: - kalkulatorem prawdopodobieństwa złośliwości guzków płuc wg. Brocka, - kryteriami oceny guzków wg. Lung-RADS, - kryteriami oceny guzków wg. BTS, - możliwością określenia rodzajów guzków płuc z podziałem na lite, częściowo-lite i nielite, - możliwość wprowadzenia VDT dla każdego z guzków osobno. Zasady oceny punktowej: Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt | Tak / Nie |  |
|  | Możliwość użycia raportów strukturyzowanych do opisu MR prostaty, posiadających min.: - kalkulator objętości prostaty i zmian stwierdzanych w prostacie na podstawie podania podstawowych pomiarów 2D wg. metodologii PI-RADS v.2.1, - kalkulator gęstości PSA w oparciu o wprowadzoną wartość PSA i objętość prostaty, - kalkulator kategorii zmiany wg. skali PI-RADS 2.1 w oparciu o ocenę cząstkową zmian w poszczególnych sekwencjach z uwzględnieniem lokalizacji zmian, - możliwość określenia klasyfikacji TNM w opisie strukturyzowanym, - automatyczne określanie lokalizacji zmiany w prostacie na podstawie obrysu zmiany przez użytkownika na schemacie prostaty wg. PI-RADS v. 2.1, z umieszczeniem w opisie min. stref w których zlokalizowana jest zmiana oraz sektorów zgodnych z skalą PI-RADS 2.1, - dołączanie schematu prostaty wraz z utworzonymi obrysami zmian wg. PI-RADS v 2.1. Zasady oceny punktowej: Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt | Tak / Nie |  |
|  | Funkcjonalność ręcznego przypisywania badań do poszczególnych lekarzy opisujących przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego przypisywania badań do lekarzy opisujących na podstawie zdefiniowanych reguł. | Tak |  |
|  | Możliwość wyliczania i prezentacji czasu pozostałego na opis badania (SLA) w zależności od rodzaju i priorytetu badania (np. czas na opis pilnych badań TK). | Tak |  |
|  | Obsługa procesu opisywania badań przez rezydentów z możliwością konsultacji opisów przez osoby uprawnione oraz brakiem możliwości zatwierdzenia opisu przez rezydenta. | Tak |  |
|  | Obsługa procesu konsultacji opisu przez dwóch specjalistów. | Tak |  |
|  | Obsługa procesu kontroli jakości opisu przez uprawnionych użytkowników z możliwością skierowania badania do ponownego opisu, skierowania do rekonsultacji przez lekarza opisującego, wymuszenia konsultacji przez innego specjalistę jak i akceptacji opisu w wyniku braku niezgodności. | Tak |  |
|  | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA PIK i EDM (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie). | Tak |  |
|  | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego min. Certum, KIR, SimplySign w systemach Windows i MacOS. | Tak |  |
|  | Obsługa podpisu cyfrowego ZUS z możliwością podpisywania PDF i EDM w systemach Windows i MacOS. | Tak |  |
|  | Możliwość zbiorczego podpisywania elektronicznego opisów badań zarówno podpisem kwalifikowanym jak i podpisem ZUS. | Tak |  |
|  | Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel. | Tak |  |
|  | Możliwość ograniczenia użytkownikom widoczności badań do opisu tylko do listy badań spełniających określone kryteria, w tym min.: jednostka zlecająca badanie, pracownia wykonująca badanie, modalność, procedura radiologiczna, priorytet opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość przypisywania zdefiniowanych grup widoczności poszczególnym użytkownikom modułu opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu lub do konsultacji w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł przypisywania i roli użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania automatycznych, ograniczonych w czasie reguł przypisywania badań do opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego zarządzania przypisaniem badań do opisu lekarzowi (nadrzędnego nad regułami automatycznymi). | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania. | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania, dodawania i edycji zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania. | Tak |  |
|  | Możliwość powiadamiania lekarzy o nowych notatkach utworzonych do badań przez nich opisywanych bądź konsultowanych. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu danych dotyczących personelu zaangażowanego w wykonanie procedury z poziomu okna opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania z poziomu okna opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość zatwierdzenia wyniku badania bez podpisu elektronicznego przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |
|  | Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany na liście badań z możliwością odfiltrowania min. badań niepodpisanych cyfrowo i/lub badań podpisanych. | Tak |  |
|  | Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania wraz z obsługą urządzeń Speechmike (Philips) w systemie Windows. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku badań zatwierdzonych. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku specjalizacji lekarza opisującego i lekarza konsultującego. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku informacji o personelu biorącym udział w procedurze, w tym min.: lekarza nadzorującego, technika, pielęgniarki w zależności od pracowni wykonującej badanie. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego. | Tak |  |
|  | Możliwość prezentowania na wydruku wyniku danych rejestrowych pracowni wykonującej badanie, w tym min. nazwy, adresu, kodów resortowych I, V, VII, danych kontaktowych email i telefonu | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku logo podmiotu wykonującego badanie. | Tak |  |
|  | Możliwość odwzorowania formatowania tekstu zgodnego z użytym w edytorze tekstu w wydruku wyniku badania. | Tak |  |
|  | Wydruk opisu zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak |  |
|  | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, numerem PESEL pacjenta i datą sporządzenia opisu badania. | Tak |  |
|  | Umieszczenie na wydruku badania informacji o autoryzacji opisu podpisem elektronicznym. | Tak |  |
|  | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. | Tak |  |
|  | Raporty ilościowe prezentujące dane dotyczące rodzaju i liczby wykonanych procedur i badań w tym min. księga badań, raport wg. jednostek kierujących, lekarzy kierujących, lekarzy opisujących, pracowni wykonujących. | Tak |  |
|  | Raporty ilościowe pozwalające na okresowe raportowanie liczby i rodzaju zleconych i wykonanych opisów w tym z możliwością określenia lekarzy opisujących i/lub konsultujących, według daty opisu, daty badania, pracowni wykonującej badanie, jednostek kierujących. | Tak |  |
|  | Eksport raportów do plików Excel lub CSV. | Tak |  |
|  | Moduł transkrypcji |  |  |
|  | System umożliwia zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania w systemie Windows. | Tak |  |
|  | System umożliwia pobranie oryginalnego nagrania dźwiękowego opisu przechowywanego przy badaniu. | Tak |  |
|  | Po utworzeniu pliku nagrania z opisem przez lekarza, system automatycznie ustawia status badania, który sygnalizuje konieczność przepisania opisu. | Tak |  |
|  | System umożliwia określenie priorytetu zlecenia przepisania w momencie zlecania przepisania nagrania przez lekarza z możliwością określenia minimum 3 różnych priorytetów (np.: pilne, planowe, pilne szpitalne). | Tak |  |
|  | Możliwość przewijania utworzonego opisu głosowego podczas nagrywania i odsłuchu. | Tak |  |
|  | Możliwość zwiększenia i zmniejszenia prędkości odsłuchu z poziomu aplikacji. | Tak |  |
|  | Pasek podglądu długości i odsłuchu nagrania z poziomu aplikacji. | Tak |  |
|  | Regulacja głośności odsłuchu z poziomu aplikacji. | Tak |  |
|  | Możliwość samodzielnego upload’u pliku z nagraniem w formatach minimum WAV,MP3,MP4 do systemu i powiązania go z badaniem. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie długości nagrania w minutach i sekundach. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie czasu przewidzianego na transkrypcję na liście zleceń do przepisania (SLA). | Tak |  |
|  | Konfiguracja reguł ustawiania czasu przewidzianego na transkrypcję (SLA) z uwzględnieniem co najmniej: priorytetu transkrypcji, pracowni zlecającej transkrypcję. | Tak |  |
|  | Podgląd nazwy pliku i daty utworzenia pliku z nagraniem w systemie. | Tak |  |
|  | W systemie widoczne listy robocze (worklisty) badań przeznaczone dla sekretarek medycznych zajmujących się transkrypcją obejmujące co najmniej listy zleceń: - oczekujących na transkrypcję, - pobranych przez sekretarkę do transkrypcji, - oczekujących na konsultację i w konsultacji, - przepisanych i możliwych do wysłania do lekarza, - odrzuconych z realizacji, - zakończonych. | Tak |  |
|  | Lokalna kopia opisu głosowego musi być automatycznie usuwana po wysłaniu do systemu. | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z przyciskami urządzenia rejestrującego dźwięk, co najmniej: - start/stop nagrywania, - odtwarzanie, - przewijanie. | Tak |  |
|  | System obsługuje zestawy odsłuchowe ze sterowaniem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. | Tak |  |
|  | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. | Tak |  |
|  | Przeglądarka referencyjna WEB |  |  |
|  | Wbudowana niediagnostyczna (referencyjna) przeglądarka DICOM, webowa HTML, dostępna przez przeglądarkę internetową minimum Firefox i Chrome w systemach MacOS i Windows. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, PT, XA, IO, NM, plików PDF w tym opisów badań. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie miniatur serii badania oraz poprzednich badań pacjenta. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda dla badań TK w tym minimum: - okno płucne, - okno miękkotkankowe, - okno kostne, - okno naczyniowe, - okno celowane na mózgowie. | Tak |  |
|  | Możliwość powiększanie, przesuwania i obracania obrazu. | Tak |  |
|  | Możliwość przerzucania obrazu w pionie i poziomie. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce. | Tak |  |
|  | Możliwość odtwarzania filmów. | Tak |  |
|  | Narządzie lupy - powiększenie fragmentu obrazu z możliwością regulacji stopnia powiększenia. | Tak |  |
|  | Linie referencyjne – prezentacja płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej orientacji płaszczyzny. | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna. | Tak |  |
|  | Kursor 3D pozwalający na synchronizację przekroju płaszczyzny przeglądanego badania pomiędzy seriami wykonanymi w różnych płaszczyznach. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości, - pomiar powierzchni w obrębie ROI (min. kwadrat, elipsa), - pomiar kąta, - pomiar kąta między dwoma prostymi, - możliwość oznaczenia zmiany strzałką, - możliwość adnotacji tekstowych na obrazach. | Tak |  |
|  | Wyświetlania informacji identyfikujących pacjenta i badanie na obrazach. | Tak |  |
|  | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie (pomiar średni oraz odchylenie standardowe). | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia adnotacji tekstowej wraz ze strzałką na obrazie. | Tak |  |
|  | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii. | Tak |  |
|  | Możliwość inwersji skali kolorów. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien minimum w układzie 1x1, 2x1, 1x2, 2x2. | Tak |  |
|  | Diagnostyczna przeglądarka DICOM |  |  |
|  | Zintegrowana diagnostyczna przeglądarka DICOM, webowa HTML5, certyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIb MDR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy przynajmniej 3 użytkowników przeglądarki DICOM w trybie diagnostycznym (lekarzy opisujących badania). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy przeglądarki o dodatkowe licencje diagnostyczne i niediagnostyczne. | Tak |  |
|  | Przeglądarka uruchamiana z poziomu systemu PACS "jednym kliknięciem" w kontekście badania bez potrzeby dodatkowej autoryzacji i wyszukiwania badań w archiwum DICOM. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, ES, XC, PT, ST, NM, endoskopii (DICOM video files). | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM obsługuje wyświetlanie na wielu monitorach i umożliwia zdefiniowanie liczby i układu monitorów oraz ich wzajemnego położenia. Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność ta wymagała instalacji natywnego pluginu do przeglądarki internetowej (tj. z wyłączeniem pluginów opartych o ActiveX, applety Java, NPAPI czy pakiety Java Web Start). | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zdefiniowanie własnych protokołów wyświetlania (hanging protocols) na podstawie konfiguracji wyświetlania aktualnie otwartego badania. Przeglądarka DICOM pozwala na zapisanie dowolnej liczby protokołów wyświetlania i skojarzenie ich z wybranym typem badania oraz automatyczne przywołanie odpowiedniego protokołu wyświetlania podczas otwierania badania. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie osi czasu pacjenta zawierającej wszystkie jego badania, w celu wygodnego dostępu do badań porównawczych wprost z poziomu przeglądarki DICOM. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda dla badań TK: - okno płucne, - okno miękkotkankowe, - okno kostne, - okno celowane na mózgowie. Przeglądarka DICOM umożliwia ustawienie własnych presetów ustawień okna, zdefiniowanie modalności, dla których mają być dostępne oraz pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego do szybkiego przełączania pomiędzy presetami. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wbudowane filtry obrazu: wygładzanie, wyostrzanie, wyszukiwanie krawędzi. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia rendering w trybie 2D oraz 3D w trybach MIP, MinIP, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR pod dowolnym kątem oraz CPR. Przeglądarka oferuje przyciski szybkiego dostępu pozwalające na wybór trybu renderowania (MinIP, MIP, MPR, Axial, Sagittal, Transverse) przy użyciu jednego kliknięcia. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia rendering wolumetryczny 3D. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę grubości warstwy. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia stworzenie nowej serii na podstawie aktualnej konfiguracji widoku (grubość warstwy, płaszczyzna rekonstrukcji). | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada kursor 3D – narzędzie pozwalające na wyświetlanie i synchronizację położenia punktu na wszystkich wyświetlanych płaszczyznach. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia powiększanie, przesuwanie i obracanie obrazu. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce. | Tak |  |
|  | Możliwość odtwarzania filmów. | Tak |  |
|  | Informacja o orientacji obrazu wyświetlana na ekranie. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia podział serii wielofazowych (dynamiczne badania CT). | Tak |  |
|  | Linie referencyjne – prezentacja przekroju płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej płaszczyźnie przekroju. | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna. | Tak |  |
|  | Rejestracja (optymalne nałożenie) dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie. | Tak |  |
|  | Przeglądanie synchroniczne dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości, - pomiar powierzchni w obrębie ROI (kwadrat, elipsa, dowolny kształt), - pomiar kąta, - możliwość oznaczenia zmiany strzałką, - możliwość adnotacji tekstowych na obrazach. | Tak |  |
|  | Przeglądarka umożliwia utrwalenie (burn-in) adnotacji wprost w obrazie i wygenerowanie nowego obrazu (secondary capture). | Tak |  |
|  | Oznaczanie obrazu jako kluczowego. | Tak |  |
|  | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie. | Tak |  |
|  | Oznaczenie faktu przejrzenia wszystkich obrazów w serii. | Tak |  |
|  | Eksport zmian do PACS (utworzone serie, ROI, utrwalone adnotacje). | Tak |  |
|  | Eksport badania do katalogu lokalnego wraz z utworzeniem DICOMDIR. | Tak |  |
|  | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii. | Tak |  |
|  | Możliwość inwersji skali kolorów. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien. | Tak |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia równoczesną zmianę układu okien na dwóch lub więcej monitorach. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania stanów wyświetlania (hanging protocols) dla użytkownika jak i dla danej stacji z uwzględnieniem ustawienia min.: - liczby monitorów, - podziału okien na monitorach, - rodzaju serii wyświetlanej w każdym z okien w oparciu o nazwę albo inny tag DICOM, - ustawień okna / skali szarości wyświetlania każdej z serii osobno, - automatycznego wyświetlania lub braku linii referencyjnych, - automatycznej synchronizacji prezentowanych serii pod względem nawigacji, ustawień okna i powiększania obrazu, - kryteriów stosowania protokołu wyświetlania, w tym z możliwością zdefiniowania warunków w oparciu o tagi DICOM (min. Study Description, Modality, Body part, ProtocolName, PerformingPhysicianName). | Tak |  |
|  | System musi posiadać funkcjonalność anonimizacji danych, obejmującą zarówno dane zlecenia, jak i dane obrazowe DICOM. Anonimizacja musi gwarantować, że w powstałych w wyniku anonimizacji nowych danych pacjentów zachowane zostaną klinicznie istotne informacje: płeć oraz wiek pacjenta w momencie wykonania badania. | Tak |  |
|  | Moduł monitorowania dawki promieniowania na pacjenta |  |  |
|  | Dostęp do historii pacjenta w Karcie Badań Pacjenta. | Tak |  |
|  | Ocena dawki łącznej otrzymanej przez pacjenta. | Tak |  |
|  | Ocena przewidywanej dawki dla zleconego badania. | Tak |  |
|  | Protokół oparty na poziomach dawek referencyjnych. | Tak |  |
|  | Wybór standardowego protokołu podawania środka kontrastowego. | Tak |  |
|  | Dopasowanie protokołu podawania środka kontrastowego do potrzeb danego pacjenta. | Tak |  |
|  | Wykonanie i analiza badania. | Tak |  |
|  | Oszacowanie dawki otrzymanej przez pacjenta. | Tak |  |
|  | Ustalenie odstępstw od protokołu badania i uruchomienie powiadomień. | Tak |  |
|  | Sporządzenie raportu i przekazanie wyników. | Tak |  |
|  | Automatyczna dokumentacja podania środka kontrastującego i otrzymanej dawki promieniowania. | Tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja raportów dawki w RIS i PACS (pod warunkiem otrzymania z aparatu diagnostycznego informacji o dawce w formacie DICOM RDSR). | Tak |  |
|  | Funkcjonalności dla pacjenta. |  |  |
|  | Przypomnienia o wizycie SMS. Możliwość zlecenia wysyłki na żądanie użytkownika i automatycznie. Przypomnienie musi zawierać SMS z linkiem do zarządzania wizytą. | Tak |  |
|  | E-rejestracja – możliwość rejestracji wizyt przez pacjentów. Wymagana weryfikacja numeru telefonu i powiadomienie SMS. | Tak |  |
|  | Odbiór wyników (opisów) on-line (informacja SMS o wyniku z możliwością odbioru opisu w PDF) | Tak |  |
|  | Dostęp do obrazów on-line („wirtualna płyta CD” - podgląd i możliwość pobrania obrazów). | Tak |  |
|  | Możliwość sparametryzowania grup odbiorców powiadomień SMS w oparciu o konkretną jednostkę kierującą, typ jednostki kierującej (zewnętrzna/wewnętrzna), kod resortowy jednostki kierującej, płeć i wiek pacjenta, jednostkę chorobową, rodzaj zlecenia (pilne, CITO itp.). | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia 36 tysięcy wiadomości SMS w ramach przedmiotu zamówienia do wykorzystania w okresie 36 miesięcy w równym podziale po 12 tysięcy SMS na rok. | Tak |  |
|  | Dostępny raport lub informacja w panelu zarządzania systemem odnośnie aktualnego stopnia wykorzystania dostępnej puli SMS. | Tak |  |
|  | Gwarancja Producenta PACS lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
|  | Zapewniony kanał mailowy i telefoniczny zgłaszania awarii i usterek oraz dedykowany portal z katalogiem różnych rodzajów zgłoszeń, umożliwiający szybsze procesowanie i nadawanie priorytetu zgłoszeniu serwisowemu. | Tak |  |
|  | Czas przypisania priorytetu zgłoszenia maksymalnie 20 minut. | Tak |  |
|  | Czas naprawy usterki - tryb planowy – maksymalnie 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas naprawy usterki - tryb krytyczny – maksymalnie 12 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja i wsparcie systemu w całym okresie gwarancyjnym - minimum 8/5/365 – dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00. Zasady oceny punktowej: tryb 8/5/365 – 0 pkt tryb 24/7/365 – 2,5 pkt | Tak / podać |  |
|  | Dedykowany, priorytetowy kanał zgłoszeń telefonicznych przeznaczony do obsługi zgłoszeń w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. | Tak |  |
|  | Moduł zgłaszania usterek wbudowany w system. | Tak |  |
|  | Dostęp do podglądu bieżących i rozwiązanych zgłoszeń serwisowych. | Tak |  |

| Integracje HL7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Integracja z systemami teleradiologicznymi |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezkosztową integrację HL7/DICOM z systemami minimum 3 dostawców usług teleradiologicznych w Polsce, którzy na dzień składania oferty świadczą usługi opisów badań TK lub MR nie krócej niż 6 mc, na rzecz min. 1 podmiotów publicznych każdy. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić integrację z dostawcą usług teleradiologicznych MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp.k. 80-297 Banino, ul Gwiezdna 16, z którym Zamawiający posiada podpisaną umowę. | Tak (podać nazwy podmiotów) |  |
|  | Zapewniony minimalny zakres integracji z systemem informatycznym Podmiotów Świadczących usługi teleradiologii: a) możliwość zlecania usługi teleradiologicznej przez personel Zamawiającego bezpośrednio z oferowanego systemu, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z określeniem min.: - priorytetu opisu (min. bardzo pilny, pilny, normalny), - danych zlecenia zgodnie z wymogami dokumentacji medycznej (w tym kodami resortowymi komórki wykonującej badanie), - informacji o użytym w badaniu kontraście (ilości, rodzaju, sposobie podania), - okolicach anatomicznych objętych badaniem, - danych personelu wykonującego badanie (min. dane technika), - danych identyfikacyjnych pacjenta (zgodnie z dokumentacją medyczną), - informacji o stanie zagrożenia życia, - liczbie serii i obrazów DICOM wykonanego badania, - liczbie serii i obrazów DICOM badań porównawczych, - skanów papierowej dokumentacji medycznej w formatach JPG/PNG/PDF, - e-skierowania w formie HL7 CDA lub innej równoważnej. b) transfer badań DICOM z systemu Zamawiającego powiązanych ze zleceniem, w tym badania będącego przedmiotem opisu oraz załączonych badań porównawczych (także dostarczonych z zewnątrz na nośniku), c) odbiór wyników (opisów badań) usługi teleradiologicznej z systemu Podmiotu Świadczącego (opisu badania) w formatach min. PDF, HL7 CDA, html, txt w tym dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym lub podpisem ZUS. | Tak |  |
|  | W ramach integracji, personel Zamawiającego może zlecić usługi teleradiologiczne do kilku różnych podmiotów zewnętrznych. Zapewniony w systemie podgląd min.: - podmiotu do którego zlecono opis, - godziny zlecenia, - osoby która zleciła usługę, - priorytetu zleconej usługi, - danych kontaktowych do podmiotu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację usługi, - informacji o załączonych badaniach porównawczych. | Tak |  |
|  | Możliwość wycofania przez technika zlecenia realizacji usługi teleradiologicznej. | Tak |  |
|  | Podstawowe scenariusze biznesowe zakresu integracji HL7/DICOM: - Przyjmowanie (zewn. system teleradiologii) zleceń wykonania opisu badania (elektroniczne skierowania HL7v2), oraz powiązanych ze zleceniem obrazów DICOM. - Aktualizacja danych bądź wycofanie badania z wykorzystaniem komunikacji HL7 (zewn. system teleradiologii). - Po wykonaniu opisu badania, wysyłanie wyniku lub aktualizacji do wydanego wyniku do systemu zlecającego (zewn. system teleradiologii). | Tak |  |
|  | Obsługiwane podstawowe typu komunikatów w integracji HL7/DICOM minimum: - ORM^O01 NW – nowe zlecenie opisu (wysyła zlecający), - ORM^O01 XO – aktualizacja danych do istniejącego zlecenia opisu (wysyła zlecający), - ORM^O01 CA – wycofanie zlecenia z opisu (wysyła zlecający), - ORU^R01 RE – dodanie/aktualizacja i zatwierdzenie wyniku badania (wysyła wykonujący). | Tak |  |
|  | Obsługiwane formaty i standardy zapisu zleceń i wyników badań w integracji HL7/DICOM: - Zlecenie badania – dołączanie i obsługa załączników do zlecenia przekazywanych z wykorzystaniem komunikacji HL7: - Skanów papierowej dokumentacji medycznej w formatach JPG/PNG/PDF. - Elektronicznej dokumentacji medycznej w formacie HL7 CDA. - Wynik badania – wynik w postaci autoryzowanego podpisem elektronicznym dokumentu w formacie PDF i plain text (opcjonalnie HTML), oraz dokument w formacie zgodnym ze standardem PIK HL7 CDA (w przypadku braku otrzymania autoryzowanego wyniku utrzymanego w standardzie PIK HL7 CDA, nie będzie możliwości zaraportowania zdarzenia medycznego konsultacji badania do EDM P1). | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportów przez Zamawiającego z ilości zleconych badań do opisu, umożliwiających analizę czasu realizacji usług. | Tak |  |
|  | Integracja z systemem HIS |  |  |
|  | Zamawiający informuje, że posiada System Informatyczny firmy Nexus Polska Sp. z o.o. Integracja musi uwzględniać system HIS ESKULAP działający jako system nadrzędny odpowiadający za rejestrację pacjentów i świadczeń, planowanie wizyt w terminarzu, w tym raportowanie i rozliczenia z NFZ i raportowanie do P1. Wymogiem przedmiotu zamówienia jest integracja z systemem HIS za pośrednictwem protokołu HL7 w zakresie wskazanym w wierszach poniżej. | Tak |  |
|  | Przyjmowanie zleceń z HIS drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. | Tak |  |
|  | Przyjmowanie informacji o terminach zaplanowanych badań z systemu HIS wraz z ich aktualizacją. Prezentacja zaplanowanych wizyt w terminarzu systemu. | Tak |  |
|  | Obsługa odwołania (anulowania) badania zarejestrowanego. | Tak |  |
|  | Obsługa korygowania danych badania. | Tak |  |
|  | Obsługa procesu rekonsultacji badania. | Tak |  |
|  | Zapewnienie automatycznego odsyłania do systemu HIS wyniku badania (opis) (wynik musi spełniać wymagania ustawowe, by po udostępnieniu w HIS mógł być wysłany na P1) oraz linku do dostarczonej przeglądarki referencyjnej DICOM i/lub obrazów w formacie JPG (możliwość otwarcia obrazów badań pacjenta z poziomu systemu HIS poprzez kliknięcie na link do obrazu) oraz linku umożliwiającego udostępnianie wyniku badania w postaci obrazów DICOM do systemów zewnętrznych. | Tak |  |
|  | Migracja obecnej bazy danych obrazów diagnostycznych wraz z linkami dla systemu szpitalnego HIS z użytkowanego przez Zamawiającego systemu Alteris RIS/PACS, której efekt końcowy zapewni użytkownikom systemu HIS i RIS dostęp do obrazów diagnostycznych z wykorzystaniem narzędzi będących przedmiotem zamówienia. | Tak |  |
|  | Podczas pracy dyżurowej integracja zapewni możliwość automatycznego przyjmowania do realizacji zleceń z HIS. | Tak |  |
|  | Zapewnienie wsparcia systemu dla funkcji aktualizacji obiegu informacji – zmiana danych pacjenta w HIS musi automatycznie generować zmianę danych pacjenta w module zarządzania badaniami. | Tak |  |
|  | Zapewnienie możliwości automatycznego dopisywania do słowników systemu w oparciu o otrzymane komunikaty HL7 lekarzy kierujących na badania oraz jednostek zlecających badania wprowadzonych w danych skierowania w systemie HIS. | Tak |  |
|  | Zapewnienie automatycznej aktualizacji danych pacjenta na podstawie danych przesłanych z HIS. | Tak |  |
|  | Zapewnienie aktualizacji danych zlecenia przez system HIS. | Tak |  |
|  | Zapewnienie synchronizacji słownika lekarzy zlecających. Słownik będzie na bieżąco automatycznie aktualizowany/uzupełniany. | Tak |  |
|  | Zapewnienie możliwości przekazywania przez system zarządzania badaniami diagnostycznymi do systemu HIS informacji z linkiem do obrazów dla badań już wykonanych ale jeszcze nie opisanych. | Tak |  |
|  | Zapewnienie synchronizacji słownika badań diagnostycznych w systemach HIS i PACS. | Tak |  |
|  | Integracja w zakresie podawanej pacjentowi kontrastu do badania. Ewidencja podanej serii w systemie HIS, na wyniku z automatu widoczna ilość, nazwa podanego kontrastu. | Tak |  |
|  | Dostęp do historii pacjenta w systemie HIS wprost z poziomu oferowanego systemu, wraz z dostępem do dokumentów medycznych zgromadzonych w systemie HIS. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej