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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Zestaw do endoskopii 

Skład zestawu:
- procesor obrazu 4K, 
- dwa gastroskopy HDTV, 
- dwa kolonoskopy HDTV, 
- monitor 4K, 
- wózek, 
- pompa wodna  
- program do archiwizacji badań na 2 stanowiska wraz z serwerem
- 4 stacje robocze z osprzętem
- tester szczelności

	
I. Zestaw endoskopowy




	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
Rok produkcji nie starszy niż 2023 rok
	Tak
	

	Procesor wizyjny z zintegrowanym źródłem światła

	2. 
	System rozdzielczości 4K UHD
	Tak/ podać
	

	3. 
	Wyjścia cyfrowe, min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
	Tak/ podać
	

	4. 
	Wejścia cyfrowe, min. HD-SDI
	Tak/ podać
	

	5. 
	Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED
	Tak/ podać
	

	6. 
	Współpraca z oferowanymi endoskopem
	Tak
	

	7. 
	Polski język menu
	Tak
	

	8. 
	Gniazdo USB dla pamięci przenośnej
	Tak
	

	9. 
	Trzy tryby przesłony: automatyczny, szczytowy, średni
	Tak
	

	10. 
	Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza
	Tak/podać 
	

	11. 
	Zoom cyfrowy
	Tak
	

	12. 
	Dotykowy panel sterujący
	Tak
	

	13. 
	Min. 10-cio stopniowa regulacja jasności panelu sterującego
	Tak
	

	14. 
	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem, min. typu, symbolu i numeru fabrycznego urządzenia
	Tak
	

	15. 
	Orientacyjny czas pracy lampy min 8 000 godzin
Zasada oceny punktowej:
· 8 tys. – 0 pkt
· powyżej 8 tys. – 5 pkt
	Tak/ podać
	

	16. 
	Regulacja jasności min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7
Zasada oceny punktowej:
· 15 stopni- 0 pkt.
· powyżej 15 stopni – 5 pkt
	Tak/ podać
	

	17. 
	Możliwość regulacji koloru min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7
Zasada oceny punktowej:
· 15 stopni - 0 pkt.
· powyżej 15 stopni – 5 pkt
	Tak/ podać
	

	18. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy
	Tak/ podać
	

	19. 
	Filtr cyfrowy wspomagający lokalizację zmian, alternatywny dla światła białego
	Tak/ podać
	

	20. 
	Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem jego modelu, numeru, średnicy kanału roboczego oraz przypisanych funkcji procesora na dostępne przyciski aparatu z ciągłym wyświetlaniem tych informacji na ekranie monitora
	Tak/ podać
	

	21. 
	Współpraca z użytkowanymi endoskopami HDTV firmy Olympus
	Tak/ podać
	

	Monitor medyczny LCD

	22. 
	Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160
	
Tak/ podać
	

	23. 
	Format obrazu 16:9 
	
Tak/ podać
	

	24. 
	Przekątna ekranu, min. 30”
	Tak/ podać
	

	25. 
	Kąt widzenia, min. 178°
	Tak/ podać
	

	26. 
	Kontrast, min. 1000:1
	Tak/podać 
	

	27. 
	sygnał wejścia, min. 12G-SDI (2x), 3G-SDI, HDMI, DVI-D
	Tak/podać
	

	28. 
	Zasilanie bezpośrednio z sieci 100-240V bez konieczności użycia zasilacza
	Tak/podać
	

	29. 
	Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor
Zasada oceny punktowej:
TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt
	Tak/Nie
	

	Wózek endoskopowy

	30. 
	Podstawa jezdna z blokadą wszystkich 4 kół wózka 
	Tak/ podać
 
	

	31. 
	Wieszak na min. 2 endoskopy
	Tak/ podać
	

	32. 
	Transformator separacyjny z możliwością podłączenia zasilania min 10 urządzeń
Zasada oceny punktowej:
10 urządzeń - 0 pkt
Powyżej 10 urządzeń  - 5 pkt 
	Tak/podać
	

	33. 
	Zawiera przegubowe ramię na monitor medyczny LCD umożliwiające ruch wysięgnika w płaszczyźnie poziomej i pionowej
	Tak/podać
	

	34. 
	uchwyt na butlę ssaka oraz boczny pojemnik na akcesoria
	Tak/podać
	

	Kolonoskop HDTV – 2 szt.

	35. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV 
	Tak/ podać
	

	36. 
	Średnica  sondy endoskopowej – max 12,8 mm 
	Tak/ podać
	

	37. 
	Kanał roboczy – min. 3,7 mm
	Tak/ podać
	

	38. 
	Głębia ostrości min  5- 100 mm
	Tak/ podać
	

	39. 
	Podwójna głębia ostrości 2-6 mm
	Tak/ podać
	

	40. 
	Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/160o
	Tak/ podać
	

	41. 
	Pole widzenia –  min 170o
	Tak/ podać
	

	42. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy
	Tak
	

	43. 
	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora– min  4
Zasada oceny punktowej:
4 przyciski - 0 pkt.
Powyżej 4 przycisków – 5 pkt
	Tak/ podać
	

	44. 
	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających 
	Tak/ podać
	

	45. 
	Długość sondy roboczej 1550 - 1690 mm
	Tak/ podać
	

	46. 
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	Tak/ podać
	

	47. 
	Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału 
	Tak/ podać
	

	48. 
	Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem 
	Tak/ podać
	

	49. 
	Współpraca z użytkowanym torem EVIS X1
	Tak
	

	Gastroskop HDTV – 2 szt.

	50. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV 
	Tak/ podać
	

	51. 
	Średnica  sondy endoskopowej – max 9,0 mm
Zasada oceny punktowej:
Średnica 9,0 – 0 pkt
Średnica poniżej 9,0 – 5 pkt
	Tak/podać
	


	52. 
	Kanał roboczy – 2,8 mm 
	Tak/ podać 
	

	53. 
	Głębia ostrości min  2- 100 mm
	Tak/ podać
	

	54. 
	Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o / D-90o, P/L -100o
	Tak/ podać
	

	55. 
	Pole widzenia –  min 140o
	Tak/ podać
	

	56. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy
	Tak
	

	57. 
	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min  4
Zasada oceny punktowej:
4 przyciski – 0 pkt.
Powyżej 4 przycisków – 5 pkt
	
Tak/ podać
	

	58. 
	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających 
	Tak
	

	59. 
	Długość sondy roboczej  1020 -1070 mm
	Tak/ podać
	

	60. 
	Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału
	Tak
	

	61. 
	Tester szczelności umożliwiający badanie szczelności poprzez zanurzenie endoskopu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną 230V – 1 sztuka dla wszystkich endoskopów
	Tak
	

	62. 
	Współpraca z użytkowanym torem EVIS X1
	Tak
	

	63. 
	Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem – potwierdzone w dokumentach producenta/instrukcji obsługi
	Tak
	

	Pompa płucząca

	64. 
	Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor
	Tak / podać
	

	65. 
	Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy
	Tak / podać
	

	66. 
	Sterowanie za pomocą sterownika nożnego i przycisku na głowicy endoskopu
	Tak
	

	67. 
	Regulacja mocy przepływu
	Tak
	

	68. 
	Autoklawowalny pojemnik na wodę  min 2 l
	Tak / podać
	

	69. 
	Rurka do płynu  - min 10 sztuk
	Tak / podać
	

	Program do archiwizacji badań

	70. 
	Program do archiwizacja zdjęć z badań na 2 stanowiska
	Tak
	

	71. 
	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością
 - zapisu własnych opisów badań do późniejszego  
    wykorzystania, edycji raportu
- importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ,   
   ICD10, ICD09
	Tak / podać
	

	72. 
	Zapewnienie automatycznego transferu danych pacjenta z programu do archiwizacji na monitor zestawu wideoendoskopowego.
	Tak
	

	73. 
	Umożliwienie kontroli ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop
	Tak
	

	74. 
	Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy  endoskopów
	Tak
	

	75. 
	Automatyczna identyfikacja podłączonego oferowanego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego
	Tak
	

	76. 
	Stacje robocze lekarskie, pielęgniarskie i rejestracji wg opisów i w ilościach opisanych w tabelach  „Specyfikacja stacji roboczych lekarskich”,  „Specyfikacja stacji roboczych pielęgniarskich i rejestracji”,  „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego”, „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji”,  „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki”.
	Tak/ podać
	

	77. 
	Serwer sprzętowy dedykowany opisany w tabeli „Serwer dedykowany do systemu Endoskopii”
	Tak
	

	78. 
	Licencja integracji oferowanego programu do archiwizacji zdjęć z systemami typu HIS przez protokoły HL7– po stronie dostarczanego programu. (bez licencji i integracji po stronie szpitalnych systemów HIS oraz usług wdrożeniowych po stronie dostawcy systemu HIS – zapewnia Zamawiający)
Licencje integracji oferowanego oprogramowania do archiwizacji zdjęć wraz z integracją z systemami medycznymi HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Integracja oparta co najmniej o protokoły wymiany HL7. Obsługa worklisty tworzonej w oparciu o zlecenia pochodzącego z systemu medycznego HIS. Przekazanie opisu i danych obrazowych do systemów HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Możliwość wytworzenia wyniku w postacie wydruku badania zawierającego dane ewidencyjne zlecenia, opis badania i dane obrazowe.
	Tak / podać
	



	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



	

II. Stacje robocze lekarskie





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Komputer Optiplex MT 7020 z monitorem Prolite XUB2792HSU-B1, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt.
	Tak
	

	2. 
	procesor osiągający co najmniej 32500 punktów „CPUMark” w teście wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240830_0740.pdf)
	Tak/ podać
	

	3. 
	minimum 16GB pamięci DDR5
	Tak/ podać
	

	4. 
	dysk twardy SSD M.2 o pojemności minimum 512GB
	Tak/ podać
	

	5. 
	dysk twardy o pojemności minimum 1TB
	Tak/ podać
	

	6. 
	karta graficzna zintegrowana na płycie głównej
	Tak
	

	7. 
	karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głownej
	Tak
	

	8. 
	karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana na płycie głównej
	Tak/ podać
	

	9. 
	1 szt. napęd DVD-RW
	Tak
	

	10. 
	minimum 1 szt. interfejs HDMI
	Tak/ podać
	

	11. 
	minimum 1 szt. interfejs DisplayPort
	Tak/ podać
	

	12. 
	minimum 4 szt. port USB 2.0 w tym minimum 2 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać

	

	13. 
	minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen. 2 w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać
	

	14. 
	minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen 2x2 typ C w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać
	

	15. 
	komputer musi być wyposażony we wszelkie interfejsy i karty rozszerzeń niezbędne do poprawnej w pełni funkcjonalnej obsługi zleceń oraz procedur wymiany danych pomiędzy systemami i urządzeniami diagnostycznymi, np. karty przechwytywania obrazu i in.
	Tak
	

	16. 
	dostępne szyfrowanie TPM
	Tak
	

	17. 
	gniazdo linki zabezpieczającej wraz z linką zabezpieczająca z minimum 2 szt. kluczy o długości minimum 1,5m i nie więcej niż 2m 
	Tak/ podać
	

	18. 
	monitor wielkości minimum 27” i nie więcej niż 28”
	Tak/ podać
	

	19. 
	matryca matowa LED IPS
	Tak
	

	20. 
	jasność 250 cd/m²
	Tak/ podać
	

	21. 
	kontrast statyczny 1000:1
	Tak/ podać
	

	22. 
	czas reakcji 4 ms
	Tak/ podać
	

	23. 
	format obrazu 16:9
	Tak/ podać
	

	24. 
	rozdzielczość fizyczna monitora minimum 1920x1080 pikseli
	Tak/ podać
	

	25. 
	minimum 1 szt. VGA
	Tak/ podać
	

	26. 
	minimum 1 szt. HDMI
	Tak/ podać
	

	27. 
	minimum 1 szt. DisplayPort
	Tak/ podać
	

	28. 
	kolor obudowy monitora czarny
	Tak
	

	29. 
	funkcja HUB USB z minimum 2 szt. USB 2.0
	Tak/ podać
	

	30. 
	wbudowane głośniki
	Tak
	

	31. 
	zgodność ze standardem VESA 100x100
	Tak/ podać
	

	32. 
	kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178° tolerancja +/- 1°
	Tak/ podać
	

	33. 
	menu OSD w języku polskim
	Tak
	

	34. 
	możliwość regulacji parametrów: 
· autokonfiguracja,
· ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD),
· geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), 
· ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), 
· OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas wygaszania OSD), 
· język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze),
· wejście sygnału, 
· ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio).
	Tak/ podać
	

	35. 
	mysz bezprzewodowa z sensorem optycznym lub laserowym wraz z dedykowaną podkładką
	Tak
	

	36. 
	profil myszy uniwersalny
	Tak
	

	37. 
	kolor myszy czarny lub grafitowy zgodny z kolorem klawiatury
	Tal
	

	38. 
	rozdzielczość myszy minimum 1000 dpi lub więcej ale z możliwością przełączania DPI i wyboru 1000 DPI
	Tak/ podać
	

	39. 
	klawiatura bezprzewodowa typu QWERTY PL
	Tak
	

	40. 
	typ klawiatury niskoprofilowy
	Tak
	

	41. 
	wydzielona klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne
	Tak
	

	42. 
	kolor klawiatury czarny lub grafitowy zgodny z kolorem myszy
	Tak
	

	43. 
	system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit w polskiej wersji językowej lub wyższy
	Tak/ podać
	

	44. 
	oprogramowanie Microsoft Office 2021 w polskiej wersji językowej zawierające minimum Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
	Tak/ podać
	

	45. 
	małogabarytowa obudowa typu Mini Tower w kolorze czarnym
	Tak
	

	46. 
	wymiary obudowy odpowiednio szerokość/głębokość/wysokość 15,0/30,0/32,0 cm tolerancja +/- 1 cm
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 36 m-cy 
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	8.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	




	

III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji 





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Komputer Optiplex MT 7020 z monitorem Prolite XUB2792HSU-B1, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 4 szt.
	Tak
	

	2. 
	procesor osiągający co najmniej 23500 punktów „CPUMark” w teście wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240826_0929.pdf)
	Tak/ podać
	

	3. 
	minimum 16GB pamięci DDR5
	Tak/ podać
	

	4. 
	dysk twardy SSD M.2 o pojemności minimum 512GB
	Tak/ podać
	

	5. 
	karta graficzna zintegrowana na płycie głównej
	Tak
	

	6. 
	karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głownej
	Tak
	

	7. 
	karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana na płycie głównej
	Tak/ podać
	

	8. 
	1 szt. napęd DVD-RW
	Tak
	

	9. 
	minimum 1 szt. interfejs HDMI
	Tak/ podać
	

	10. 
	minimum 1 szt. interfejs DisplayPort
	Tak/ podać
	

	11. 
	minimum 4 szt. port USB 2.0 w tym minimum 2 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać
	

	12. 
	minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen. 2 w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać
	

	13. 
	minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen 2x2 typ C w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym
	Tak/ podać

	

	14. 
	dostępne szyfrowanie TPM
	Tak
	

	15. 
	gniazdo linki zabezpieczającej wraz z linką zabezpieczająca z minimum 2 szt. kluczy o długości minimum 1,5m i nie więcej niż 2m 
	Tak/ podać
	

	16. 
	monitor wielkości minimum 27” i nie więcej niż 28”
	Tak/ podać
	

	17. 
	matryca matowa LED IPS
	Tak
	

	18. 
	jasność 250 cd/m²
	Tak/ podać
	

	19. 
	kontrast statyczny 1000:1
	Tak/ podać
	

	20. 
	czas reakcji 4 ms
	Tak/ podać
	

	21. 
	format obrazu 16:9
	Tak/ podać
	

	22. 
	rozdzielczość fizyczna monitora minimum 1920x1080 pikseli
	Tak/ podać
	

	23. 
	minimum 1 szt. VGA
	Tak/ podać
	

	24. 
	minimum 1 szt. HDMI
	Tak/ podać
	

	25. 
	minimum 1 szt. DisplayPort
	Tak/ podać
	

	26. 
	kolor obudowy monitora czarny
	Tak
	

	27. 
	funkcja HUB USB z minimum 2 szt. USB 2.0
	Tak/ podać
	

	28. 
	wbudowane głośniki
	Tak
	

	29. 
	zgodność ze standardem VESA 100x100
	Tak/ podać
	

	30. 
	kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178° tolerancja +/- 1°
	Tak/ podać
	

	31. 
	menu OSD w języku polskim
	Tak
	

	32. 
	możliwość regulacji parametrów: 
· autokonfiguracja, 
· ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD),
· geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), 
· ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), 
· OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas wygaszania OSD), 
· język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze),
· wejście sygnału, 
· ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio).
	Tak/ podać
	

	33. 
	mysz bezprzewodowa z sensorem optycznym lub laserowym wraz z dedykowaną podkładką
	Tak
	

	34. 
	profil myszy uniwersalny
	Tak
	

	35. 
	kolor myszy czarny lub grafitowy zgodny z kolorem klawiatury
	Tak
	

	36. 
	rozdzielczość myszy minimum 1000 dpi lub więcej ale z możliwością przełączania DPI i wyboru 1000 DPI
	Tak/ podać
	

	37. 
	klawiatura bezprzewodowa typu QWERTY PL
	Tak
	

	38. 
	typ klawiatury niskoprofilowy
	Tak
	

	39. 
	wydzielona klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne
	Tak
	

	40. 
	kolor klawiatury czarny lub grafitowy zgodny z kolorem myszy
	Tak
	

	41. 
	system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit w polskiej wersji językowej lub wyższy
	Tak/ podać
	

	42. 
	oprogramowanie Microsoft Office 2021 w polskiej wersji językowej zawierające minimum Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
	Tak/ podać
	

	43. 
	małogabarytowa obudowa typu Mini Tower w kolorze czarnym
	Tak
	

	44. 
	wymiary obudowy odpowiednio szerokość/głębokość/wysokość 15,0/30,0/32,0 cm tolerancja +/- 1 cm
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 36 m-cy 
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	8.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



	

IV. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS Color MF657CDW, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt.
	Tak
	

	2. 
	Typ druku laserowy czarnobiały i kolorowy
	Tak
	

	3. 
	Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne
	Tak
	

	4. 
	Automatyczny druk dwustronny
	Tak
	

	5. 
	Jednoczesne skanowanie dwustronne
	Tak
	

	6. 
	Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia.
	Tak
	

	7. 
	Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 21 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	8. 
	Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 12 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	9. 
	Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 11 sekund
	Tak/ podać
	

	10. 
	Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi
	Tak/ podać
	

	11. 
	Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi
	Tak/ podać
	

	12. 
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy
	Tak/ podać
	

	13. 
	Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy
	Tak/ podać

	

	14. 
	Interfejsy minimum:
· 1 x USB 2.0 (Hi-Speed),
· 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T,
	Tak/ podać
	

	15. 
	Obsługa nośników o gramaturze od 60 do 163 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, niestandardowe (70 x 140 do 216 x 356 mm).
	Tak/ podać
	

	16. 
	Odbiornik wydruków na minimum 100 arkuszy
	Tak/ podać
	

	17. 
	Możliwość skanowania do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx)
	Tak/ podać
	

	18. 
	wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/ FTP),
	Tak/ podać
	

	19. 
	Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
	Tak/ podać
	

	20. 
	Skanowanie do TIFF/JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF
	Tak/ podać
	

	21. 
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450 mm x 460 mm x 360 mm tolerancja +/- 15 mm
	Tak/ podać
	

	22. 
	Komplet tonerów startowych co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego.
	Tak/ podać
	

	23. 
	Komplet tonerów pełnowartościowych o wydajności:
· czarny na minimum 3000 stron A4
· kolory każdy na minimum 2300 stron A4
	Tak/ podać
	

	24. 
	Miesięczny cykl pracy minimum 30000 stron.
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	8.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



	

V. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA3500cix, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Typ druku laserowy czarnobiały i kolorowy
	Tak
	

	3. 
	Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne
	Tak
	

	4. 
	Automatyczny druk dwustronny
	Tak
	

	5. 
	Jednoczesne skanowanie dwustronne
	Tak
	

	6. 
	Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia.
	Tak
	

	7. 
	Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 30 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	8. 
	Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 15 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	9. 
	Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 6,5 sekundy
	Tak/ podać
	

	10. 
	Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi
	Tak/ podać
	

	11. 
	Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi
	Tak/ podać
	

	12. 
	Minimum dwa podajniki kasetowe o łącznej pojemności minimum 250 arkuszy w tym każdy nie mniej niż 100 arkuszy i minimum 1 podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy.
	Tak/ podać
	

	13. 
	Interfejsy minimum:
· 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), 
· 2 x USB Host (High Speed), 
· 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T,
	Tak/ podać

	

	14. 
	Obsługa nośników o gramaturze od 60 do 220 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, niestandardowe (70 x 140 do 216 x 356 mm).
	Tak/ podać
	

	15. 
	Odbiornik wydruków na minimum 200 arkuszy
	Tak/ podać
	

	16. 
	Możliwość skanowania do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx)
	Tak/ podać
	

	17. 
	Bezpośredni druk PDF, drukowanie internetowe IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, bezpieczne drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print.
	Tak/ podać
	

	18. 
	wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/ FTP), pomijanie pustych stron,
	Tak/ podać
	

	19. 
	Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
	Tak/ podać
	

	20. 
	Skanowanie do TIFF/JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF
	Tak/ podać
	

	21. 
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500 mm x 580 mm x 580 mm tolerancja +/- 20 mm
	Tak/ podać
	

	22. 
	Komplet tonerów startowych o wydajności:
· czarny na minimum 3 000 stron A4
· kolory każdy na minimum 2 000 stron A4
	Tak/ podać
	

	23. 
	Komplet tonerów pełnowartościowych o wydajności:
· czarny na minimum 5000 stron A4
· kolory każdy na minimum 3000 stron A4
	Tak/ podać
	

	24. 
	Gwarantowana trwałość urządzenia i podzespołów minimum 200 000 wydruków
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	8.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



	

VI. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro MFP 4102fdn, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt.
	Tak
	

	2. 
	typ druku laserowy monochromatyczny
	Tak
	

	3. 
	Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne
	Tak
	

	4. 
	Automatyczny druk dwustronny
	Tak
	

	5. 
	Jednoczesne skanowanie dwustronne
	Tak
	

	6. 
	Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia.
	Tak
	

	7. 
	Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 40 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	8. 
	Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 30 stron A4 minutę
	Tak/ podać
	

	9. 
	Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 6,5 sekundy
	Tak/ podać
	

	10. 
	Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi
	Tak/ podać
	

	11. 
	Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi
	Tak/ podać
	

	12. 
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy
	Tak/ podać
	

	13. 
	pojemność podajnika papieru uniwersalnego minimum 100 arkuszy
	Tak/ podać

	

	14. 
	Interfejsy minimum:
· 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), 
· 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T,
	Tak/ podać
	

	15. 
	Obsługa nośników drukowania o gramaturze od 60 do 175 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, Letter, niestandardowe (102 × 152 mm do 216 × 356 mm).
	Tak/ podać
	

	16. 
	Odbiornik wydruków na minimum 150 arkuszy
	Tak/ podać
	

	17. 
	Skanowanie programowe do formatów PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Oprogramowanie Mac HP Easy Scan obsługuje formaty PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF; Natywnie minimum PDF i JPG.
	Tak/ podać
	

	18. 
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów minimum 50 arkuszy.
	Tak/ podać
	

	19. 
	Szybkość skanowania w formacie A4 minimum 29 str./min w trybie szarości
	Tak/ podać
	

	20. 
	Szybkość skanowania w formacie A4 minimum 20 str./min w trybie koloru
	Tak/ podać
	

	21. 
	Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów; Skanowanie do chmury (Google Drive i DropBox); Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faks do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu; Zestawy szybkich ustawień
	Tak/ podać
	

	22. 
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 420 mm x 390 mm x 320 mm tolerancja +/- 10 mm
	Tak/ podać
	

	23. 
	toner startowy w zestawie co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego
	Tak/ podać
	

	24. 
	toner pełnowartościowy w zestawie o wydajności nie mniejszej niż 9500 stron
	Tak/ podać
	

	25. 
	Miesięczny cykl roboczy minimum 80000 stron
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	

	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	8.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



	

VII. Serwer dedykowany do systemu endoskopii





	Producent/kraj:

	Nazwa:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Serwer Fujitsu RX1330 M5 1U spełniający opisane parametry techniczne lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne – ilość 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	minimum jeden procesor minimum 6-rdzeniowy o częstotliwości bazowej min. 3,0 GHz w architekturze x86/x64 i osiągający minimum 18400 punktów w testach wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240830_0740.pdf)
	Tak/ podać
	

	3. 
	minimum 128GB pamięci DDR5
	Tak/ podać
	

	4. 
	obudowa wielkości 1U z szynami dedykowanymi do instalacji w szafie RACK 19” z możliwością wysuwania serwera z szafy
	Tak
	

	5. 
	minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5” lub 3,5”.
	Tak
	

	6. 
	zainstalowane minimum 2 dyski SSD Hot-Plug o pojemności min 480GB każdy.
	Tak
	

	7. 
	zainstalowane minimum 2 dyski 1,8TB SAS 10K.
	Tak/ podać
	

	8. 
	zainstalowana karta LAN 2x 1Gb Base-T
	Tak/ podać
	

	9. 
	zainstalowana karta 2x10GB SFP+; 2 moduły SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC.
	Tak/ podać
	

	10. 
	zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 16Gb.
	Tak/ podać
	

	11. 
	zainstalowany moduł TPM w wersji minimum 2.0.
	Tak/ podać
	

	12. 
	Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
•	Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera.
•	Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym.
•	Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
•	Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
•	Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
•	Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
•	Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
•	Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
•	Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
•	Obsługa VLAN
•	Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
•	Wsparcie dla protokołu SSDP
•	Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3
•	Obsługa protokołu LDAP
•	Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
•	Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej.
	Tak/ podać
	

	13. 
	Zintegrowana karta graficzna ze złączami VGA z tyłu oraz przodu serwera.
	Tak/ podać

	

	14. 
	Minimum 1 port USB 3.0 na panelu przednim.
	Tak/ podać
	

	15. 
	Minimum 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera.
	Tak/ podać
	

	16. 
	redundantne zasilacze hotplug o mocy minimalnej 500W o sprawności min. 94%.
	Tak/ podać
	

	17. 
	wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii).
	Tak/ podać
	

	18. 
	Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs).
	Tak/ podać
	

	19. 
	Napęd optyczny DVD-RW.
	Tak/ podać
	

	20. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, VMWare vSphere 7.0 i wyższy, Suse Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 7, 8, Hyper-V Server.
	Tak/ podać
	

	21. 
	Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.
	Tak/ podać
	

	22. 
	Oprogramowanie Windows Server Standard 2022 PL zgodny z liczbą procesorów i rdzeni w serwerze. 
	Tak/ podać
	

	23. 
	Licencje dostępowe CAL dla oferowanego Windows Server wskazanego w pkt 20 w ilość 30 szt. typu USER i 10 szt. typu Device
	Tak/ podać
	

	24. 
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera.
	Tak/ podać
	

	25. 
	Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
	Tak/ podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	


	1.
	Gwarancja minimum 36 miesięcy typ On-Site NBD, minimum 9 godzin w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00 z opcją wymiany uszkodzonych komponentów.
	Tak/ podać
	

	2.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	3.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	4.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	5.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	Tak
	

	6.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
