## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Zestaw do endoskopii

Skład zestawu:

- procesor obrazu 4K,

- dwa gastroskopy HDTV,

- dwa kolonoskopy HDTV,

- monitor 4K,

- wózek,

- pompa wodna

- program do archiwizacji badań na 2 stanowiska wraz z serwerem

- 4 stacje robocze z osprzętem

- tester szczelności

I. Zestaw endoskopowy

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2023 rok | Tak |  |
| Procesor wizyjny z zintegrowanym źródłem światła |  |  |  |
|  | System rozdzielczości 4K UHD | Tak/ podać |  |
|  | Wyjścia cyfrowe, min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI | Tak/ podać |  |
|  | Wejścia cyfrowe, min. HD-SDI | Tak/ podać |  |
|  | Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z oferowanymi endoskopem | Tak |  |
|  | Polski język menu | Tak |  |
|  | Gniazdo USB dla pamięci przenośnej | Tak |  |
|  | Trzy tryby przesłony: automatyczny, szczytowy, średni | Tak |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | Tak/podać |  |
|  | Zoom cyfrowy | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Min. 10-cio stopniowa regulacja jasności panelu sterującego | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem, min. typu, symbolu i numeru fabrycznego urządzenia | Tak |  |
|  | Orientacyjny czas pracy lampy min 8 000 godzin Zasada oceny punktowej: - 8 tys. – 0 pkt - powyżej 8 tys. – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja jasności min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 Zasada oceny punktowej: - 15 stopni- 0 pkt. - powyżej 15 stopni – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji koloru min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 Zasada oceny punktowej: - 15 stopni - 0 pkt. - powyżej 15 stopni – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak/ podać |  |
|  | Filtr cyfrowy wspomagający lokalizację zmian, alternatywny dla światła białego | Tak/ podać |  |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem jego modelu, numeru, średnicy kanału roboczego oraz przypisanych funkcji procesora na dostępne przyciski aparatu z ciągłym wyświetlaniem tych informacji na ekranie monitora | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z użytkowanymi endoskopami HDTV firmy Olympus | Tak/ podać |  |
| Monitor medyczny LCD |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 | Tak/ podać |  |
|  | Format obrazu 16:9 | Tak/ podać |  |
|  | Przekątna ekranu, min. 30” | Tak/ podać |  |
|  | Kąt widzenia, min. 178° | Tak/ podać |  |
|  | Kontrast, min. 1000:1 | Tak/podać |  |
|  | sygnał wejścia, min. 12G-SDI (2x), 3G-SDI, HDMI, DVI-D | Tak/podać |  |
|  | Zasilanie bezpośrednio z sieci 100-240V bez konieczności użycia zasilacza | Tak/podać |  |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor Zasada oceny punktowej: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt | Tak/Nie |  |
| Wózek endoskopowy |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą wszystkich 4 kół wózka | Tak/ podać |  |
|  | Wieszak na min. 2 endoskopy | Tak/ podać |  |
|  | Transformator separacyjny z możliwością podłączenia zasilania min 10 urządzeń Zasada oceny punktowej: 10 urządzeń - 0 pkt Powyżej 10 urządzeń - 5 pkt | Tak/podać |  |
|  | Zawiera przegubowe ramię na monitor medyczny LCD umożliwiające ruch wysięgnika w płaszczyźnie poziomej i pionowej | Tak/podać |  |
|  | uchwyt na butlę ssaka oraz boczny pojemnik na akcesoria | Tak/podać |  |
| Kolonoskop HDTV – 2 szt. |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | Tak/ podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej – max 12,8 mm | Tak/ podać |  |
|  | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | Tak/ podać |  |
|  | Głębia ostrości min 5- 100 mm | Tak/ podać |  |
|  | Podwójna głębia ostrości 2-6 mm | Tak/ podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/160o | Tak/ podać |  |
|  | Pole widzenia – min 170o | Tak/ podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4 Zasada oceny punktowej: 4 przyciski - 0 pkt. Powyżej 4 przycisków – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | Tak/ podać |  |
|  | Długość sondy roboczej 1550 - 1690 mm | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak/ podać |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | Tak/ podać |  |
|  | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z użytkowanym torem EVIS X1 | Tak |  |
| Gastroskop HDTV – 2 szt. |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | Tak/ podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej – max 9,0 mm Zasada oceny punktowej: Średnica 9,0 – 0 pkt Średnica poniżej 9,0 – 5 pkt | Tak/podać |  |
|  | Kanał roboczy – 2,8 mm | Tak/ podać |  |
|  | Głębia ostrości min 2- 100 mm | Tak/ podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o / D-90o, P/L -100o | Tak/ podać |  |
|  | Pole widzenia – min 140o | Tak/ podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4 Zasada oceny punktowej: 4 przyciski – 0 pkt. Powyżej 4 przycisków – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 1020 -1070 mm | Tak/ podać |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | Tak |  |
|  | Tester szczelności umożliwiający badanie szczelności poprzez zanurzenie endoskopu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną 230V – 1 sztuka dla wszystkich endoskopów | Tak |  |
|  | Współpraca z użytkowanym torem EVIS X1 | Tak |  |
|  | Jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem – potwierdzone w dokumentach producenta/instrukcji obsługi | Tak |  |
| Pompa płucząca |  |  |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | Tak / podać |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | Tak / podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego i przycisku na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | Tak |  |
|  | Autoklawowalny pojemnik na wodę min 2 l | Tak / podać |  |
|  | Rurka do płynu - min 10 sztuk | Tak / podać |  |
| Program do archiwizacji badań |  |  |  |
|  | Program do archiwizacja zdjęć z badań na 2 stanowiska | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09 | Tak / podać |  |
|  | Zapewnienie automatycznego transferu danych pacjenta z programu do archiwizacji na monitor zestawu wideoendoskopowego. | Tak |  |
|  | Umożliwienie kontroli ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | Tak |  |
|  | Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopów | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja podłączonego oferowanego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego | Tak |  |
|  | Stacje robocze lekarskie, pielęgniarskie i rejestracji wg opisów i w ilościach opisanych w tabelach „Specyfikacja stacji roboczych lekarskich”, „Specyfikacja stacji roboczych pielęgniarskich i rejestracji”, „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego”, „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji”, „Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki”. | Tak/ podać |  |
|  | Serwer sprzętowy dedykowany opisany w tabeli „Serwer dedykowany do systemu Endoskopii” | Tak |  |
|  | Licencja integracji oferowanego programu do archiwizacji zdjęć z systemami typu HIS przez protokoły HL7– po stronie dostarczanego programu. (bez licencji i integracji po stronie szpitalnych systemów HIS oraz usług wdrożeniowych po stronie dostawcy systemu HIS – zapewnia Zamawiający) Licencje integracji oferowanego oprogramowania do archiwizacji zdjęć wraz z integracją z systemami medycznymi HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Integracja oparta co najmniej o protokoły wymiany HL7. Obsługa worklisty tworzonej w oparciu o zlecenia pochodzącego z systemu medycznego HIS. Przekazanie opisu i danych obrazowych do systemów HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Możliwość wytworzenia wyniku w postacie wydruku badania zawierającego dane ewidencyjne zlecenia, opis badania i dane obrazowe. | Tak / podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

II. Stacje robocze lekarskie

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Komputer Optiplex MT 7020 z monitorem Prolite XUB2792HSU-B1, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | procesor osiągający co najmniej 32500 punktów „CPUMark” w teście wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240830_0740.pdf) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 16GB pamięci DDR5 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | dysk twardy SSD M.2 o pojemności minimum 512GB |  | Tak/ podać |  |  |
|  | dysk twardy o pojemności minimum 1TB |  | Tak/ podać |  |  |
|  | karta graficzna zintegrowana na płycie głównej |  | Tak |  |  |
|  | karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głownej |  | Tak |  |  |
|  | karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana na płycie głównej |  | Tak/ podać |  |  |
|  | 1 szt. napęd DVD-RW |  | Tak |  |  |
|  | minimum 1 szt. interfejs HDMI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. interfejs DisplayPort |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 4 szt. port USB 2.0 w tym minimum 2 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen. 2 w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen 2x2 typ C w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | komputer musi być wyposażony we wszelkie interfejsy i karty rozszerzeń niezbędne do poprawnej w pełni funkcjonalnej obsługi zleceń oraz procedur wymiany danych pomiędzy systemami i urządzeniami diagnostycznymi, np. karty przechwytywania obrazu i in. |  | Tak |  |  |
|  | dostępne szyfrowanie TPM |  | Tak |  |  |
|  | gniazdo linki zabezpieczającej wraz z linką zabezpieczająca z minimum 2 szt. kluczy o długości minimum 1,5m i nie więcej niż 2m |  | Tak/ podać |  |  |
|  | monitor wielkości minimum 27” i nie więcej niż 28” |  | Tak/ podać |  |  |
|  | matryca matowa LED IPS |  | Tak |  |  |
|  | jasność 250 cd/m² |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kontrast statyczny 1000:1 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | czas reakcji 4 ms |  | Tak/ podać |  |  |
|  | format obrazu 16:9 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | rozdzielczość fizyczna monitora minimum 1920x1080 pikseli |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. VGA |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. HDMI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. DisplayPort |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kolor obudowy monitora czarny |  | Tak |  |  |
|  | funkcja HUB USB z minimum 2 szt. USB 2.0 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | wbudowane głośniki |  | Tak |  |  |
|  | zgodność ze standardem VESA 100x100 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178° tolerancja +/- 1° |  | Tak/ podać |  |  |
|  | menu OSD w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | możliwość regulacji parametrów: - autokonfiguracja, - ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD), - geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), - ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), - OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas wygaszania OSD), - język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze), - wejście sygnału, - ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | mysz bezprzewodowa z sensorem optycznym lub laserowym wraz z dedykowaną podkładką |  | Tak |  |  |
|  | profil myszy uniwersalny |  | Tak |  |  |
|  | kolor myszy czarny lub grafitowy zgodny z kolorem klawiatury |  | Tal |  |  |
|  | rozdzielczość myszy minimum 1000 dpi lub więcej ale z możliwością przełączania DPI i wyboru 1000 DPI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | klawiatura bezprzewodowa typu QWERTY PL |  | Tak |  |  |
|  | typ klawiatury niskoprofilowy |  | Tak |  |  |
|  | wydzielona klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne |  | Tak |  |  |
|  | kolor klawiatury czarny lub grafitowy zgodny z kolorem myszy |  | Tak |  |  |
|  | system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit w polskiej wersji językowej lub wyższy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | oprogramowanie Microsoft Office 2021 w polskiej wersji językowej zawierające minimum Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word |  | Tak/ podać |  |  |
|  | małogabarytowa obudowa typu Mini Tower w kolorze czarnym |  | Tak |  |  |
|  | wymiary obudowy odpowiednio szerokość/głębokość/wysokość 15,0/30,0/32,0 cm tolerancja +/- 1 cm |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Komputer Optiplex MT 7020 z monitorem Prolite XUB2792HSU-B1, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 4 szt. |  | Tak |  |  |
|  | procesor osiągający co najmniej 23500 punktów „CPUMark” w teście wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240826_0929.pdf) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 16GB pamięci DDR5 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | dysk twardy SSD M.2 o pojemności minimum 512GB |  | Tak/ podać |  |  |
|  | karta graficzna zintegrowana na płycie głównej |  | Tak |  |  |
|  | karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głownej |  | Tak |  |  |
|  | karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana na płycie głównej |  | Tak/ podać |  |  |
|  | 1 szt. napęd DVD-RW |  | Tak |  |  |
|  | minimum 1 szt. interfejs HDMI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. interfejs DisplayPort |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 4 szt. port USB 2.0 w tym minimum 2 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen. 2 w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 2 szt. port USB 3.2 Gen 2x2 typ C w tym minimum 1 szt. na panelu frontowym |  | Tak/ podać |  |  |
|  | dostępne szyfrowanie TPM |  | Tak |  |  |
|  | gniazdo linki zabezpieczającej wraz z linką zabezpieczająca z minimum 2 szt. kluczy o długości minimum 1,5m i nie więcej niż 2m |  | Tak/ podać |  |  |
|  | monitor wielkości minimum 27” i nie więcej niż 28” |  | Tak/ podać |  |  |
|  | matryca matowa LED IPS |  | Tak |  |  |
|  | jasność 250 cd/m² |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kontrast statyczny 1000:1 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | czas reakcji 4 ms |  | Tak/ podać |  |  |
|  | format obrazu 16:9 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | rozdzielczość fizyczna monitora minimum 1920x1080 pikseli |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. VGA |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. HDMI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 1 szt. DisplayPort |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kolor obudowy monitora czarny |  | Tak |  |  |
|  | funkcja HUB USB z minimum 2 szt. USB 2.0 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | wbudowane głośniki |  | Tak |  |  |
|  | zgodność ze standardem VESA 100x100 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178° tolerancja +/- 1° |  | Tak/ podać |  |  |
|  | menu OSD w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | możliwość regulacji parametrów: - autokonfiguracja, - ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD), - geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), - ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), - OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas wygaszania OSD), - język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze), - wejście sygnału, - ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | mysz bezprzewodowa z sensorem optycznym lub laserowym wraz z dedykowaną podkładką |  | Tak |  |  |
|  | profil myszy uniwersalny |  | Tak |  |  |
|  | kolor myszy czarny lub grafitowy zgodny z kolorem klawiatury |  | Tak |  |  |
|  | rozdzielczość myszy minimum 1000 dpi lub więcej ale z możliwością przełączania DPI i wyboru 1000 DPI |  | Tak/ podać |  |  |
|  | klawiatura bezprzewodowa typu QWERTY PL |  | Tak |  |  |
|  | typ klawiatury niskoprofilowy |  | Tak |  |  |
|  | wydzielona klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne |  | Tak |  |  |
|  | kolor klawiatury czarny lub grafitowy zgodny z kolorem myszy |  | Tak |  |  |
|  | system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit w polskiej wersji językowej lub wyższy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | oprogramowanie Microsoft Office 2021 w polskiej wersji językowej zawierające minimum Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word |  | Tak/ podać |  |  |
|  | małogabarytowa obudowa typu Mini Tower w kolorze czarnym |  | Tak |  |  |
|  | wymiary obudowy odpowiednio szerokość/głębokość/wysokość 15,0/30,0/32,0 cm tolerancja +/- 1 cm |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

IV. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS Color MF657CDW, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Typ druku laserowy czarnobiały i kolorowy |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczny druk dwustronny |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 21 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 12 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 11 sekund |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Interfejsy minimum: - 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), - 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Obsługa nośników o gramaturze od 60 do 163 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, niestandardowe (70 x 140 do 216 x 356 mm). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Odbiornik wydruków na minimum 100 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość skanowania do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/ FTP), |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Skanowanie do TIFF/JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450 mm x 460 mm x 360 mm tolerancja +/- 15 mm |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Komplet tonerów startowych co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Komplet tonerów pełnowartościowych o wydajności: - czarny na minimum 3000 stron A4 - kolory każdy na minimum 2300 stron A4 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Miesięczny cykl pracy minimum 30000 stron. |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

V. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA3500cix, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Typ druku laserowy czarnobiały i kolorowy |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczny druk dwustronny |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 30 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 15 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 6,5 sekundy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum dwa podajniki kasetowe o łącznej pojemności minimum 250 arkuszy w tym każdy nie mniej niż 100 arkuszy i minimum 1 podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Interfejsy minimum: - 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), - 2 x USB Host (High Speed), - 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Obsługa nośników o gramaturze od 60 do 220 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, niestandardowe (70 x 140 do 216 x 356 mm). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Odbiornik wydruków na minimum 200 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość skanowania do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Bezpośredni druk PDF, drukowanie internetowe IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, bezpieczne drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/ FTP), pomijanie pustych stron, |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Skanowanie do TIFF/JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500 mm x 580 mm x 580 mm tolerancja +/- 20 mm |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Komplet tonerów startowych o wydajności: - czarny na minimum 3 000 stron A4 - kolory każdy na minimum 2 000 stron A4 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Komplet tonerów pełnowartościowych o wydajności: - czarny na minimum 5000 stron A4 - kolory każdy na minimum 3000 stron A4 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Gwarantowana trwałość urządzenia i podzespołów minimum 200 000 wydruków |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

VI. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro MFP 4102fdn, spełniająca opisane parametry techniczne lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne – ilość 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | typ druku laserowy monochromatyczny |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie i kopiowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczny druk dwustronny |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne skanowanie dwustronne |  | Tak |  |  |
|  | Dotykowy i regulowany panel LCD w języku polskim, umożliwiając pełne sterowanie i konfigurację urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Prędkość jednostronnego drukowania i kopiowania minimum 40 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Prędkość dwustronnego drukowania i kopiowania minimum 30 stron A4 minutę |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas uzyskania pierwszego wydruku maksymalnie 6,5 sekundy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania minimum 1200 x 1200 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania i kopiowania minimum 600 x 600 dpi |  | Tak/ podać |  |  |
|  | pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | pojemność podajnika papieru uniwersalnego minimum 100 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Interfejsy minimum: - 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), - 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Obsługa nośników drukowania o gramaturze od 60 do 175 g/m2 w formatach A4, A5, A6, B5, Letter, niestandardowe (102 × 152 mm do 216 × 356 mm). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Odbiornik wydruków na minimum 150 arkuszy |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Skanowanie programowe do formatów PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Oprogramowanie Mac HP Easy Scan obsługuje formaty PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF; Natywnie minimum PDF i JPG. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów minimum 50 arkuszy. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szybkość skanowania w formacie A4 minimum 29 str./min w trybie szarości |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Szybkość skanowania w formacie A4 minimum 20 str./min w trybie koloru |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów; Skanowanie do chmury (Google Drive i DropBox); Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faks do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu; Zestawy szybkich ustawień |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 420 mm x 390 mm x 320 mm tolerancja +/- 10 mm |  | Tak/ podać |  |  |
|  | toner startowy w zestawie co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego |  | Tak/ podać |  |  |
|  | toner pełnowartościowy w zestawie o wydajności nie mniejszej niż 9500 stron |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Miesięczny cykl roboczy minimum 80000 stron |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

VII. Serwer dedykowany do systemu endoskopii

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Serwer Fujitsu RX1330 M5 1U spełniający opisane parametry techniczne lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne – ilość 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | minimum jeden procesor minimum 6-rdzeniowy o częstotliwości bazowej min. 3,0 GHz w architekturze x86/x64 i osiągający minimum 18400 punktów w testach wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240830_0740.pdf) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | minimum 128GB pamięci DDR5 |  | Tak/ podać |  |  |
|  | obudowa wielkości 1U z szynami dedykowanymi do instalacji w szafie RACK 19” z możliwością wysuwania serwera z szafy |  | Tak |  |  |
|  | minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5” lub 3,5”. |  | Tak |  |  |
|  | zainstalowane minimum 2 dyski SSD Hot-Plug o pojemności min 480GB każdy. |  | Tak |  |  |
|  | zainstalowane minimum 2 dyski 1,8TB SAS 10K. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | zainstalowana karta LAN 2x 1Gb Base-T |  | Tak/ podać |  |  |
|  | zainstalowana karta 2x10GB SFP+; 2 moduły SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 16Gb. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | zainstalowany moduł TPM w wersji minimum 2.0. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. • Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej • Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie • Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) • Obsługa serwerów proxy (autentykacja) • Obsługa VLAN • Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) • Wsparcie dla protokołu SSDP • Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 • Obsługa protokołu LDAP • Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP • Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna ze złączami VGA z tyłu oraz przodu serwera. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 1 port USB 3.0 na panelu przednim. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | redundantne zasilacze hotplug o mocy minimalnej 500W o sprawności min. 94%. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs). |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Napęd optyczny DVD-RW. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, VMWare vSphere 7.0 i wyższy, Suse Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 7, 8, Hyper-V Server. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Oprogramowanie Windows Server Standard 2022 PL zgodny z liczbą procesorów i rdzeni w serwerze. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Licencje dostępowe CAL dla oferowanego Windows Server wskazanego w pkt 20 w ilość 30 szt. typu USER i 10 szt. typu Device |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera. |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. |  | Tak/ podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 36 miesięcy typ On-Site NBD, minimum 9 godzin w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00 z opcją wymiany uszkodzonych komponentów. | Tak/ podać |  |  |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |  |  |
| 3. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |  |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |  |  |
| 5. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 6. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |  |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej