Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 - Kardiomonitory 


	
I. Kardiomonitory pacjenta - 5 szt.




	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok
	Tak
	

	2. 
	Wysokiej klasy monitor pacjenta o konstrukcji modułowej, każdy wyposażony w niżej opisany wypinany moduł transportowy z własnym ekranem i baterią. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów.
	Tak/ podać
	

	3. 
	Waga monitora z zainstalowanym akumulatorem i opisanym poniżej wypinanym modułem transportowym max. 10 kg ±10%.
	Tak/ podać
	

	4. 
	Możliwość rozbudowy monitora o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów.
	Tak/ podać
	

	5. 
	Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów).
	Tak/ podać
	

	
	EKRAN

	6. 
	Ekran kolorowy, pojedynczy. Przekątna ekranu min. 15".
Zasady oceny punktowej:
15” – 0 pkt
Powyżej 15” – 10 pkt
	Tak
	

	7. 
	Monitor umożliwia Użytkownikowi zaprogramowanie min. 8 układów wyświetlania danych, między którymi można przechodzić bez przerywania monitorowania i przechodzenia do menu.
	Tak
	

	8. 
	Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika z pośród min. 20 dostępnych kolorów.
	Tak
	

	9. 
	Rozdzielczość ekranu: min. 1300 x 700.
	Tak
	

	10. 
	Ekran „Duże Liczby”.
	Tak/podać 
	

	11. 
	Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 11 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji.
	Tak
	

	12. 
	Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne.
	Tak
	

	13. 
	Możliwość wyboru przez Użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów.
	Tak
	

	14. 
	Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca”.
	Tak
	

	
	OBSŁUGA

	15. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
	Tak/ podać
	

	16. 
	Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy bez użycia pokrętła.
	Tak/ podać
	

	
	[bookmark: _GoBack]ZASILANIE

	17. 
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% .
	Tak/ podać
	

	18. 
	Zasilanie monitora głównego z wbudowanego litowo-jonowego akumulatora min. 60 minut pracy.
	Tak/ podać
	

	19. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkową, wewnętrzną, drugą baterię.
	Tak/ podać
	

	PRACA W SIECI

	20. 
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, możliwość zdalnego wyciszenia alarmu występującego w innym monitorze.
	
Tak/ podać
	

	21. 
	Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 18 stanowisk.
	
Tak/ podać
	

	22. 
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania realizowane bezpośrednio z poziomu monitora pacjenta bez udziału centrali/serwerów.
	Tak/ podać
	

	23. 
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 bezpośrednio z kardiomonitora.
	Tak/ podać
	

	24. 
	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające podgląd danych monitorowania (min. danych cyfrowych i krzywych dynamicznych) na urządzeniach mobilnych opartych o systemy iOS i Android oraz urządzeń z systemem Windows. Funkcja dostępna z wykorzystaniem własnej infrastruktury sieciowej szpitala oraz poprzez bezpieczne połączenie typu VPN z siecią szpitala.
	Tak/podać 
	

	25. 
	Możliwość podłączenia zaoferowanego systemu monitorowania do zewnętrznych systemów zarządzania alarmami typu DAS (ang. distributed alarm system)
	Tak/podać
	

	ALARMY

	26. 
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych.
	Tak/ podać
 
	

	27. 
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika.
	Tak/ podać
	

	28. 
	Możliwość tymczasowego zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu.
	Tak/podać
	

	29. 
	Możliwość zawieszenia alarmów na stałe.
	Tak/podać
	

	30. 
	Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. Przechowywanie danych w monitorze pacjenta niezależnie od centrali monitorowania/serwerów.
	Tak/podać
	

	31. 
	Dedykowana pamięć min. 5000 zdarzeń arytmii, która jest niezależna od historii innych alarmów. Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii. Możliwość podglądu min. 5 sekundowego odcinka EKG przypisanego do alarmu arytmii.
	Tak/podać
	

	32. 
	Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny.
	Tak/podać
	

	33. 
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości pomiarów.
	Tak/podać
	

	ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH

	34. 
	Zapis danych w następujących dedykowanych oknach przeglądu: trendy tabelaryczne, trendy graficzne, trend NIBP, „funkcje płucne”, lista ST, historia alarmów, historia arytmii, OCRG.
	Tak/ podać
	

	35. 
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 72 godzin, w tym trendu OCRG.
	Tak/ podać
	

	36. 
	Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego oraz min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego.
	Tak/ podać
	

	37. 
	Jednoczasowa prezentacja min. 8 parametrów w trendzie graficznym z min. 48h
Zasady oceny punktowej:
48h - 71h – 0 pkt
72 h i więcej – 10 pkt
	Tak/ podać
	

	38. 
	Niezależna od centrali systemu monitorowania funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych. Długość wyświetlanej  krzywej min. 60 sek. Możliwość wydruku przebiegu krzywych na drukarce sieciowej bezpośrednio z okna kardiomonitora.
	Tak/ podać
	

	39. 
	Monitor wyposażony jest w niezależne okno prezentacji odcinka ST. Prezentacja odcinka ST w postaci zapisu krzywej ST, wartości cyfrowej ST i czasu jego rejestracji. Funkcja wyboru referencyjnych odcinków ST z pośród zapisanych w oknie pamięci ST. Możliwość rejestracji wartości dla 12 odprowadzeń i zapamiętania min. 2000 odcinków.
	Tak/ podać
	

	40. 
	Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 72 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana.
	Tak/ podać
	

	41. 
	Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego.
	Tak
	

	42. 
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 10 minut, z możliwością regulacji czasu przez Użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo.
	Tak/ podać
	

	43. 
	Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądu danych retrospektywnych: trendami tabelarycznymi, trendami graficznymi, „funkcją holterowską”, oknem alarmów Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu.
	Tak/ podać
	

	44. 
	Możliwość jednoczesnego podglądu bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych oraz danych retrospektywnych (trendów, graficznej prezentacji ST itp.) w taki sposób, że okno podglądu danych retrospektywnych nie przysłania bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych.
	Tak/ podać
	

	WYPINANY MODUŁ TRANSPORTOWY

	45. 
	Moduł transportowy wyposażony jest w min. 20 godzinną pamięć danych retrospektywnych, w tym min.: trendów tabelarycznych, trendów graficznych, funkcji „holterowskiej” min. 4 krzywych dynamicznych, które po transporcie będą przesyłane do docelowego stacjonarnego monitora pacjenta wraz z danymi demograficznymi pacjenta (min. ID, nazwisko, wzrost, waga) oraz ustawieniami Użytkownika: granicami alarmowymi, alarmami arytmii.
	Tak/ podać
	

	46. 
	Moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania w trakcie transportu następujących parametrów min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (2 kanały), CO2,Temp x 2. Automatyczna aktywacja modułu po wypięciu z „monitora-matki”.
	Tak/podać
	


	47. 
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
	Tak/ podać 
	

	48. 
	Waga modułu transportowego z akumulatorem max. 1,5 kg. ±10%.
	Tak/ podać
	

	49. 
	Chłodzenie konwekcyjne modułu transportowego (bez użycia wentylatorów).
	Tak/ podać
	

	50. 
	Moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia.
	Tak/ podać
	

	51. 
	Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka.
	Tak
	

	52. 
	Moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5,6”.
	
Tak/ podać
	

	53. 
	Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG.
	Tak
	

	54. 
	Rozdzielczość ekranu: min. 640 x 480.
	Tak/ podać
	

	55. 
	Tryb transportowy z prezentacją „dużych liczb” i co najmniej 1 krzywej EKG wraz z informacją o pozostałym czasie pracy na baterii.
	Tak
	

	56. 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego min. 240 minut pracy.
	Tak
	

	57. 
	odporność na uszkodzenia, kurz, wodę (klasa szczelności min. IP32).
	Tak
	

	58. 
	Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.
	Tak
	

	59. 
	Możliwość pomiaru BIS w trakcie transportu.
	Tak
	

	EKG

	60. 
	Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.
	- Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia.
	- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min.
	Tak / podać
	

	61. 
	Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora min. 12 raportów.
	Tak / podać
	

	62. 
	Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG
	Tak
	

	63. 
	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla  noworodków, dzieci i dorosłych.
	Tak
	

	64. 
	Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC
	Tak / podać
	

	ANALIZA ODCINKA ST

	65. 
	Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń.
	Tak
	

	66. 
	Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm (±2,5 mV)
	Tak / podać
	

	67. 
	Trendy ST z min. 72 godzin.
	Tak
	

	68. 
	Graficzna prezentacja zmian odcinka ST.
	Tak
	

	69. 
	Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST.
	Tak
	

	70. 
	Pomiar QTc i QRSd, możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów.
	Tak
	

	
	ANALIZA ARYTMII

	71. 
	Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. Wymienić wykrywane arytmie.
	Tak/ podać
	

	
	ODDECH

	72. 
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.
	Tak
	

	73. 
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.
	Tak / podać
	

	74. 
	Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund.
	Tak / podać
	

	
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI

	75. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg.
	Tak / podać
	

	76. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości.
	Tak / podać
	

	77. 
	Tryb Stazy Żylnej.
	Tak / podać
	

	78. 
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji pomiaru NIBP.
	Tak / podać
	

	79. 
	Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego.
Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem  umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie.
	Tak / podać
	

	80. 
	Pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu.
	Tak / podać
	

	
	POMIAR SATURACJI

	81. 
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.
Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	Tak / podać
	

	82. 
	Pomiar SpO2 w technologii BluPro lub Massimo.
	Tak / podać
	

	83. 
	Wielorazowe wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2.
	Tak / podać
	

	84. 
	Wyświetlanie dodatkowych wskaźników jakości sygnału SpO2: SQI i PI
	Tak / podać
	

	85. 
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar SpO2 w dwóch kanałach.
	Tak / podać
	

	
	POMIAR TEMPERATURY

	86. 
	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej).
	Tak / podać
	

	87. 
	Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Możliwość ustawienia górnej granicy alarmu dla różnicy temperatur.
	Tak / podać
	

	88. 
	Zakres pomiarowy min.: 0 – 45°C.
	Tak / podać
	

	
	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI

	89. 
	Zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta inwazyjny pomiar ciśnienia krwi: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia.
	Tak / podać
	

	90. 
	Pomiar wartości PPV oraz SPV z kanału IBP. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie.
	Tak / podać
	

	91. 
	Możliwość włączenia realizacji pomiaru wartości ciśnienia OCŻ zawsze na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na wartość ciśnienia.
	Tak / podać
	

	
	POMIAR CO2

	92. 
	Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym oraz pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym. Prezentacja wartości cyfrowej i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora.
	Tak / podać
	

	93. 
	Maksymalny czas nagrzania czujnika do pracy (tzw. „warm up time”): 11 sekund.
	Tak / podać
	

	
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

	94. 
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO. Wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego PCCO, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, CPO, ITBV, GEF.
	Tak / podać
	

	95. 
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu,  o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą z jednego dostępu naczyniowego.
	Tak / podać
	

	96. 
	Możliwość rozbudowy pomiar EEG.
Monitorowanie min. 6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar  i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta
	Tak / podać
	

	97. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca nie wymagający stosowania akcesoriów dedykowanych do pomiaru rzutu serca.
	Tak / podać
	

	98. 
	Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwanych producentów.
	Tak / podać
	

	
	POZOSTAŁE FUNKCJE

	99. 
	Zaimplementowana funkcja kalkulatora leków oraz kalkulatora funkcji płucnych.
	Tak / podać
	

	100. 
	Tryb „Stand by”.
	Tak / podać
	

	101. 
	Funkcja „stoper”.
	Tak / podać
	

	102. 
	Monitor wyposażony w dodatkowe złącza eksploatacyjnej, w tym minimum: HDMI, USB x 3, min. 2 złącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. respirator, aparat do znieczulenia, monitor rzutu serca.
	Tak / podać
	

	
	WYPOSAŻENIE 

	103. 
	Każdy monitor wyposażony w: 
- kabel główny EKG x 1 szt.
- EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowy x  1 szt.
- jednorazowe elektrody do pomiaru EKG x 150 sztuk
- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt.
- mankiet wielorazowy x 1 szt. 
- przewód połączeniowy do czujnika saturacji x 1 szt.
- wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt.
- wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych x 1 szt.
- wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych x 1 szt.
- moduł pomiaru kapnografii x 1 szt.
- jednopacjentowy adapter do pomiaru kapnografii u pacjentów zaintubowanych x 30 sztuk.
- moduł/kabel do podłączenia jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 2 szt
	Tak / podać
	

	104. 
	Monitor główny lub moduł transportowy wyposażony w wyjście sygnału ECG/BP (EKG/ ciśnienie krwi).
	Tak / podać
	




	
II. Centrala monitorowania (kardiomonitor zbiorczy) - 2 szt.




	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	105. 
	Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok
	Tak
	

	106. 
	Centrala monitorowania do obsługi opisanych powyżej monitorów pacjenta.
	Tak/ podać
	

	107. 
	Komunikacja z Użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	Tak/ podać
	

	108. 
	Centrala wyposażona w jeden kolorowy ekran o przekątnej min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920 x 1200.
	Tak/ podać
	

	109. 
	Centrala musi umożliwiać monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta i zapisywanie zebranych danych w jej pamięci. Możliwość rozbudowy do funkcji monitorowania min. 24 stanowisk.
	Tak/ podać
	

	110. 
	Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę centrali z odległości kilku metrów.
	Tak/ podać
	

	
	DANE PACJENTA I PRZYJĘCIE

	111. 
	Wprowadzanie danych demograficznych do systemu monitorowania dostępne z poziomu centrali systemu monitorowania i opisanych poniżej monitorach pacjenta.
	Tak
	

	112. 
	Funkcja ponownego przyjęcia wypisanego w ciągu ostatnich min. 4 dni pacjenta wraz z zapisanymi danymi z monitorowania oraz ustawieniami alarmów.
	Tak/podać
	

	113. 
	Funkcja tymczasowego „zawieszenia” monitorowania wraz z „licznikiem”, który aktywuje alarm, gdy w określonym przez Użytkownika czasie nie zostanie wznowione monitorowanie pacjenta. Wyświetlanie przewidywanego czasu powrotu pacjenta. Możliwość wybrania i edycji przez Użytkownika powodu „zawieszenia” z listy min. 6 pozycji.
	Tak/podać
	

	114. 
	Wyświetlanie listy wypisanych z centrali pacjentów  z możliwością sortowania listy według min.: daty, ID, nazwiska. Pamięć listy min. 15 pacjentów.
	Tak/podać
	

	115. 
	Funkcja podglądu danych z monitorowania pacjenta wypisanego w ciągu ostatnich min. 4 dni.
	Tak/podać 
	

	
	PRACA W SIECI

	116. 
	Zaimplementowana funkcja podglądu ekranu monitora pacjenta, który nie jest przypisany do centrali
	Tak/ podać
	

	117. 
	Możliwość przenoszenia pacjenta na inny monitor pacjenta z poziomu centrali. Przenoszone dane min.: informacje pacjenta, ustawiania alarmów, trend graficzny i tabelaryczny, wyniki analizy 12 odprowadzeniowego EKG, historia alarmów, pamięć „holterowska” krzywych.
	Tak/ podać
	

	118. 
	Możliwość podmiany pacjentów między dwoma stanowiskami monitorowania z poziomu centrali.
	Tak/ podać
	

	119. 
	Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali monitorowania.
	Tak/ podać
	

	120. 
	Centrala wyposażona w niezależny port sieciowy do obsługi komunikatów HL7 typu ADT, ORU
	Tak/ podać
	

	
	PAMIĘĆ POMIARÓW I ANALIZA DANYCH

	121. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h]. Zapewniony wydruk okna trendu graficznego i tabelarycznego na podłączonej do centrali drukarce sieciowej.
	Tak/ podać
	

	122. 
	Wyświetlanie trendów graficznych aEEG.
	Tak/ podać
	

	123. 
	Centrala wyposażona w min. 3 niezależne okna trendu tabelarycznego, których zawartość może być konfigurowana przez Użytkownika.
	Tak/ podać
	

	124. 
	Możliwość regulacji interwału wyświetlania trendów tabelarycznych. Możliwość wyświetlania trendów z interwałem 1 minuta lub mniejszym.
	Tak/ podać
	

	125. 
	Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 14 krzywych dynamicznych z min. 110 godzin (nie tylko EKG) dla każdego monitorowanego stanowiska. Użytkownik ma możliwość samodzielnego wyboru typu krzywych zapisywanych w pamięci centrali. Zapewniona możliwość wydruku krzywych „holterowskich” na drukarce sieciowej.
	Tak/ podać
	

	126. 
	Możliwość regulacji interwału wyświetlania przebiegu krzywej „holterowskiej”. Najmniejsza dostępna długość wyświetlanej krzywej: 10 sekund lub mniej.
	Tak/ podać
	

	127. 
	Funkcja pozwalająca na ręczny pomiar punktów krzywej EKG tj. R-R, P-R, QRS width, Q Width, Q-T, QTc, ST, Q Height, P-Q.
	Tak/ podać
	

	128. 
	Pamięć zdarzeń spadku wartości SpO2 poniżej ustawionego przez Użytkownika progu. Prezentacja histogramu zmierzonych wartości SpO2 [%].
	Tak/ podać
	

	129. 
	Historia alarmów, min. 1000 na pacjenta. Automatyczne zliczanie i wyświetlanie liczby alarmów wybranego rodzaju. Zapewniona możliwość wydruku alarmów na drukarce sieciowej.
	Tak/ podać
	

	130. 
	Możliwość wybrania przez Użytkownika typów alarmów, które będą wyświetlane w oknie alarmów.
	Tak/ podać
	

	131. 
	Pamięć min. 500 zdarzeń arytmii dla każdego z monitorowanych łóżek. Zdarzenie arytmii wyświetlane w postaci min.: krzywej EKG, godziny wystąpienia arytmii, rodzaju arytmii.
Zapewniona możliwość wydruku zdarzeń arytmii na drukarce sieciowej.
	Tak/ podać
	

	132. 
	Min. 100 godzinna pamięć zapisu odcinka ST z interwałem 5 minut lub krótszym. Prezentacja graficznego przebiegu odcinka ST oraz wartości cyfrowej [mV]. Zapewniona możliwość wydruku zapisanych odcinków ST na drukarce sieciowej.
	Tak/ podać
	

	133. 
	Możliwość wyboru, dla których odprowadzeń mają być zapisane odcinki ST.
	Tak/ podać
	

	134. 
	Interpretacja, analiza 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami. Wbudowana pamięć min. 120 badań 12 odprowadzeniowego EKG na każdego pacjenta.
	Tak/ podać
	

	135. 
	Funkcja pozwalająca Użytkownikowi na dodawanie własnych komentarzy do wyników pomiarów zapisanych w pamięci centrali. Dodane komentarze są oznaczone w oknie przeglądu danych retrospektywnych.
	Tak/ podać
	

	136. 
	Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcją holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu.
	Tak/ podać
	

	137. 
	W celu zabezpieczenia przed utratą danych monitorowania, centrala wyposażona w min. dwa dyski działające w technologii RAID.
	Tak/ podać
	

	MONITOROWANIE PACJENTÓW

	138. 
	Możliwość ustawienia przez Użytkownika priorytetu wyświetlania parametrów na ekranie zbiorczego podglądu oddziału.
	
Tak/ podać
	

	139. 
	Możliwość wyświetlania powiększonego okna z danymi numerycznymi i krzywymi dowolnego monitora pacjenta przypisanego do centrali.
	
Tak/ podać
	

	140. 
	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci.
	Tak/ podać
	

	141. 
	Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze pacjenta z monitora centralnego.
	Tak/ podać
	

	ALARMY

	142. 
	Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm, na ekranie centrali.
	Tak/ podać
 
	

	143. 
	Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie. Alarmy rozróżniane kolorem oraz dźwiękiem.
	Tak/ podać
	

	144. 
	Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami.
	Tak/podać
	

	145. 
	Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych.
	Tak/podać
	

	146. 
	Możliwość tymczasowego wyciszenia alarmów w kardiomonitorze z poziomu centrali.
	Tak/podać
	

	147. 
	Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych.
	Tak/podać
	

	148. 
	Możliwość regulacji głośności alarmów w centrali monitorowania.
	Tak/podać
	

	149. 
	Sygnalizacja alarmów technicznych wraz ze wskazówkami rozwiązania alarmu.
	Tak/podać
	

	150. 
	Centrala wyposażona w dedykowane okno do zbiorczego podglądu historii alarmów wielu pacjentów jednocześnie.
	Tak/podać
	

	151. 
	Centrala wyposażona w dedykowane okno do zbiorczego ustawiania limitów alarmów dla wielu pacjentów jednocześnie.
	Tak/podać
	

	WYDRUKI

	152. 
	Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie Użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego.
	Tak/ podać
	

	153. 
	Wydruki raportów z monitora: ręczne i automatyczne.
	Tak/ podać
	

	ROZBUDOWA

	154. 
	Możliwość rozbudowy centrali o czytnik kodów kreskowych ułatwiający przyjęcie pacjenta do centrali.
	Tak/ podać
	

	155. 
	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie szpitalnej sieci WLAN do monitorowania pacjentów z wykorzystaniem nadajników telemetrii. Na wypadek, gdyby nadajnik telemetrii znalazł się poza siecią WLAN, system umożliwia odzyskanie min. 40 minut danych zmierzonych w obszarze nie objętym siecią WLAN.
	Tak/podać
	


	156. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych z systemu monitorowania do zewnętrznych systemów poprzez protokół HL7 w standardzie IHE (min. ADT i ORU).
	Tak/ podać 
	

	
	WYPOSAŻENIE 

	157. 
	Centrala wyposażona w sieciową drukarkę laserową format A4.
	Tak / podać
	

	158. 
	Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali.
	Tak / podać
	



	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
min. 24 -35 m-cy – 0 pkt
36 m-cy i powyżej– 20 pkt
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
