## Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 - Kardiomonitory

I. Kardiomonitory pacjenta - 5 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Wysokiej klasy monitor pacjenta o konstrukcji modułowej, każdy wyposażony w niżej opisany wypinany moduł transportowy z własnym ekranem i baterią. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów. | Tak/ podać |  |
|  | Waga monitora z zainstalowanym akumulatorem i opisanym poniżej wypinanym modułem transportowym max. 10 kg ±10%. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | Tak/ podać |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | Tak/ podać |  |
|  | EKRAN |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy. Przekątna ekranu min. 15". Zasady oceny punktowej: 15” – 0 pkt Powyżej 15” – 10 pkt | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia Użytkownikowi zaprogramowanie min. 8 układów wyświetlania danych, między którymi można przechodzić bez przerywania monitorowania i przechodzenia do menu. | Tak |  |
|  | Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika z pośród min. 20 dostępnych kolorów. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1300 x 700. | Tak |  |
|  | Ekran „Duże Liczby”. | Tak/podać |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 11 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | Tak |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca”. | Tak |  |
|  | OBSŁUGA |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak/ podać |  |
|  | Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy bez użycia pokrętła. | Tak/ podać |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% . | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie monitora głównego z wbudowanego litowo-jonowego akumulatora min. 60 minut pracy. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową, wewnętrzną, drugą baterię. | Tak/ podać |  |
| PRACA W SIECI |  |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, możliwość zdalnego wyciszenia alarmu występującego w innym monitorze. | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 18 stanowisk. | Tak/ podać |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania realizowane bezpośrednio z poziomu monitora pacjenta bez udziału centrali/serwerów. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 bezpośrednio z kardiomonitora. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające podgląd danych monitorowania (min. danych cyfrowych i krzywych dynamicznych) na urządzeniach mobilnych opartych o systemy iOS i Android oraz urządzeń z systemem Windows. Funkcja dostępna z wykorzystaniem własnej infrastruktury sieciowej szpitala oraz poprzez bezpieczne połączenie typu VPN z siecią szpitala. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zaoferowanego systemu monitorowania do zewnętrznych systemów zarządzania alarmami typu DAS (ang. distributed alarm system) | Tak/podać |  |
| ALARMY |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. | Tak/ podać |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość tymczasowego zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na stałe. | Tak/podać |  |
|  | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. Przechowywanie danych w monitorze pacjenta niezależnie od centrali monitorowania/serwerów. | Tak/podać |  |
|  | Dedykowana pamięć min. 5000 zdarzeń arytmii, która jest niezależna od historii innych alarmów. Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii. Możliwość podglądu min. 5 sekundowego odcinka EKG przypisanego do alarmu arytmii. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | Tak/podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości pomiarów. | Tak/podać |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH |  |  |  |
|  | Zapis danych w następujących dedykowanych oknach przeglądu: trendy tabelaryczne, trendy graficzne, trend NIBP, „funkcje płucne”, lista ST, historia alarmów, historia arytmii, OCRG. | Tak/ podać |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 72 godzin, w tym trendu OCRG. | Tak/ podać |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego oraz min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego. | Tak/ podać |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 8 parametrów w trendzie graficznym z min. 48h Zasady oceny punktowej: 48h - 71h – 0 pkt 72 h i więcej – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Niezależna od centrali systemu monitorowania funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych. Długość wyświetlanej krzywej min. 60 sek. Możliwość wydruku przebiegu krzywych na drukarce sieciowej bezpośrednio z okna kardiomonitora. | Tak/ podać |  |
|  | Monitor wyposażony jest w niezależne okno prezentacji odcinka ST. Prezentacja odcinka ST w postaci zapisu krzywej ST, wartości cyfrowej ST i czasu jego rejestracji. Funkcja wyboru referencyjnych odcinków ST z pośród zapisanych w oknie pamięci ST. Możliwość rejestracji wartości dla 12 odprowadzeń i zapamiętania min. 2000 odcinków. | Tak/ podać |  |
|  | Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 72 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana. | Tak/ podać |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 10 minut, z możliwością regulacji czasu przez Użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo. | Tak/ podać |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądu danych retrospektywnych: trendami tabelarycznymi, trendami graficznymi, „funkcją holterowską”, oknem alarmów Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podglądu bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych oraz danych retrospektywnych (trendów, graficznej prezentacji ST itp.) w taki sposób, że okno podglądu danych retrospektywnych nie przysłania bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych. | Tak/ podać |  |
| WYPINANY MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony jest w min. 20 godzinną pamięć danych retrospektywnych, w tym min.: trendów tabelarycznych, trendów graficznych, funkcji „holterowskiej” min. 4 krzywych dynamicznych, które po transporcie będą przesyłane do docelowego stacjonarnego monitora pacjenta wraz z danymi demograficznymi pacjenta (min. ID, nazwisko, wzrost, waga) oraz ustawieniami Użytkownika: granicami alarmowymi, alarmami arytmii. | Tak/ podać |  |
|  | Moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania w trakcie transportu następujących parametrów min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (2 kanały), CO2,Temp x 2. Automatyczna aktywacja modułu po wypięciu z „monitora-matki”. | Tak/podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | Tak/ podać |  |
|  | Waga modułu transportowego z akumulatorem max. 1,5 kg. ±10%. | Tak/ podać |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne modułu transportowego (bez użycia wentylatorów). | Tak/ podać |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia. | Tak/ podać |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka. | Tak |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5,6”. | Tak/ podać |  |
|  | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 640 x 480. | Tak/ podać |  |
|  | Tryb transportowy z prezentacją „dużych liczb” i co najmniej 1 krzywej EKG wraz z informacją o pozostałym czasie pracy na baterii. | Tak |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego min. 240 minut pracy. | Tak |  |
|  | odporność na uszkodzenia, kurz, wodę (klasa szczelności min. IP32). | Tak |  |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru BIS w trakcie transportu. | Tak |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. | Tak / podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora min. 12 raportów. | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. | Tak |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | Tak / podać |  |
| ANALIZA ODCINKA ST |  |  |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm (±2,5 mV) | Tak / podać |  |
|  | Trendy ST z min. 72 godzin. | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja zmian odcinka ST. | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST. | Tak |  |
|  | Pomiar QTc i QRSd, możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów. | Tak |  |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |
|  | Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. Wymienić wykrywane arytmie. | Tak/ podać |  |
|  | ODDECH |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | Tak / podać |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | Tak / podać |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg. | Tak / podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | Tak / podać |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej. | Tak / podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji pomiaru NIBP. | Tak / podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | Tak / podać |  |
|  | Pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu. | Tak / podać |  |
|  | POMIAR SATURACJI |  |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | Tak / podać |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii BluPro lub Massimo. | Tak / podać |  |
|  | Wielorazowe wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2. | Tak / podać |  |
|  | Wyświetlanie dodatkowych wskaźników jakości sygnału SpO2: SQI i PI | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar SpO2 w dwóch kanałach. | Tak / podać |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY |  |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | Tak / podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Możliwość ustawienia górnej granicy alarmu dla różnicy temperatur. | Tak / podać |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45°C. | Tak / podać |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI |  |  |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta inwazyjny pomiar ciśnienia krwi: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | Tak / podać |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV z kanału IBP. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie. | Tak / podać |  |
|  | Możliwość włączenia realizacji pomiaru wartości ciśnienia OCŻ zawsze na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na wartość ciśnienia. | Tak / podać |  |
|  | POMIAR CO2 |  |  |
|  | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym oraz pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym. Prezentacja wartości cyfrowej i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora. | Tak / podać |  |
|  | Maksymalny czas nagrzania czujnika do pracy (tzw. „warm up time”): 11 sekund. | Tak / podać |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO. Wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego PCCO, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, CPO, ITBV, GEF. | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą z jednego dostępu naczyniowego. | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min. 6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca nie wymagający stosowania akcesoriów dedykowanych do pomiaru rzutu serca. | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwanych producentów. | Tak / podać |  |
|  | POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |
|  | Zaimplementowana funkcja kalkulatora leków oraz kalkulatora funkcji płucnych. | Tak / podać |  |
|  | Tryb „Stand by”. | Tak / podać |  |
|  | Funkcja „stoper”. | Tak / podać |  |
|  | Monitor wyposażony w dodatkowe złącza eksploatacyjnej, w tym minimum: HDMI, USB x 3, min. 2 złącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. respirator, aparat do znieczulenia, monitor rzutu serca. | Tak / podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - kabel główny EKG x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowy x 1 szt. - jednorazowe elektrody do pomiaru EKG x 150 sztuk - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt. - mankiet wielorazowy x 1 szt. - przewód połączeniowy do czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych x 1 szt. - moduł pomiaru kapnografii x 1 szt. - jednopacjentowy adapter do pomiaru kapnografii u pacjentów zaintubowanych x 30 sztuk. - moduł/kabel do podłączenia jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 2 szt | Tak / podać |  |
|  | Monitor główny lub moduł transportowy wyposażony w wyjście sygnału ECG/BP (EKG/ ciśnienie krwi). | Tak / podać |  |

II. Centrala monitorowania (kardiomonitor zbiorczy) - 2 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Centrala monitorowania do obsługi opisanych powyżej monitorów pacjenta. | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja z Użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | Tak/ podać |  |
|  | Centrala wyposażona w jeden kolorowy ekran o przekątnej min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920 x 1200. | Tak/ podać |  |
|  | Centrala musi umożliwiać monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta i zapisywanie zebranych danych w jej pamięci. Możliwość rozbudowy do funkcji monitorowania min. 24 stanowisk. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę centrali z odległości kilku metrów. | Tak/ podać |  |
|  | DANE PACJENTA I PRZYJĘCIE |  |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych do systemu monitorowania dostępne z poziomu centrali systemu monitorowania i opisanych poniżej monitorach pacjenta. | Tak |  |
|  | Funkcja ponownego przyjęcia wypisanego w ciągu ostatnich min. 4 dni pacjenta wraz z zapisanymi danymi z monitorowania oraz ustawieniami alarmów. | Tak/podać |  |
|  | Funkcja tymczasowego „zawieszenia” monitorowania wraz z „licznikiem”, który aktywuje alarm, gdy w określonym przez Użytkownika czasie nie zostanie wznowione monitorowanie pacjenta. Wyświetlanie przewidywanego czasu powrotu pacjenta. Możliwość wybrania i edycji przez Użytkownika powodu „zawieszenia” z listy min. 6 pozycji. | Tak/podać |  |
|  | Wyświetlanie listy wypisanych z centrali pacjentów z możliwością sortowania listy według min.: daty, ID, nazwiska. Pamięć listy min. 15 pacjentów. | Tak/podać |  |
|  | Funkcja podglądu danych z monitorowania pacjenta wypisanego w ciągu ostatnich min. 4 dni. | Tak/podać |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Zaimplementowana funkcja podglądu ekranu monitora pacjenta, który nie jest przypisany do centrali | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość przenoszenia pacjenta na inny monitor pacjenta z poziomu centrali. Przenoszone dane min.: informacje pacjenta, ustawiania alarmów, trend graficzny i tabelaryczny, wyniki analizy 12 odprowadzeniowego EKG, historia alarmów, pamięć „holterowska” krzywych. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość podmiany pacjentów między dwoma stanowiskami monitorowania z poziomu centrali. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali monitorowania. | Tak/ podać |  |
|  | Centrala wyposażona w niezależny port sieciowy do obsługi komunikatów HL7 typu ADT, ORU | Tak/ podać |  |
|  | PAMIĘĆ POMIARÓW I ANALIZA DANYCH |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h]. Zapewniony wydruk okna trendu graficznego i tabelarycznego na podłączonej do centrali drukarce sieciowej. | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlanie trendów graficznych aEEG. | Tak/ podać |  |
|  | Centrala wyposażona w min. 3 niezależne okna trendu tabelarycznego, których zawartość może być konfigurowana przez Użytkownika. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji interwału wyświetlania trendów tabelarycznych. Możliwość wyświetlania trendów z interwałem 1 minuta lub mniejszym. | Tak/ podać |  |
|  | Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 14 krzywych dynamicznych z min. 110 godzin (nie tylko EKG) dla każdego monitorowanego stanowiska. Użytkownik ma możliwość samodzielnego wyboru typu krzywych zapisywanych w pamięci centrali. Zapewniona możliwość wydruku krzywych „holterowskich” na drukarce sieciowej. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji interwału wyświetlania przebiegu krzywej „holterowskiej”. Najmniejsza dostępna długość wyświetlanej krzywej: 10 sekund lub mniej. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja pozwalająca na ręczny pomiar punktów krzywej EKG tj. R-R, P-R, QRS width, Q Width, Q-T, QTc, ST, Q Height, P-Q. | Tak/ podać |  |
|  | Pamięć zdarzeń spadku wartości SpO2 poniżej ustawionego przez Użytkownika progu. Prezentacja histogramu zmierzonych wartości SpO2 [%]. | Tak/ podać |  |
|  | Historia alarmów, min. 1000 na pacjenta. Automatyczne zliczanie i wyświetlanie liczby alarmów wybranego rodzaju. Zapewniona możliwość wydruku alarmów na drukarce sieciowej. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wybrania przez Użytkownika typów alarmów, które będą wyświetlane w oknie alarmów. | Tak/ podać |  |
|  | Pamięć min. 500 zdarzeń arytmii dla każdego z monitorowanych łóżek. Zdarzenie arytmii wyświetlane w postaci min.: krzywej EKG, godziny wystąpienia arytmii, rodzaju arytmii. Zapewniona możliwość wydruku zdarzeń arytmii na drukarce sieciowej. | Tak/ podać |  |
|  | Min. 100 godzinna pamięć zapisu odcinka ST z interwałem 5 minut lub krótszym. Prezentacja graficznego przebiegu odcinka ST oraz wartości cyfrowej [mV]. Zapewniona możliwość wydruku zapisanych odcinków ST na drukarce sieciowej. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru, dla których odprowadzeń mają być zapisane odcinki ST. | Tak/ podać |  |
|  | Interpretacja, analiza 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami. Wbudowana pamięć min. 120 badań 12 odprowadzeniowego EKG na każdego pacjenta. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja pozwalająca Użytkownikowi na dodawanie własnych komentarzy do wyników pomiarów zapisanych w pamięci centrali. Dodane komentarze są oznaczone w oknie przeglądu danych retrospektywnych. | Tak/ podać |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcją holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | Tak/ podać |  |
|  | W celu zabezpieczenia przed utratą danych monitorowania, centrala wyposażona w min. dwa dyski działające w technologii RAID. | Tak/ podać |  |
| MONITOROWANIE PACJENTÓW |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przez Użytkownika priorytetu wyświetlania parametrów na ekranie zbiorczego podglądu oddziału. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania powiększonego okna z danymi numerycznymi i krzywymi dowolnego monitora pacjenta przypisanego do centrali. | Tak/ podać |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze pacjenta z monitora centralnego. | Tak/ podać |  |
| ALARMY |  |  |  |
|  | Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm, na ekranie centrali. | Tak/ podać |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie. Alarmy rozróżniane kolorem oraz dźwiękiem. | Tak/ podać |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | Tak/podać |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość tymczasowego wyciszenia alarmów w kardiomonitorze z poziomu centrali. | Tak/podać |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmów w centrali monitorowania. | Tak/podać |  |
|  | Sygnalizacja alarmów technicznych wraz ze wskazówkami rozwiązania alarmu. | Tak/podać |  |
|  | Centrala wyposażona w dedykowane okno do zbiorczego podglądu historii alarmów wielu pacjentów jednocześnie. | Tak/podać |  |
|  | Centrala wyposażona w dedykowane okno do zbiorczego ustawiania limitów alarmów dla wielu pacjentów jednocześnie. | Tak/podać |  |
| WYDRUKI |  |  |  |
|  | Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie Użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | Tak/ podać |  |
|  | Wydruki raportów z monitora: ręczne i automatyczne. | Tak/ podać |  |
| ROZBUDOWA |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o czytnik kodów kreskowych ułatwiający przyjęcie pacjenta do centrali. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie szpitalnej sieci WLAN do monitorowania pacjentów z wykorzystaniem nadajników telemetrii. Na wypadek, gdyby nadajnik telemetrii znalazł się poza siecią WLAN, system umożliwia odzyskanie min. 40 minut danych zmierzonych w obszarze nie objętym siecią WLAN. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych z systemu monitorowania do zewnętrznych systemów poprzez protokół HL7 w standardzie IHE (min. ADT i ORU). | Tak/ podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Centrala wyposażona w sieciową drukarkę laserową format A4. | Tak / podać |  |
|  | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | Tak / podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy i powyżej– 20 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej