## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Aparaty EKG

EKG – 2 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Aparat 12-kanałowy | Tak/ podać |  |
|  | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak/ podać |  |
|  | Wymiar ekranu 8,4” +/- 2% | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary aparatu max. 410x310x125 mm tolerancja +/- 5% | Tak/ podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | Możliwość korzystania z aparatu minimum do 60 minut Zasady oceny punktowej: - min. 60 - 119 minut - 0 pkt - 120 minut i więcej - 30 pkt | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ustawienia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z zewnętrznymi drukarkami wyposażonymi w protokół PCL5 | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu badań do komputera w formacie XML | Tak |  |
|  | Nieograniczona ilość profili użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia kartoteki lekarzy | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru wcześniej utworzonego pacjenta | Tak/ podać |  |
|  | Sygnalizacja rozładowania akumulatora: dźwiękowa i świetlna kontrolka | Tak/ podać |  |
|  | Waga: max. 6 kg (z wbudowanym akumulatorem) Zasady oceny punktowej: 6 kg – 0 pkt Poniżej 6 kg – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm | Tak/ podać |  |
|  | Rozdzielczość drukarki: oś OY 200 dpi, oś OX 500 dpi | Tak/ podać |  |
|  | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | Tak/ podać |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10;12.5; 25; 50 | Tak/ podać |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak/ podać |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu automatycznym: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | Tak/podać |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu manualnym: 3, 4, 6, 12 | Tak/podać |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym lub wydruk wsteczny do 10s. | Tak/ podać |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów, 100 μs / dedykowany obwód z funkcją wykrywania 40000 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak/podać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak/podać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak/podać |  |
|  | Filtr izolinii w zakresie 0.05Hz-1,5 Hz (3,2 s – 0,1s), | Tak/podać |  |
|  | Filtr autodaptacyjny | Tak/podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak/podać |  |
|  | Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak/ podać |  |
|  | Profil automatyczny | Tak/ podać |  |
|  | Profil manualny | Tak/ podać |  |
|  | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | Tak/ podać |  |
|  | Tryb typu LONG (do wykrywania arytmii) umożliwiający monitoring do 10 min. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak/ podać |  |
|  | Analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak/ podać |  |
|  | Interpretacja badania w formie słownej lub kodów | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wykonania szybkiego EKG (bez wpisywania danych pacjenta) | Tak/podać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym do 400 J. | Tak/ podać |  |
|  | Podłączenie do PC poprzez RS232, USB, opcjonalnie WIFI, LAN | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, natężona, swobodna i MVV 45 parametrów) | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania badania | Tak/ podać |  |
|  | Na wyposażeniu oryginalny stolik producenta aparatu EKG | Tak |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak/ podać |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej