## Załącznik nr 2-7 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 7 – Aparat do automasażu serca

Aparat do automasażu serca – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Urządzenie przenośne przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze do min. 120 kg: Zasady oceny punktowej: - 120 kg – 0 pkt - Powyżej 120 kg – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zastosowania dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej w zakresie min. 80 do 130 cm i szerokości klatki piersiowej w zakresie min. 25 do 35 cm. | Tak/ podać |  |
|  | Prowadzenie ucisków za pomocą taśmy piersiowej w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak/ podać |  |
|  | Parametry pracy:- głębokość uciskania: 20% obwodu klatki piersiowej- częstość uciśnięć: min 100 ± 20% na minutę | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne dopasowanie urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta | Tak |  |
|  | Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, w komplecie minimum 3 akumulatory ze wskaźnikiem poziomu naładowania: Zasady oceny punktowej: - Bez wskaźnika naładowania – 0 pkt - Ze wskaźnikiem naładowania – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Czas pracy z 1 akumulatora minimum 20 minut Zasady oceny punktowej: - 20 min – 0 pkt - 21-30 min – 10 pkt - Powyżej - 20 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD z prezentacją aktualnego trybu pracy urządzenia, stanu naładowania akumulatora oraz ustawień konfiguracyjnych | Tak/podać |  |
|  | Synchronizacja wyładowania defibrylacyjnego z uciskami klatki piersiowej – możliwość wyładowania w fazie relaksacji klatki piersiowej bez przerywania pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Funkcja transferu raportu z interwencji (z podaniem czasu pracy urządzenia, liczby uciśnięć, czasu bezczynności) do komputera przez łącze IrDA lub USB | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego | Tak |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta bez przerywania pracy urządzenia, przy pochyleniu do min. 45o oraz transportu na płachcie ratowniczej | Tak/ podać |  |
|  | Ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania, na co najmniej 2 akumulatory | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie: taśma do uciskania klatki piersiowej, min. 3 szt.; Ładowarka 230V; Akumulator litowo jonowy – min 3 szt.; Torba transportowa na urządzenie z opcją płachty ratowniczej do transportu pacjenta w trakcie prowadzenia RKO | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej