## Załącznik nr 2-10 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 10 – Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi

Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Myjnia jednodrzwiowa przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, anestezjologicznych, kontenerów oraz obuwia operacyjnego | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wysokość 185 cm ± 5%, szerokość maksymalnie 65 cm z powodu ograniczonego miejsca, głębokość maksymalnie 70 cm z powodu ograniczonego miejsca. Dołączyć oryginalną broszurę producenta sprzętu. | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa | Tak/ podać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji; bez wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | Tak |  |
|  | Komora o pojemności ± 5% 265 L umożliwiającej umieszczenie 12 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | Wielkość użytecznej przestrzeni w komorze: głębokość: 56cm, szerokość: 58cm, wysokość:78cm ± 5%. Dołączyć oryginalną broszurę producenta sprzętu. | Tak |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej | Tak |  |
|  | Rama oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (dopuszczone elementy szklane) | Tak/podać |  |
|  | Co najmniej 40 programów z możliwością edycji, dostępnych bezpośrednio z panelu dotykowego | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w przeszklone drzwi. | Tak |  |
|  | Drzwi komory otwierane manualnie, po otwarciu tworzące stolik do wyładunku / rozładunku | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port RS232 oraz USB | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz graficzny LCD 50x70 umieszczony po stronie załadowczej. | Tak/ podać |  |
|  | Drzwi blokowanie podczas procesu | Tak/ podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi w czasie cyklu. | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H14 i filtrem wstępnym | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji temperatury suszenia co najmniej 60 – 120 °C Zasady oceny punktowej: - 60 – 120 st. – 0 pkt - Szerszy zakres – 20 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Układ suszenia urządzenia powinien składać się z dmuchawy o mocy min. 0,8 kW i grzałki elektrycznej min. 3 kW. | Tak/ podać |  |
|  | Suszarka wyposażona w skraplacz oparów. | Tak/ podać |  |
|  | Ogrzewanie wody elektryczne, moc grzałek wody nie mniejsza niż 10 kW | Tak/ podać |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urządzenia | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość kalibracji czujników temperatury | Tak/podać |  |
|  | Drukarka archiwizacyjna wbudowana w urządzenie. | Tak/podać |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczy i opisy na panelu w jęz. Polskim | Tak/ podać |  |
|  | Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci kodu lub hasła | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z systemami obiegu narzędzi różnych producentów. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 95°C | Tak/podać |  |
|  | Co najmniej 3 pompy dozujące środki | Tak/podać |  |
|  | Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi - 4 pojemniki po 5 l każdy | Tak/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do myjni środków dezynfekcyjnych różnych producentów. | Tak/podać |  |
|  | Ustawienie ilości dozowanych środków z panelu sterowania | Tak/podać |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 620 litrów/min, moc pompy min 0,8kW | Tak/ podać |  |
|  | Szybkość przepływu powietrza w komorze powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h | Tak/ podać |  |
|  | Poziom dźwięku generowany przez urządzenie podczas pracy nie powinien przekraczać 60 dB. Zasady oceny punktowej: 60 dB – 0 pkt Poniżej – 20 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej | Tak/ podać |  |
|  | Odpływ z komory poprzez zawór spustowy | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wsadowy mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności minimum 6 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) z możliwością wyjmowania minimum 3 poziomów oraz ramion obrotowych w celu zwiększenia powierzchni między poziomami - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zmiękczacz wody dedykowany do myjni. | Tak/ podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w program ultradźwiękowy lub dodatkowa myjnia ultradźwiękowa o pojemności min 18L | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi standardowych i mikrochirurgicznych | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie typu stołowego. | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia ± 5% 350 x 320 x 500(wys.) mm. | Tak/podać |  |
|  | Wymiary zbiornika co najmniej 330x300x200 (wys) mm. | Tak/ podać |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej | Tak/ podać |  |
|  | Częstotliwość czyszczenia ultradźwiękowego 28 - 30 kHz | Tak/ podać |  |
|  | Moc grzewcza min 400 W. | Tak/ podać |  |
|  | Moc szczytowa ultradźwięków min 1200 W. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 220 V. | Tak/ podać |  |
|  | Czas pracy kontrolowany cyfrowo od 1 do 99 minut w odstępach co 1 minutę i powinien być widoczny na ekranie cyfrowym. | Tak |  |
|  | Temperatura pracy kontrolowana cyfrowo co najmniej do 90 ° C, zaczynając od temperatury otoczenia ze skokiem co 1 ° C i powinna być widoczna na ekranie cyfrowym. | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kosz wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w odpływ przez zawór kulowy 3/4. | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej