## Załącznik nr 2-15 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 15 – USG

USG – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Aparat mobilny na wózku o czterech skrętnych kołach, możliwością ich blokowania | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | Tak/ podać |  |
|  | Ciężar aparatu z akumulatorem ≤ 8 kg Zasady oceny punktowej: Ciężar ≤ 6 kg – 20 pkt Ciężar 6 kg < - ≤ 7 kg – 10 pkt Ciężar 7 kg< - ≤ 8 kg – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | 3 niezależne porty do podłączenia głowic obrazowych zainstalowane na wózku | Tak |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości. 1920x1080 pikseli | Tak |  |
|  | Przekątna monitora min. 15 cali Zasady oceny punktowej: 15 cali – 0 pkt Powyżej – 10 pkt | Tak |  |
|  | Dynamika systemu 269 dB | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu w zakresie 36dB-96dB | Tak/podać |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2,0-18,0 MHz (+/-0,5MHz ) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania 33 cm | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – 1790 obrazów/s | Tak |  |
|  | Pamięć Cine 6000 obrazów | Tak |  |
|  | Wózek do aparatu, z uchwytami do głowic oraz półką na printer | Tak/ podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku SSD o pojemności 256 GB | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach typu PenDrive w formatach jpeg, avi. | Tak/ podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu) | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 2 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak/ podać |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | 2D | Tak/ podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | Tak/ podać |  |
|  | 2D+M, | Tak/ podać |  |
|  | M-mode | Tak/ podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | Tak/podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | Tak/podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 90° | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie 1 – 16 mm | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku | Tak/podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach z archiwum | Tak/podać |  |
|  | Kolor doppler | Tak/podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego ±20 stopni | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego dopplera z obrazów z archiwum | Tak/podać |  |
|  | Power doppler | Tak/podać |  |
|  | Kierunkowy Power Doppler | Tak/ podać |  |
|  | Moduł sygnału EKG | Tak/ podać |  |
|  | Kolorowy doppler tkankowy | Tak/ podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak/ podać |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica liniowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz Obrazowanie harmoniczne 4 pary częstotliwości harmonicznych Obrazowanie trapezowe Obrazowanie w trybie kolor doppler Obrazowanie w trybie pw-doppler Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) Ilość elementów 192 | Tak/ podać |  |
|  | Głowica konweks do badań brzusznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 – 5,0 MHz +/-1MHz Obrazowanie harmoniczne 3 pary częstotliwości harmonicznych Obrazowanie w trybie kolor doppler Obrazowanie w trybie pw-doppler Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) Ilość elementów 128 elementy Kąt pola skanowania 58 stopni | Tak/ podać |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
|  | Do badań abdominalnych | Tak |  |
|  | Do badań płytko położonych narządów | Tak/ podać |  |
|  | Do badań kardiologicznych | Tak/ podać |  |
|  | Do badań pediatrycznych | Tak/ podać |  |
|  | Do badań położniczo-ginekologicznych | Tak/ podać |  |
|  | Do badań naczyniowych | Tak/podać |  |
|  | Podstawowe pomiary fizyczne: odległości, pola powierzchni, objętości | Tak/ podać |  |
|  | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera: prędkości,(wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasu, HR, stosunków, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości | Tak/ podać |  |
|  | Program kardiologiczny, pomiary: EF, CO, MVA, AVA,, dp/dt, Qp/Qs | Tak/ podać |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak/ podać |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczna noworodkową o częstotliwości pracy min. 6-12 MHz i kącie obrazowania 120 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o częstotliwości pracy min. 8-18 MHz i szerokości max 25 mm | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z zaznaczonego przez użytkownika obszaru min 120 punktów pomiarowych. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne – elastografia uciskowa. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w odpływ przez zawór kulowy 3/4. | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy i powyżej – 10 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej