## Załącznik nr 2-17 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 17 – Stół zabiegowy

Stół zabiegowy– 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Chirurgiczny mobilny stół operacyjno-zabiegowy. | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, chromowo niklowej, polerowanej, zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji | Tak/ podać |  |
|  | Szyny akcesoryjne po bokach blatu | Tak/ podać |  |
|  | Masa stołu maks. 120 kg. | Tak/ podać |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie prostokąta. Podstawa profilowana do dołu dla dobrego dostępu dla stóp operatorów. | Tak |  |
|  | Długość podstawy 860 mm (±50mm) | Tak/ podać |  |
|  | Cztery podwójne koła średnicy min. 100 mm. | Tak/ podać |  |
|  | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min. 400 mm. | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary stołu: - długość 2100 mm (±50mm) - szerokość leża 540 mm (±50mm) - szerokość z listwami 600 mm (±50mm). | Tak/podać |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowy na całą szerokość blatu, · segment pleców, · segment siedziska, · segment nożny jednoczęściowy | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalna udźwig stołu umożliwiający prowadzenie operacji w każdej pozycji do 200 kg. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcje stołu sterowane hydraulicznie: · góra/dół. Funkcje sterowane za pomocą sprężyn gazowych: · przechyły boczne · pozycja anty i Trendelenburga, · pozycja „flex” i „reflex”, · segment plecowy. - jednoczęściowy segment nozny | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o. | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca w zakresie min. 750 mm do 1000 mm. | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o . | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +30o . | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę . | Tak/ podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 220°/110° | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie min -45o/+45o, wspomagana sprężyną gazową. | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+20o wspomagana sprężynami gazowymi | Tak/ podać |  |
|  | Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/pleców oznaczone kolorem /żółtym lub czerwonym. | Tak/ podać |  |
|  | Materace stołu wykonene w formie jednolitego odlewu z piany poliuretanowej o wysokości min. 50mm | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki z zaciskiem – 1 szt - wieszak do kroplówki – 1 szt. - pas tułowia – 1 szt. - podpory boczne z zaciskami – 1 kpl. | Tak/podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy -47 m-cy -20 pkt 48 m-cy -59 m-cy -30 pkt 60 i powyżej – 40 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej