## Załącznik nr 2-21 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 21 – Kozetki lekarskie

Kozetki lekarskie – 2 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Kozetka medyczna o konstrukcji drewnianej | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary Szerokość: 72 cm +/- 2 cm Wysokość 77 cm +/- 2 cm Długość 200 +/- 2 cm | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° +/- 2 ° | Tak/ podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg Zasady oceny punktowej: - min. do 200 kg – 0 pkt - 201-229 kg – 20 pkt - 230 kg i więcej – 40 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Waga kozetki max. 34 kg | Tak/ podać |  |
|  | Kozetka wyposażona w drewniany uchwyt rolki papieru przystosowany do rolek o szerokości 60 cm. | Tak/ podać |  |
|  | Kozetka wyposażona w materac tapicerowany tkaniną skóropodobną, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. | Tak/ podać |  |
|  | Kozetka wyposażona w 5 szt półwałków tapicerowanych tkaniną skóropodobną, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Długość 55 +/-5 cm, szerokość 15 +/-2 cm | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki. | Tak/podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej