## Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/11/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Analizator do badań hematologicznych (dzierżawa)

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Urządzenia nie starsze niż: rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | 2 | Automatyczny analizator hematologiczny do oznaczeń badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek CBC, CBC+ 5 DIFF, retikulocytów, CBC+DIFF +RET. Możliwość oznaczeń w płynach z jam ciała( płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny surowicze,maziowe) jako dedykowany tryb pracy. Ilość badań: zadanie nr 1 | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Wymiary analizatora: głębokość nie więcej niż70 cm, szerokość nie więcej niż 55 cm | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 70 oznaczeń na godzinę, | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Zamawiający wymaga aby analizator był z automatycznym podajnikiem na minimum 20 próbek | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Możliwość wykonania badań: - w probówkach systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania - z probówek pediatrycznych - z mikrowett (krwi włośniczkowej) | Tak |  |
|  | 7. | Wymagane jest aby objętość aspirowanej krwi nie była większa niż 25 µl. Aspiracja płynów z jam ciała nie więcej niż 70 µl materiału badanego. | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Wymagane parametry mierzone a nie wyliczane: RBC, WBC, Hb, HCT, PLT Parametry-wskaźniki wyliczane: MCV, MCH, MCHC | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Zamawiający wymaga możliwość oznaczenia parametrów reticulocytarnych i możliwość weryfikacji oznaczeń płytek w torze optycznym PLT-O Parametry powinny być raportowane na wyniku: RET( bezwzględnej#,procentach% ) IRF- wskaźnik dojrzałości reticulocytów, parametry dojrzałości reticulocytów, RET-He- zawartość hemoglobiny w reticulocycie Delta-He ocena zmienności hemoglobinizacji w układzie RBC | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Wymagana jest dowolność oznaczenia dla każdej próbki CBC lub CBC +DIFF | Tak/Podać |  |
|  | 11. | Możliwość raportowania na wyniku parametrów diagnostycznych:WBC-5-cio parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w wartości bezwględnej # i procentach% (neutrocyty,eozynocyty, bazocyty ,monocyty, limfocyty), ponadto: RBC-erytrocyty, HGB- hemoglobina, HCT- hematokryt,PLT- płytki krwi, wskaźniki: MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, IG(niedojrzałe granulocyty),wartość bezwzględna # i procenty% | Tak/Podać |  |
|  | 12. | Możliwość monitorowania niedokrwistości z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametrów diagnostycznych zwalidowanych przez producenta. Możliwość przesyłania do systemu LIS | Tak |  |
|  | 13. | Zamawiający wymaga bezcyjankowych odczynników, nie zawierających nawet minimalnych ilości cyjanków. | Tak |  |
|  | 14. | Fotometryczny pomiar stężenia hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym niż pomiar WBC. | Tak |  |
|  | 15. | Wymaga się różnicowania WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego. | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Zamawiający wymaga aby liniowość parametrów bez wstępnego rozcieńczania, z pierwszego oznaczenia nie była mniejsza niż dla: RBC do 8,5 mln/ µl WBC do 4400 tys/µl PLT do 5 mln/ µl HGB do 26 g/dl HCT do 78 % | Tak/Podać |  |
|  | 17. | Wymagana jest krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na trzech poziomach: Low, Normal, High (niska, normalna, wysoka) | Tak |  |
|  | 18. | Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym. | Tak/Podać |  |
|  | 19. | System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, i stopień zaawansowania patologii prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora. | Tak |  |
|  | 20. | Wymagana jest graficzna prezentacja wyników- histogram, skattegram. | Tak |  |
|  | 21. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta: manualnie lub z kodu paskowe przy pomocy czytnika | Tak |  |
|  | 22 | Wymagany jest wewnątrzlaboratoryjny system kontroli jakości: wykresy Levely-Jennigsa, X-Bar, zasada Westgarda, graficzna prezentacja i statystyczna ocena wyników możliwość wydruku. | Tak |  |
|  | 23 | Archiwizacja min 90000 wyników pacjentów i wyników wewnętrznej kontroli jakości. | Tak/Podać |  |
|  | 24 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w Międzynarodowej Kontroli Jakości: Labquality Aurevia (Sowa Med): 4110, 4153, 4233,4180 ( numery kontroli wg katalogu Sprawdzian Labquality 2025). Kontrole dotyczą następujących parametrów; RBC,WBC,PLT,Hb, HCT,RDW,MCH,MCV,MCHC, reticulocytoza automatycznie, 5-cio częściowy rozdział leukocytów, rozmaz krwi(mikroskopia wirtualna) | Tak/Podać |  |
|  | 25 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego. |  |  |
|  | 26 | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. | Tak |  |
|  | 27 | Analizator wyposażony w UPS, w zewnętrzny komputer, monitor, skaner. Zamawiający wymaga zastosowania zasilaczy awaryjnych UPS dla analizatora i jego komponentów o skuteczności gwarantującej podtrzymanie zasilania na czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia analizatorów wraz z komponentami. | Tak |  |
|  | 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz wbudowana w oprogramowanie analizatora z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora. | Tak |  |
|  | 22. | Aparat wyposażony w aplikację do analizy próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie, z możliwością manualnego wyboru przez użytkownika z menu analizatora Zasady oceny punktowej: Tak- 10 pkt Nie -0 pkt | Tak/Podać |  |
|  | 23. | Jeden materiał kontrolny do oznaczenia wszystkich wymaganych parametrów łącznie z reticulocytami Zasady oceny punktowej: Tak -10pkt Nie - 0 pkt | Tak/Podać |  |
|  | 24. | Bezpośredni pomiar stężenia hemoglobiny komórkowej Zasady oceny punktowej: Tak-10 pkt Nie -0 pkt | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin |  |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. |  |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. |  |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). |  |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. |  |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; |  |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej