## Załącznik nr 2-3                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/11/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Analizator do automatycznego posiewu krwi (dzierżawa)

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Urządzenia nie starsze niż: rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | 2 | W systemie inkubacyjno-pomiarowym minimum 80 miejsc z możliwością dostawienia kolejnych modułów. | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Sygnalizacja wyników dodatnich widoczna z daleka w laboratorium | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Oprogramowanie aparatu Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymanie ciągłości temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiaru, odczyt badanych próbek w aparacie oparty o fluorescencyjną lub kolorymetryczną metodę detekcji prowadzoną poprzez system fotodetektorów w odstępach czasu min. co 10 minut. | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Aparat modułowy, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły. W przypadku zwiększenia liczby badań, z utrzymaniem ustalonej ceny dzierżawy za każdy moduł. | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej komory inkubacyjnej oraz możliwość wstawiania butelek anonimowych ( bez wprowadzania kodu butelki) z zapewnieniem sygnalizacji w przypadku wyniku dodatniego. Sygnalizacja dostępnych komór po otwarciu aparatu bez dodatkowych czynności, wykluczająca włożenie butelki anonimowej do niewłaściwej komory. | Tak |  |
|  | 7. | Procedura wykonywania zwalidowanej, zgodnej z EUCAST lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki krwi ( RAST – rapid antimicrobial susceptibility testing ) | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Czytnik kodów paskowych umożliwiający wprowadzanie danych ( dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym ). | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Graficzny interfejs Do komunikacji z aparatem z zewnętrznym komputerem z monitorem dotykowym LCD. Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu. | Tak/Podać |  |
|  | 10 | Możliwość dowolnego ustawienia czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży oraz dla pojedynczej butelki. | Tak/Podać |  |
|  | 11 | Oprogramowanie aparatu Umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator oddziału, status butelki ( wynik ,,+” wynik ,,-”, butelka anonimowa ), długość protokołu inkubacji, datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system, czas detekcji dodatniej próbki. | Tak/Podać |  |
|  | 12 | Sygnalizacja próbki dodatniej Natychmiastowa, wyświetlenie komunikatu na monitorze, opcjonalny wydruk, zapalenie się lampki wskaźnikowej widocznej z oddalonych miejsc, sygnał dźwiękowy. | Tak/Podać |  |
|  | 13 | Określenie butelki anonimowej Jednoznaczne jako dodatniej – pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów, bez konieczności wcześniejszego określenia typu butelki, z zapewnieniem natychmiastowej sygnalizacji widocznej bez konieczności podchodzenia do ekranu urządzenia. | Tak/Podać |  |
|  | 14 | Opcja blokady Dostępna przez system uszkodzonych stacji ( pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych ) | Tak/Podać |  |
|  | 15 | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamkniecie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | Tak/Podać |  |
|  | 16 | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umozliwiajacy podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala. | Tak/Podać |  |
|  | 17 | W języku polskim instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży wraz z dostawą aparatu | Tak/Podać |  |
|  | 18 | Stolik pod aparat | Tak/Podać |  |
|  | 19 | Podłoża do aparatu dla bakterii Do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów, drożdżaków selektywne, do wykrywania w obrebie jednego aparatu. Do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów tlenowych I beztlenowych w próbkach pobranych od pacjentów ( krew, płyny ustrojowe ) poddanych antybiotykoterapii. Podłoża z żywicami zawierające w swoim składzie substancje inaktywujące antybiotyk uprzednio podany pacjentowi. Informacje potwierdzone w instrukcjach producenta. Dostępne podłoża do hodowli I detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym, który pozwala na uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz ma neutralizujący wpływ na elementy morfotyczne krwi ograniczając wyniki fałszywie dodatnie. | Tak/Podać |  |
|  | 20 | Podłoża do aparatu dla grzybów Do hodowli drożdżaków i grzybów na podłożach wybiórczych ( selektywnych ) z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów). Możliwość wydłużonego protokołu inkubacji dla grzybów (14 dni) w stosunku do butelek tlenowych, bez konieczności wprowadzania zmian dla każdej butelki oddzielnie. | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin |  |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. |  |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. |  |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). |  |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. |  |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; |  |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej