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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Analizator do automatycznego posiewu krwi (dzierżawa)

na 36 miesięcy
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Urządzenia nie starsze niż: rok produkcji 2018
	Tak
	

	
	2
	W systemie inkubacyjno-pomiarowym minimum 80 miejsc z możliwością dostawienia kolejnych modułów. 
	Tak/Podać
	

	
	3.
	Sygnalizacja wyników dodatnich widoczna z daleka w laboratorium
	Tak/Podać
	

	
	4.
	Oprogramowanie aparatu
Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymanie ciągłości temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiaru, odczyt badanych próbek w aparacie oparty o fluorescencyjną lub kolorymetryczną metodę detekcji prowadzoną poprzez system fotodetektorów w odstępach czasu min. co 10 minut.
	Tak/Podać
	

	
	5
	Aparat modułowy, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły. W przypadku zwiększenia liczby badań, z utrzymaniem ustalonej ceny dzierżawy za każdy moduł.
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej komory inkubacyjnej oraz możliwość wstawiania butelek anonimowych ( bez wprowadzania kodu butelki) z zapewnieniem sygnalizacji w przypadku wyniku dodatniego. Sygnalizacja dostępnych komór po otwarciu aparatu bez dodatkowych czynności, wykluczająca włożenie butelki anonimowej do niewłaściwej komory.
	Tak
	

	
	7.
	Procedura wykonywania zwalidowanej, zgodnej z EUCAST lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki krwi ( RAST – rapid antimicrobial susceptibility testing )
	Tak/Podać
	

	
	8.
	Czytnik kodów paskowych umożliwiający wprowadzanie danych ( dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym ).
	Tak/Podać
	

	
	9
	Graficzny interfejs Do komunikacji z aparatem z zewnętrznym komputerem z monitorem dotykowym LCD. Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu.
	Tak/Podać
	

	
	10
	Możliwość dowolnego ustawienia czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży oraz dla pojedynczej butelki.
	Tak/Podać
	

	
	11
	Oprogramowanie aparatu
Umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator oddziału, status butelki ( wynik ,,+” wynik ,,-”, butelka anonimowa ), długość protokołu inkubacji, datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system, czas detekcji dodatniej próbki.
	Tak/Podać
	

	
	12
	Sygnalizacja próbki dodatniej
Natychmiastowa, wyświetlenie komunikatu na monitorze, opcjonalny wydruk, zapalenie się lampki wskaźnikowej widocznej z oddalonych miejsc, sygnał dźwiękowy.
	Tak/Podać
	

	
	13
	Określenie butelki anonimowej Jednoznaczne jako dodatniej – pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów, bez konieczności wcześniejszego określenia typu butelki, z zapewnieniem natychmiastowej sygnalizacji widocznej bez konieczności podchodzenia do ekranu urządzenia.
	Tak/Podać
	

	
	14
	Opcja blokady
Dostępna przez system uszkodzonych stacji ( pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych )
	Tak/Podać
	

	
	15
	Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamkniecie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.
	Tak/Podać
	

	
	16
	Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umozliwiajacy podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala.
	Tak/Podać
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	17
	W języku polskim instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży wraz z dostawą aparatu
	Tak/Podać
	

	
	18
	Stolik pod aparat
	Tak/Podać
	

	
	19
	Podłoża do aparatu dla bakterii 
Do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów, drożdżaków selektywne, do wykrywania w obrebie jednego aparatu.
Do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów tlenowych I beztlenowych w próbkach pobranych od pacjentów ( krew, płyny ustrojowe ) poddanych antybiotykoterapii. Podłoża z żywicami zawierające w swoim składzie substancje inaktywujące antybiotyk uprzednio podany pacjentowi. Informacje potwierdzone w instrukcjach producenta.
Dostępne podłoża do hodowli I detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym, który pozwala na uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz ma neutralizujący wpływ na elementy morfotyczne krwi ograniczając wyniki fałszywie dodatnie.
	Tak/Podać
	

	
	20
	Podłoża do aparatu dla grzybów
Do hodowli drożdżaków i grzybów na podłożach wybiórczych ( selektywnych ) z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów). Możliwość wydłużonego protokołu inkubacji dla grzybów (14 dni) w stosunku do butelek tlenowych, bez konieczności wprowadzania zmian dla każdej butelki oddzielnie.
	Tak/Podać
	


                                                                                                                                           
	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.)

	
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	
	

	5
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	
	

	6
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
