## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/25

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy wraz z pompą

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac muszą być ze sobą w pełni kompatybilne | Tak |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak/ podać |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryby statyczne. | Tak/ podać |  |
|  | Jeden tryb statyczny Więcej niż jeden tryb statyczny Zasada oceny punktowej: Jeden tryb statyczny - 0 pkt Więcej niż jeden tryb statyczny - 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. | Tak/ podać |  |
|  | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. | Tak/ podać |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja rotacji Zasada oceny punktowej: Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym - 0 pkt Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym - 10 pkt | Tak/podać |  |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. | Tak/podać |  |
|  | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | Tak |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i - dźwiękową - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | Tak/ podać |  |
|  | Materac kładziony na ramę łóżka | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | Tak/ podać |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 255kg | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak/ podać |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pomy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem Zasada oceny punktowej: tak - 5 pkt nie - 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy Zasada oceny punktowej: tak - 5 pkt nie - 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do szybkiego – poniżej 1 minuty- napełniania materaca | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy Zasada oceny punktowej: - min. 24 m-ce - 0 pkt - 36 m-ce i więcej - 10 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej