## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/25

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Asystor kaszlu z akcesoriami

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |
|  | Aparat do nieinwazyjnego usuwania wydzieliny | Tak |  |
|  | Aparat do wspomagania w sposób nieinwazyjny ewakuacji i usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego (sztuczny kaszel) | Tak/ podać |  |
|  | Zastosowanie w terapii nieinwazyjnej techniki wspomagania w odrywaniu, przemieszczaniu i usuwaniu wydzielin | Tak/ podać |  |
|  | Sposób nieinwazyjnego podłączenia pacjenta do aparatu: - maska ustno-nosowa - ustnik oraz - możliwość podłączenia urządzenia do zaintubowanego pacjenta - możliwość podłączenia urządzenia do pacjenta z uszczelnioną rurką tracheostomijną | Tak/ podać |  |
|  | Sposób pracy urządzenia: Jednoczesne naprzemiennie podawanie powietrza pod ciśnieniem dodatnim (wdech) i ujemnym (wydech) z gwałtownym przejściem z jednego na drugie oraz zapewnienie wibracji oscylacyjnych zarówno podczas wdechu jak i wydechu | Tak/ podać |  |
|  | Aparat działający w oparciu o powietrze zasysane z atmosfery | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji częstości i amplitudy drgań oscylacyjnych w trakcie przeprowadzania terapii | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość stosowania terapii automatycznej zsynchronizowanej z naturalnym oddechem pacjenta - automatyczny trigger wyzwalający terapię, reagujący na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | Tak/podać |  |
|  | Możliwość stosowania aparatu u dzieci i dorosłych | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zastosowania mniejszego ciśnienia dla wdechu w stosunku do ciśnienia dla wydechu. Chodzi o taką możliwość ustawiania ciśnień by w efekcie uzyskać asymetryczność wskazań dla wdechu i wydechu. | Tak/ podać |  |
|  | Aparat monitorujący w czasie rzeczywistym wartości stosowanego ciśnienia na wdechu i wydechu, czas trwania wdechu, wydechu i pauzy, | Tak |  |
|  | Aparat monitorujący wartości szczytowego przepływu kaszlowego (np. Peak Cough Flow lub równoważne) oraz objętości Vti po każdym cyklu kaszlowym | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci urządzenia, co najmniej 3 profili terapii i stosowania ich zamiennie bez konieczności ponownego programowania nastaw. | Tak/ podać |  |
|  | Tryb pracy: - ręczny - automatyczny | Tak/ podać |  |
|  | Parametry ustawiane w trybie pracy ręcznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - ręczne sterowanie długością trwania wdechu i wydechu | Tak/ podać |  |
|  | Parametry ustawiane w trybie pracy automatycznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - czas trwania wdechu - czas trwania wydechu - czas pauzy po cyklu wdech/wydech - automatyczny trigger / wyzwalanie terapii w odpowiedzi na wysiłek oddechowy pacjenta | Tak/ podać |  |
|  | Dla obu trybów pracy możliwość ustawienia poziomu przepływu podczas wdechu na co najmniej jednym z czterech poziomów | Tak/ podać |  |
|  | Test przepływu szczytowego – pozwala oszacować wartość szczytowego przepływu kaszlu pacjenta | Tak/ podać |  |
|  | Minimalny zakres możliwych do ustawienia ciśnień: od – 70 do + 70 cm H2O | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie w zakresie min. 100-240 V AC, 50/60 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary i waga, maksymalnie: 30 x 30 x 20 cm – 5 kg Zasada oceny punktowej: 5 kg – 0 pkt Od 3 do <5 kg – 10 pkt Poniżej 3 kg – 20 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Brak konieczności kalibracji urządzenia | Tak/ podać |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran przeznaczony do prezentacji parametrów pracy urządzenia i intuicyjnej obsługi w czasie programowania parametrów terapii | Tak/ podać |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość podłączenia pedału nożnego umożliwiającego sterowanie urządzeniem w trybie ręcznym | Tak/ podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Kompletny układ pacjenta (filtr, rura karbowana 180 cm , maska pacjenta do wyboru: rozmiar S, M , L , łącznik tracheo) – 3szt. | Tak/ podać |  |
|  | Dedykowana torba przenośna – 1 sztuka | Tak/ podać |  |
|  | Karta SD – 1 sztuka | Tak/ podać |  |
|  | Kabel zasilający – 1 sztuka | Tak/ podać |  |
|  | Akumulator pozwalający na pracę min. 30 min Zasada oceny punktowej: 30 min – 0 pkt Powyżej 30 min do 60 min. – 10 pkt Powyżej 60 min i więcej -20 pkt | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej