## Załącznik nr 2-4 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/25

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4– Materac grzewczy z jednostką kontrolną materaca grzewczego

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |
|  | Zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody lub powietrza - przystosowany do pracy na bloku operacyjnym: warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących polimerów bez zawartości węgla lub polimeru węglowego (nie dopuszcza się elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych) | Tak |  |
|  | Zestaw składa się z urządzenia sterującego oraz elementów grzewczych przeznaczonych do pracy na bloku operacyjnym (np. materacy, kocy grzewczych) | Tak/ podać |  |
|  | Zestaw wyposażony w tryb aktywnej, automatycznej regulacji ciepłoty ciała pacjenta w oparciu o czujniki temperatury wbudowane w element grzewcze I moduł monitorowania rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej – czujniki kompatybilne z YSI 400) | Tak/ podać |  |
|  | zestawniewymagastosowaniadedykowanychmateriałówzużywalnychjednorazowegoużytku | Tak/ podać |  |
|  | Zestaw przystosowany do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG | Tak/ podać |  |
|  | Zestaw wykorzystujący prąd stały o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | Tak/ podać |  |
|  | w ofercie producenta dostępne elementy grzewcze w różnych rozmiarach | Tak/ podać |  |
|  | Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) - 1 szt. |  |  |
|  | kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa do 5,0 kg Zasady oceny punktowej: 4,5- 5,0 kg – 0 pkt Poniżej 4,5 kg – 10 pkt | Tak/podać |  |
|  | możliwość zamocowania urządzenia sterującego do stołu operacyjnego | Tak/ podać |  |
|  | urządzenie sterujące wyposażone w minimum 4’’, barwny ekran dotykowy Zasady oceny punktowej: 4” – 0 pkt Powyżej 4”– 10 pkt | Tak |  |
|  | urządzenie sterujące przystosowane do pracy jednocześnie z minimum trzema elementami grzewczymi (np. materac i dwa koce) do stosowania na bloku operacyjnym u pacjentów dorosłych | Tak/ podać |  |
|  | ustawianie zadanej temperatury: niezależnie dla każdego elementu grzewczego | Tak/ podać |  |
|  | minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 ° | Tak/ podać |  |
|  | alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury Zasady oceny punktowej: Brak alarmu – 0 pkt Alarm – 10 pkt | Nie/ podać |  |
|  | czas potrzebny do osiągnięcia ustawionej temperatury z temperatury otoczenia (23 °C ± 2°C) max. 15 minut | Tak/ podać |  |
|  | alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury dla elementu grzewczego w czasie max 15 minut od rozpoczęcia pracy | Tak/ podać |  |
|  | Materac grzewczy - 1 szt. |  |  |
|  | Czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejscelokalizacjiczujnikawyraźnieoznaczonenapowierzchnimateraca | Tak/ podać |  |
|  | powłoka materaca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane | Tak/ podać |  |
|  | Wewnątrz materaca pianka o działaniu zmniejszającym nacisk pacjenta na podłoże | Tak/ podać |  |
|  | szerokość materaca od 48 do 52 cm | Tak/ podać |  |
|  | długość materaca od 80 do 90 cm | Tak/ podać |  |
|  | przewód łączący urządzenie sterujące z materacem, min. 4 m Zasady oceny punktowej: 4 m-5m – 0 pkt Powyżej 4 m– 10 pkt | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej