## Załącznik nr 2-5 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/25

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5 – Cieplarka do płynów infuzyjnych

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |
|  | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki. | Tak/ podać |  |
|  | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | Tak/ podać |  |
|  | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej. | Tak/ podać |  |
|  | Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3'' oraz wskaźnikiem stand-by. Zasady oceny punktowej: 3” – 0 pkt Powyżej 3” – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | Tak/ podać |  |
|  | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry. | Tak/ podać |  |
|  | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | Tak/podać |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | Tak/ podać |  |
|  | Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | Tak/ podać |  |
|  | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | Tak/ podać |  |
|  | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | Tak/ podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | Tak/ podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | Tak/ podać |  |
|  | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak/ podać |  |
|  | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie. | Tak/ podać |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. | Tak/ podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | Tak/ podać |  |
|  | Tryb czuwania (stand by). | Tak/ podać |  |
|  | Pojemność komory: min. 30l netto (min. 35l brutto). | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie komory: min. 20 kg. Zasady oceny punktowej: 20 kg do 24,99 kg – 0 pkt 25 kg i więcej – 20 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L. | Tak/ podać |  |
|  | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C). | Tak/ podać |  |
|  | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 600 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość) +/- 20 mm | Tak/ podać |  |
|  | Wewnętrzne wymiary komory: 320 x 250 x 200 mm (S x W x G) +/-20mm | Tak/ podać |  |
|  | Waga: max 25 kg. Zasady oceny punktowej: 22-25 kg – 0 pkt Poniżej 22 kg – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | Tak/ podać |  |
|  | Moc grzałki: 400 Wat +/- 10% | Tak/ podać |  |
|  | Temperatura otoczenia (w trakcie działania) – minimalny zakres: 15 - 25 °C. | Tak/ podać |  |
|  | Temperatura otoczenia (magazynowanie) – minimalny zakres: 10 - 55 °C. | Tak/ podać |  |
|  | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie) – minimalny zakres: 30 - 70 %. | Tak/ podać |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak/ podać |  |
|  | Opcja typu "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. | Tak/ podać |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. | Tak/ podać |  |
|  | System dezynfekcji UV-C. | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej