## Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/20/25

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 – Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | Tak |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych | Tak/ podać |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci dwóch niezależnie sterowanych, elastycznych profili grzewczych, o dł. 140 cm każdy, w których umieszcza się dreny infuzyjne | Tak/ podać |  |
|  | Wymiennik ciepła dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 33˚C do 41˚C (co 0,1˚) niezależnie dla każdego kanału grzewczego | Tak/ podać |  |
|  | Dokładność: ±1°C | Tak/ podać |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz temperatury dla każdego z kanałów grzewczych | Tak/podać |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | Tak/podać |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32 ±1°C | Tak/ podać |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie o awarii czujnika | Tak |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42±1˚C/43 ±2˚C | Tak/ podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – system autokontroli | Tak/ podać |  |
|  | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 5 min od 20˚C do 36˚C Zasada oceny punktowej: 4-5 minut – 0 pkt 3- <4 minut – 10 pkt 2- <3 minut – 20 pkt Poniżej 2 minut – 30 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min dla każdego kanału i min. 75 ml/min. w przypadku wykorzystania obu kanałów do podgrzania jednej infuzji | Tak/ podać |  |
|  | Waga do 3 kg Zasada oceny punktowej: 2,5 – 3 kg – 0 pkt Poniżej 2,5 – 10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zamocowania na stojakach do kroplówek o różnych średnicach za pomocą klamry montażowej | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz typu LED zawierający wskaźniki temperatury ustawionej, temperatury aktualnej, czasu nagrzewania, indykator ogrzewania, indykatory alarmów i sygnałów ostrzegawczych | Tak/ podać |  |
|  | Obsługa za pomocą przycisków membranowych – co najmniej przyciski regulacji temperatury góra/dół, przycisk aktywacji ogrzewania | Tak/ podać |  |
|  | Nie dopuszcza się sterowania za pomocą dotykowych wyświetlaczy LCD/OLED, ze względu na utrudnioną obsługę w rękawiczkach oraz ryzyko uszkodzenia mechanicznego | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | Tak/ podać |  |
|  | 100-240 VAC / 50-60 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Pobór mocy max 180VA | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 200 x 130 x 250 mm | Tak/ podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego I BF | Tak/ podać |  |
|  | Klasa ochrony min IPX2 | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowane złącze wyrównania potencjałów | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej