## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Videonasofiberoskop - zestaw

Videonasofiberoskop - zestaw – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Giętki video rhinolaryngoskop fiberoskop SLIM |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika endoskopu 2,2 mm | Tak |  |
|  | Przetwornik kamery video CMOS | Tak |  |
|  | Technologia typu „Chip-on-tip” | Tak |  |
|  | Długość robocza 300 mm ± 20 mm | Tak |  |
|  | Przystosowany do badania pacjentów od 6 m.ż. | Tak |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki endoskopu co najmniej: - w górę 120º 120º - 0 pkt 120º - 10 pkt Powyżej – 20 pkt - w dół 120º 120º - 0 pkt 120º - 10 pkt Powyżej – 20 pkt | Tak /podać |  |
|  | Pole widzenia 90 stopni | Tak |  |
|  | Źródło światła typu LED zintegrowane z videofiberoskopem | Tak |  |
|  | Przystosowany do procesu sterylizacji niskotemperaturowej | Tak |  |
|  | Wtyk video fiberoskopu odporny na przeciążenia | Tak |  |
|  | W komplecie zawiera: - tester szczelności - kapturek do wyrównania ciśnienia - walizka na sprzęt | Tak |  |
|  | Możliwość podłaczenia do komputera | Tak /podać |  |
|  | Kompatybilny z programami archiwizacyjnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilny z procersorem obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła LED, od 0 do 100% | Tak |  |
|  | Możliwość całkowitego wygaszenia żarówek LED we wzierniku bez konieczności wyłączania urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu obrazu: diagnostyczny i operacyjny |  |  |
|  | Minimum 3 dedykowane przyciski na rękojeści videoendoskopu do: - zoom obrazu +/ - - uruchamiania zapisu video - wykonania zdjęcia - zamrożenie obrazu | Tak |  |
|  | Procesor obrazu HD |  |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem o przekątnej minimum 10,1" HD | Tak /podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu monitora minimum: 1280 x 800 px | Tak /podać |  |
|  | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy |  |  |
|  | Dostępne funkcje regulacji parametrów obrazu: - jasność - kolor - kontrast - korekcja balansu bieli | Tak /podać |  |
|  | Nagrywanie głosu operatora podczas badania | Tak |  |
|  | Zasilanie monitora: - sieciowe - akumulatorowe - możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora minimum 5200 mAh | Tak /podać |  |
|  | Możliwość ciągłej pracy na naładowanej baterii do minimum 240 minut | Tak /podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora. | Tak |  |
|  | Wbudowane gniazdo karty pamięci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdjęć oraz filmów | Tak |  |
|  | Możliwość odtworzenia zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania | Tak |  |
|  | Wyjście video HDMI oraz CVBS (BNC) do podłączenia zewnętrznego monitora i komputera | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach |  |  |
|  | Gniazdo procesora odporne na przeciążenia | Tak /podać |  |
|  | Możliwość podłączenia kamery endoskopowej Full HD do optyk sztywnych bezpośrednio do procesora obrazu | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy |  |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego | Tak |  |
|  | Malowane proszkowo | Tak |  |
|  | Dwa blaty: górny i dolny | Tak |  |
|  | Koszyk na akcesoria | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na minimum 4 kołach o średnicy minimum 70 mm | Tak /podać |  |
|  | Blokada wszystkich kół | Tak |  |
|  | 3 kuwety dezynfekcyjne o długości min. 430mm | Tak |  |
|  | 4 dedykowane miejsca na endoskopy giętkie | Tak |  |
|  | 2 regulowane uchwyty VESA | Tak |  |
|  | Wymiary wózka: 590mm x 380mm x 1070mm ± 20 mm | Tak /podać |  |
|  | Wymiary blatu: 590mm x 380mm ± 20 mm | Tak /podać |  |
|  | Wymiary blatu: 450mm x 320mm ± 20 mm | Tak /podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej