


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Videonasofiberoskop - zestaw


	Videonasofiberoskop - zestaw  – 1 szt



	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	[bookmark: _GoBack]Giętki video rhinolaryngoskop fiberoskop SLIM
	
	

	2. 
	Średnica zewnętrzna wziernika endoskopu 2,2 mm
	Tak
	

	3. 
	Przetwornik kamery video CMOS
	Tak
	

	4. 
	Technologia typu „Chip-on-tip”
	Tak
	

	5. 
	Długość robocza 300 mm ± 20 mm
	Tak
	

	6. 
	Przystosowany do badania pacjentów od 6 m.ż.
	Tak
	

	7. 
	Kąt wygięcia końcówki endoskopu co najmniej:
- w górę 120º
120º - 0 pkt
120º - 10 pkt
Powyżej – 20 pkt

- w dół 120º
120º - 0 pkt
120º - 10 pkt
Powyżej – 20 pkt
	Tak /podać
	

	8. 
	Pole widzenia 90 stopni
	Tak
	

	9. 
	Źródło światła typu LED zintegrowane z videofiberoskopem
	Tak
	

	10. 
	Przystosowany do procesu sterylizacji niskotemperaturowej
	Tak
	

	11. 
	Wtyk video fiberoskopu odporny na przeciążenia
	Tak
	

	12. 
	W komplecie zawiera:
- tester szczelności
- kapturek do wyrównania ciśnienia
- walizka na sprzęt
	Tak
	

	13. 
	Możliwość podłaczenia do komputera
	Tak /podać
	

	14. 
	Kompatybilny z programami archiwizacyjnymi
	Tak
	

	15. 
	Kompatybilny z procersorem obrazu
	Tak
	

	16. 
	Możliwość regulacji natężenia światła LED, od 0 do 100%
	Tak
	

	17. 
	Możliwość całkowitego wygaszenia żarówek LED we wzierniku bez konieczności wyłączania urządzenia
	Tak
	

	
	Możliwość ustawienia trybu obrazu: diagnostyczny i operacyjny
	
	

	18. 
	Minimum 3 dedykowane przyciski na rękojeści videoendoskopu do:
- zoom obrazu +/ -
- uruchamiania zapisu video
- wykonania zdjęcia
- zamrożenie obrazu
	Tak
	

	
	Procesor obrazu HD
	
	

	19. 
	Monitor z kolorowym ekranem o przekątnej minimum 10,1" HD
	Tak /podać
	

	20. 
	Rozdzielczość ekranu monitora minimum: 1280 x 800 px
	Tak /podać
	

	
	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy
	
	

	21. 
	Dostępne funkcje regulacji parametrów obrazu:
- jasność
- kolor
- kontrast
- korekcja balansu bieli
	Tak /podać
	

	22. 
	Nagrywanie głosu operatora podczas badania
	Tak
	

	23. 
	Zasilanie monitora:
- sieciowe
- akumulatorowe
- możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
	Tak
	

	24. 
	Pojemność akumulatora minimum 5200 mAh
	Tak /podać
	

	25. 
	Możliwość ciągłej pracy na naładowanej baterii do minimum 240 minut
	Tak /podać
	

	26. 
	Graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora.
	Tak
	

	27. 
	Wbudowane gniazdo karty pamięci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdjęć oraz filmów
	Tak
	

	28. 
	Możliwość odtworzenia zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania
	Tak
	

	29. 
	Wyjście video HDMI oraz CVBS (BNC) do podłączenia zewnętrznego monitora i komputera
	Tak
	

	30. 
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku
	Tak
	

	
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
	
	

	31. 
	Gniazdo procesora odporne na przeciążenia
	Tak /podać
	

	32. 
	Możliwość podłączenia kamery endoskopowej Full HD do optyk sztywnych bezpośrednio do procesora obrazu
	Tak
	

	
	Wózek endoskopowy
	
	

	33. 
	Stelaż z profilu aluminiowego
	Tak
	

	34. 
	Malowane proszkowo
	Tak
	

	35. 
	Dwa blaty: górny i dolny
	Tak
	

	36. 
	Koszyk na akcesoria
	Tak
	

	37. 
	Podstawa jezdna na minimum 4 kołach o średnicy minimum 70 mm
	Tak /podać
	

	38. 
	Blokada wszystkich kół
	Tak
	

	39. 
	3 kuwety dezynfekcyjne o długości min. 430mm
	Tak
	

	40. 
	4 dedykowane miejsca na endoskopy giętkie
	Tak
	

	41. 
	2 regulowane uchwyty VESA
	Tak
	

	42. 
	Wymiary wózka: 590mm x 380mm x 1070mm ± 20 mm
	Tak /podać
	

	43. 
	Wymiary blatu: 590mm x 380mm ± 20 mm
	Tak /podać
	

	44. 
	Wymiary blatu: 450mm x 320mm ± 20 mm
	Tak /podać
	






	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
