## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej

Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 8 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym | Tak/ podać |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone ( bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń , o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. Może być myty ciśnieniowo | Tak/ podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg Zasady oceny punktowej: 200 kg – 0 pkt 201-220 – 20 pkt Powyżej 220 kg – 30 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Długość całkowita fotela 1,2 m (+/- 10 cm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita fotela min 70 cm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki max 115 cm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max 190 cm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska min 50 cm | Tak/podać |  |
|  | Głębokość siedziska min 45 cm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża 53 cm, od podnóżków 38 cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia pleców min 53 cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
|  | Długość podłkietników: min 50 cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90 stopni podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy min 30cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony oraz koła przednie skrętne o średnicy min 12 cm | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa | Tak/ podać |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta, ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z wózka. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta o długości 51 (+/- 1 cm) | Tak/ podać |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementu ruchome wózka | Tak/ podać |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi łatwiejszą obsługę bez zbędnego schylania się | Tak/ podać |  |
|  | Kółka przeciw wywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu | Tak/ podać |  |
|  | Sztywna rama | Tak/ podać |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu | Tak/podać |  |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, odporny na rdzewienie o grubości min 2,5 cm, nieskładany z 5 haczykami. Udźwig min 5 kg Zasady oceny punktowej: 5 kg – 0 pkt Powyżej – 10 pkt | Tak/podać |  |
|  | Podnóżki ortopedyczne umocowane pod siedziskiem. Po rozłożeniu ułatwiające transport pacjenta w pozycji siedzącej z wyprostowanymi nogami. Podnóżki powlekane z wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej